## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.4804 | 0.478 | 100.5021 | 0.50209 | 0.0239 | 0.10042 |  | 3416 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 0.9947 | 0.969 | 102.6522 | 2.6522 | 0.074 | 0.3473 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 0.997 | 0.969 | 102.8896 | 2.8896 | 0.074 | 0.37838 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.4917 | 0.478 | 102.8661 | 2.8661 | 0.0239 | 0.57322 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 2.742 | 2.83 | 96.8905 | -3.1095 | 0.17 | -0.51765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 1.9174 | 1.89 | 101.4497 | 1.4497 | 0.0945 | 0.28995 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 2.9227 | 2.83 | 103.2756 | 3.2756 | 0.17 | 0.54529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 1.9147 | 1.89 | 101.3069 | 1.3069 | 0.0945 | 0.26138 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.4123 | 0.417 | 98.8729 | -1.1271 | 0.034 | -0.13824 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.444 | 0.417 | 106.4748 | 6.4748 | 0.034 | 0.79412 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.481 | 0.478 | 100.6276 | 0.62762 | 0.0239 | 0.12552 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.4775 | 0.478 | 99.8954 | -0.1046 | 0.0239 | -0.020921 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 1.8722 | 1.89 | 99.0582 | -0.9418 | 0.0945 | -0.18836 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 0.9261 | 0.969 | 95.5728 | -4.4272 | 0.074 | -0.57973 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 0.9764 | 0.969 | 100.7637 | 0.76367 | 0.074 | 0.1 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 2.8537 | 2.83 | 100.8375 | 0.83746 | 0.17 | 0.13941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 2.8693 | 2.83 | 101.3887 | 1.3887 | 0.17 | 0.23118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 1.955 | 1.89 | 103.4392 | 3.4392 | 0.0945 | 0.68783 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.4155 | 0.417 | 99.6403 | -0.35971 | 0.034 | -0.044118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.4162 | 0.417 | 99.8082 | -0.19185 | 0.034 | -0.023529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.0309 | 0.028 | 110.3571 | 10.3571 | 0.015 | 0.19333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.4763 | 0.478 | 99.6444 | -0.35565 | 0.0239 | -0.07113 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.4789 | 0.478 | 100.1883 | 0.18828 | 0.0239 | 0.037657 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 2.7971 | 2.83 | 98.8375 | -1.1625 | 0.17 | -0.19353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 1.9241 | 1.89 | 101.8042 | 1.8042 | 0.0945 | 0.36085 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 2.8708 | 2.83 | 101.4417 | 1.4417 | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 1.0138 | 0.969 | 104.6233 | 4.6233 | 0.074 | 0.60541 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 0.9853 | 0.969 | 101.6821 | 1.6821 | 0.074 | 0.22027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 0.9818 | 0.969 | 101.3209 | 1.3209 | 0.074 | 0.17297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.4871 | 0.478 | 101.9038 | 1.9038 | 0.0239 | 0.38075 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.4592 | 0.478 | 96.0669 | -3.9331 | 0.0239 | -0.78661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 0.9542 | 0.969 | 98.4727 | -1.5273 | 0.074 | -0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 1.8982 | 1.89 | 100.4339 | 0.43386 | 0.0945 | 0.086772 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 2.913 | 2.83 | 102.9329 | 2.9329 | 0.17 | 0.48824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 1.9366 | 1.89 | 102.4656 | 2.4656 | 0.0945 | 0.49312 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 2.7729 | 2.83 | 97.9823 | -2.0177 | 0.17 | -0.33588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.4245 | 0.417 | 101.7986 | 1.7986 | 0.034 | 0.22059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.0311 | 0.028 | 111.0714 | 11.0714 | 0.015 | 0.20667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.4286 | 0.417 | 102.7818 | 2.7818 | 0.034 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 0.9543 | 0.969 | 98.483 | -1.517 | 0.074 | -0.19865 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.465 | 0.478 | 97.2803 | -2.7197 | 0.0239 | -0.54393 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 0.985 | 0.969 | 101.6512 | 1.6512 | 0.074 | 0.21622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.507 | 0.478 | 106.0669 | 6.0669 | 0.0239 | 1.2134 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 2.8529 | 2.83 | 100.8092 | 0.80919 | 0.17 | 0.13471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 1.9689 | 1.89 | 104.1746 | 4.1746 | 0.0945 | 0.83492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 2.888 | 2.83 | 102.0495 | 2.0495 | 0.17 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 1.9097 | 1.89 | 101.0423 | 1.0423 | 0.0945 | 0.20847 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.4254 | 0.417 | 102.0144 | 2.0144 | 0.034 | 0.24706 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.4126 | 0.417 | 98.9448 | -1.0552 | 0.034 | -0.12941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.4801 | 0.481 | 99.8129 | -0.18711 | 0.02405 | -0.037422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 6.9062 | 7.09 | 97.4076 | -2.5924 | 0.3545 | -0.51848 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 2.6245 | 2.83 | 92.7385 | -7.2615 | 0.17 | -1.2088 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 1.8144 | 1.89 | 96 | -4 | 0.0945 | -0.8 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.4719 | 0.481 | 98.1081 | -1.8919 | 0.02405 | -0.37838 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 7.2045 | 7.09 | 101.615 | 1.615 | 0.3545 | 0.32299 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 2.7002 | 2.83 | 95.4134 | -4.5866 | 0.17 | -0.76353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 1.8185 | 1.89 | 96.2169 | -3.7831 | 0.0945 | -0.75661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 0.413 | 0.417 | 99.0408 | -0.95923 | 0.034 | -0.11765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 0.4104 | 0.417 | 98.4173 | -1.5827 | 0.034 | -0.19412 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.4855 | 0.481 | 100.9356 | 0.93555 | 0.02405 | 0.18711 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 7.2074 | 7.09 | 101.6559 | 1.6559 | 0.3545 | 0.33117 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.4823 | 0.481 | 100.2703 | 0.27027 | 0.02405 | 0.054054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 7.584 | 7.09 | 106.9676 | 6.9676 | 0.3545 | 1.3935 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 2.8812 | 2.83 | 101.8092 | 1.8092 | 0.17 | 0.30118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 1.9698 | 1.89 | 104.2222 | 4.2222 | 0.0945 | 0.84444 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 2.7934 | 2.83 | 98.7067 | -1.2933 | 0.17 | -0.21529 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 1.9573 | 1.89 | 103.5608 | 3.5608 | 0.0945 | 0.71217 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.4218 | 0.417 | 101.1511 | 1.1511 | 0.034 | 0.14118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.435 | 0.417 | 104.3165 | 4.3165 | 0.034 | 0.52941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.0304 | 0.028 | 108.5714 | 8.5714 | 0.015 | 0.16 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 6.9119 | 7.09 | 97.488 | -2.512 | 0.3545 | -0.5024 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.4539 | 0.481 | 94.3659 | -5.6341 | 0.02405 | -1.1268 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 7.029 | 7.09 | 99.1396 | -0.86037 | 0.3545 | -0.17207 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.4808 | 0.481 | 99.9584 | -0.04158 | 0.02405 | -0.008316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 1.9383 | 1.89 | 102.5556 | 2.5556 | 0.0945 | 0.51111 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 2.8697 | 2.83 | 101.4028 | 1.4028 | 0.17 | 0.23353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 2.9092 | 2.83 | 102.7986 | 2.7986 | 0.17 | 0.46588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 1.896 | 1.89 | 100.3175 | 0.31746 | 0.0945 | 0.063492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.4279 | 0.417 | 102.6139 | 2.6139 | 0.034 | 0.32059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.036 | 0.028 | 128.5714 | 28.5714 | 0.015 | 0.53333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.4182 | 0.417 | 100.2878 | 0.28777 | 0.034 | 0.035294 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.4885 | 0.481 | 101.5593 | 1.5593 | 0.02405 | 0.31185 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 7.4439 | 7.09 | 104.9915 | 4.9915 | 0.3545 | 0.99831 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.4857 | 0.481 | 100.9771 | 0.97713 | 0.02405 | 0.19543 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 7.3013 | 7.09 | 102.9803 | 2.9803 | 0.3545 | 0.59605 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 2.8048 | 2.83 | 99.1095 | -0.89046 | 0.17 | -0.14824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 0.4536 | 0.45 | 100.8 | 0.8 | 0.038 | 0.094737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 0.4891 | 0.45 | 108.6889 | 8.6889 | 0.038 | 1.0289 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 1.4571 | 1.56 | 93.4038 | -6.5962 | 0.078 | -1.3192 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 7.0724 | 7.09 | 99.7518 | -0.24824 | 0.3545 | -0.049647 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.0309 | 0.028 | 110.3571 | 10.3571 | 0.015 | 0.19333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 0.4933 | 0.481 | 102.5572 | 2.5572 | 0.02405 | 0.51143 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 7.0303 | 7.09 | 99.158 | -0.84203 | 0.3545 | -0.16841 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.5016 | 0.481 | 104.2827 | 4.2827 | 0.02405 | 0.85655 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 |  | 1.6699 | 1.56 | 107.0449 | 7.0449 | 0.078 | 1.409 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 2.8768 | 2.83 | 101.6537 | 1.6537 | 0.17 | 0.27529 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 0.4638 | 0.45 | 103.0667 | 3.0667 | 0.038 | 0.36316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 2.8614 | 2.83 | 101.1095 | 1.1095 | 0.17 | 0.18471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 0.4651 | 0.45 | 103.3556 | 3.3556 | 0.038 | 0.39737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 1.555 | 1.56 | 99.6795 | -0.32051 | 0.078 | -0.064103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 7.3392 | 7.09 | 103.5148 | 3.5148 | 0.3545 | 0.70296 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 7.134 | 7.09 | 100.6206 | 0.62059 | 0.3545 | 0.12412 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 3.0021 | 2.83 | 106.0813 | 6.0813 | 0.17 | 1.0124 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 0.4567 | 0.45 | 101.4889 | 1.4889 | 0.038 | 0.17632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 2.9783 | 2.83 | 105.2403 | 5.2403 | 0.17 | 0.87235 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 |  | 1.5822 | 1.56 | 101.4231 | 1.4231 | 0.078 | 0.28462 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.474 | 0.481 | 98.5447 | -1.4553 | 0.02405 | -0.29106 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.482 | 0.481 | 100.2079 | 0.2079 | 0.02405 | 0.04158 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 0.4641 | 0.45 | 103.1333 | 3.1333 | 0.038 | 0.37105 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 1.6243 | 1.56 | 104.1218 | 4.1218 | 0.078 | 0.82436 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 1.5077 | 1.56 | 96.6474 | -3.3526 | 0.078 | -0.67051 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.0366 | 0.028 | 130.7143 | 30.7143 | 0.015 | 0.57333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 6.6945 | 7.09 | 94.4217 | -5.5783 | 0.3545 | -1.1157 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.4804 | 0.481 | 99.8753 | -0.12474 | 0.02405 | -0.024948 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.4879 | 0.481 | 101.4345 | 1.4345 | 0.02405 | 0.2869 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 6.5104 | 7.09 | 91.8251 | -8.1749 | 0.3545 | -1.635 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.4695 | 0.45 | 104.3333 | 4.3333 | 0.038 | 0.51316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 2.8566 | 2.83 | 100.9399 | 0.93993 | 0.17 | 0.15647 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.4647 | 0.45 | 103.2667 | 3.2667 | 0.038 | 0.38684 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2.7482 | 2.83 | 97.1095 | -2.8905 | 0.17 | -0.48118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 1.5357 | 1.56 | 98.4423 | -1.5577 | 0.078 | -0.31154 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.5756 | 1.56 | 101 | 1 | 0.078 | 0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 6.8316 | 7.09 | 96.3554 | -3.6446 | 0.3545 | -0.72891 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.4682 | 0.481 | 97.3389 | -2.6611 | 0.02405 | -0.53222 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.4925 | 0.481 | 102.3909 | 2.3909 | 0.02405 | 0.47817 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 7.3268 | 7.09 | 103.3399 | 3.3399 | 0.3545 | 0.66798 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.3783 | 0.364 | 103.9286 | 3.9286 | 0.0182 | 0.78571 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.3627 | 0.364 | 99.6429 | -0.35714 | 0.0182 | -0.071429 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.4823 | 0.45 | 107.1778 | 7.1778 | 0.038 | 0.85 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.4839 | 0.45 | 107.5333 | 7.5333 | 0.038 | 0.89211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.532 | 1.56 | 98.2051 | -1.7949 | 0.078 | -0.35897 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.971 | 1.9 | 103.7368 | 3.7368 | 0.095 | 0.74737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 7.0232 | 7.09 | 99.0578 | -0.94217 | 0.3545 | -0.18843 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.5443 | 1.56 | 98.9936 | -1.0064 | 0.078 | -0.20128 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.877 | 1.9 | 98.7895 | -1.2105 | 0.095 | -0.24211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.4434 | 0.45 | 98.5333 | -1.4667 | 0.038 | -0.17368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 6.9359 | 7.09 | 97.8265 | -2.1735 | 0.3545 | -0.4347 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4621 | 0.481 | 96.0707 | -3.9293 | 0.02405 | -0.78586 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.4471 | 0.45 | 99.3556 | -0.64444 | 0.038 | -0.076316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4787 | 0.481 | 99.5218 | -0.47817 | 0.02405 | -0.095634 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.3827 | 0.364 | 105.1374 | 5.1374 | 0.0182 | 1.0275 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.3912 | 0.364 | 107.4725 | 7.4725 | 0.0182 | 1.4945 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.9322 | 1.9 | 101.6947 | 1.6947 | 0.095 | 0.33895 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.3678 | 1.56 | 87.6795 | -12.3205 | 0.078 | -2.4641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7355 | 1.9 | 91.3421 | -8.6579 | 0.095 | -1.7316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 7.2815 | 7.09 | 102.701 | 2.701 | 0.3545 | 0.5402 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.5499 | 1.56 | 99.3526 | -0.64744 | 0.078 | -0.12949 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4875 | 0.481 | 101.3514 | 1.3514 | 0.02405 | 0.27027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.508 | 0.481 | 105.6133 | 5.6133 | 0.02405 | 1.1227 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.3577 | 0.364 | 98.2692 | -1.7308 | 0.0182 | -0.34615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.443 | 0.45 | 98.4444 | -1.5556 | 0.038 | -0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 6.9622 | 7.09 | 98.1975 | -1.8025 | 0.3545 | -0.36051 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.3719 | 0.364 | 102.1703 | 2.1703 | 0.0182 | 0.43407 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5498 | 1.56 | 99.3462 | -0.65385 | 0.078 | -0.13077 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.457 | 0.45 | 101.5556 | 1.5556 | 0.038 | 0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.8762 | 1.9 | 98.7474 | -1.2526 | 0.095 | -0.25053 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.5022 | 1.56 | 96.2949 | -3.7051 | 0.078 | -0.74103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.874 | 1.9 | 98.6316 | -1.3684 | 0.095 | -0.27368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 7.2216 | 7.09 | 101.8561 | 1.8561 | 0.3545 | 0.37123 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.5044 | 0.481 | 104.8649 | 4.8649 | 0.02405 | 0.97297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 7.0842 | 7.09 | 99.9182 | -0.081805 | 0.3545 | -0.016361 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4718 | 0.45 | 104.8444 | 4.8444 | 0.038 | 0.57368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.4831 | 0.481 | 100.4366 | 0.43659 | 0.02405 | 0.087318 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.3638 | 0.364 | 99.9451 | -0.054945 | 0.0182 | -0.010989 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.4518 | 0.45 | 100.4 | 0.4 | 0.038 | 0.047368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.3486 | 0.364 | 95.7692 | -4.2308 | 0.0182 | -0.84615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.9177 | 1.9 | 100.9316 | 0.93158 | 0.095 | 0.18632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.609 | 1.56 | 103.141 | 3.141 | 0.078 | 0.62821 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.4982 | 0.481 | 103.5759 | 3.5759 | 0.02405 | 0.71518 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.5052 | 0.481 | 105.0312 | 5.0312 | 0.02405 | 1.0062 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.849 | 1.9 | 97.3158 | -2.6842 | 0.095 | -0.53684 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.5698 | 1.56 | 100.6282 | 0.62821 | 0.078 | 0.12564 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 7.4491 | 7.09 | 105.0649 | 5.0649 | 0.3545 | 1.013 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 7.2274 | 7.09 | 101.9379 | 1.9379 | 0.3545 | 0.38759 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.4397 | 0.45 | 97.7111 | -2.2889 | 0.038 | -0.27105 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.3692 | 0.364 | 101.4286 | 1.4286 | 0.0182 | 0.28571 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 1.8124 | 1.9 | 95.3895 | -4.6105 | 0.095 | -0.92211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.3768 | 0.364 | 103.5165 | 3.5165 | 0.0182 | 0.7033 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.4591 | 0.45 | 102.0222 | 2.0222 | 0.038 | 0.23947 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 1.6116 | 1.56 | 103.3077 | 3.3077 | 0.078 | 0.66154 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 1.6069 | 1.56 | 103.0064 | 3.0064 | 0.078 | 0.60128 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.857 | 1.9 | 97.7368 | -2.2632 | 0.095 | -0.45263 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.1487 | 1.14 | 100.7632 | 0.76316 | 0.057 | 0.15263 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.1329 | 1.14 | 99.3772 | -0.62281 | 0.057 | -0.12456 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.3676 | 0.364 | 100.989 | 0.98901 | 0.0182 | 0.1978 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.4486 | 0.45 | 99.6889 | -0.31111 | 0.038 | -0.036842 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.6486 | 1.65 | 99.9152 | -0.084848 | 0.0825 | -0.01697 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.6921 | 1.65 | 102.5515 | 2.5515 | 0.0825 | 0.5103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.4356 | 0.45 | 96.8 | -3.2 | 0.038 | -0.37895 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.8465 | 1.9 | 97.1842 | -2.8158 | 0.095 | -0.56316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.3638 | 0.364 | 99.9451 | -0.054945 | 0.0182 | -0.010989 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.5519 | 1.56 | 99.4808 | -0.51923 | 0.078 | -0.10385 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.854 | 1.9 | 97.5789 | -2.4211 | 0.095 | -0.48421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.5464 | 1.56 | 99.1282 | -0.87179 | 0.078 | -0.17436 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.6776 | 1.65 | 101.6727 | 1.6727 | 0.0825 | 0.33455 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.2007 | 1.14 | 105.3246 | 5.3246 | 0.057 | 1.0649 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.1869 | 1.14 | 104.114 | 4.114 | 0.057 | 0.82281 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 1.7404 | 1.65 | 105.4788 | 5.4788 | 0.0825 | 1.0958 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.4429 | 0.364 | 121.6758 | 21.6758 | 0.0182 | 4.3352 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.3785 | 0.364 | 103.9835 | 3.9835 | 0.0182 | 0.7967 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 0.4545 | 0.45 | 101 | 1 | 0.038 | 0.11842 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.4642 | 0.45 | 103.1556 | 3.1556 | 0.038 | 0.37368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 1.1439 | 1.14 | 100.3421 | 0.34211 | 0.057 | 0.068421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 1.5582 | 1.56 | 99.8846 | -0.11538 | 0.078 | -0.023077 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 1.8364 | 1.9 | 96.6526 | -3.3474 | 0.095 | -0.66947 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 1.6738 | 1.56 | 107.2949 | 7.2949 | 0.078 | 1.459 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 1.9333 | 1.9 | 101.7526 | 1.7526 | 0.095 | 0.35053 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 1.7761 | 1.65 | 107.6424 | 7.6424 | 0.0825 | 1.5285 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 1.199 | 1.14 | 105.1754 | 5.1754 | 0.057 | 1.0351 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 1.7233 | 1.65 | 104.4424 | 4.4424 | 0.0825 | 0.88848 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 0.3742 | 0.364 | 102.8022 | 2.8022 | 0.0182 | 0.56044 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 0.3848 | 0.364 | 105.7143 | 5.7143 | 0.0182 | 1.1429 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 0.4589 | 0.45 | 101.9778 | 1.9778 | 0.038 | 0.23421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 1.8437 | 1.9 | 97.0368 | -2.9632 | 0.095 | -0.59263 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 1.5866 | 1.56 | 101.7051 | 1.7051 | 0.078 | 0.34103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Cadmium, unfltd, ICP-MS, recov | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 0.5006 | 0.45 | 111.2444 | 11.2444 | 0.038 | 1.3316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B