## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2320179 | 2019-10-03 |  | 854.7 | 847 | 100.9091 | 0.90909 | 46.7 | 0.16488 | 8 | 0645 |  |  |  | ug/L | T229 | ICPOE19276A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2340255 | 2019-10-07 |  | 333.5 | 330 | 101.0606 | 1.0606 | 16.5 | 0.21212 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19280A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390202 | 2019-10-10 |  | 868.2 | 847 | 102.503 | 2.503 | 46.7 | 0.45396 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19283A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 383.1 | 369 | 103.8211 | 3.8211 | 18.5 | 0.76216 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19283A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 260.9 | 253 | 103.1225 | 3.1225 | 12.65 | 0.62451 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19288A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2470179 | 2019-10-16 |  | 374.1 | 369 | 101.3821 | 1.3821 | 18.5 | 0.27568 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19289A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2480212 | 2019-10-17 |  | 860.3 | 847 | 101.5702 | 1.5702 | 46.7 | 0.2848 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19290A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 39.07 | 38.8 | 100.6959 | 0.69588 | 6.52 | 0.041411 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2550076 | 2019-10-24 |  | 380 | 369 | 102.981 | 2.981 | 18.5 | 0.59459 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19297A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 340.1 | 330 | 103.0606 | 3.0606 | 16.5 | 0.61212 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19298A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2600327 | 2019-10-29 |  | 380.9 | 369 | 103.2249 | 3.2249 | 18.5 | 0.64324 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19302A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2620328 | 2019-11-01 |  | 859.8 | 847 | 101.5112 | 1.5112 | 46.7 | 0.27409 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19304A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2680150 | 2019-11-04 |  | 386.2 | 369 | 104.6612 | 4.6612 | 18.5 | 0.92973 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19308A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 39.47 | 38.8 | 101.7268 | 1.7268 | 6.52 | 0.10276 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 336.4 | 330 | 101.9394 | 1.9394 | 16.5 | 0.38788 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19309A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2810112 | 2019-11-13 |  | 39.01 | 38.8 | 100.5412 | 0.54124 | 6.52 | 0.032209 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19317B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2830130 | 2019-11-14 |  | 710.6 | 696 | 102.0977 | 2.0977 | 34.8 | 0.41954 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19318A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2890223 | 2019-11-15 |  | 37.86 | 38.8 | 97.5773 | -2.4227 | 6.52 | -0.14417 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19319B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 279.4 | 279 | 100.1434 | 0.14337 | 13.95 | 0.028674 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 846 | 847 | 99.8819 | -0.11806 | 46.7 | -0.021413 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19322A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2950101 | 2019-11-18 |  | 38.31 | 38.8 | 98.7371 | -1.2629 | 6.52 | -0.075153 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19322B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2970172 | 2019-11-19 |  | 703.3 | 696 | 101.0489 | 1.0489 | 34.8 | 0.20977 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19323B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 846.7 | 847 | 99.9646 | -0.035419 | 46.7 | -0.006424 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19325B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030026 | 2019-11-21 |  | 38.91 | 38.8 | 100.2835 | 0.28351 | 6.52 | 0.016871 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19325A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 281.2 | 279 | 100.7885 | 0.78853 | 13.95 | 0.15771 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3110130 | 2019-11-22 |  | 39.16 | 38.8 | 100.9278 | 0.92784 | 6.52 | 0.055215 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19326B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 249.1 | 253 | 98.4585 | -1.5415 | 12.65 | -0.3083 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 706.4 | 696 | 101.4943 | 1.4943 | 34.8 | 0.29885 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3090145 | 2019-12-02 |  | 281.6 | 279 | 100.9319 | 0.9319 | 13.95 | 0.18638 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3170097 | 2019-12-02 |  | 277.3 | 279 | 99.3907 | -0.60932 | 13.95 | -0.12186 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3230100 | 2019-12-06 |  | 285.2 | 279 | 102.2222 | 2.2222 | 13.95 | 0.44444 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19339B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3310059 | 2019-12-09 |  | 280 | 279 | 100.3584 | 0.35842 | 13.95 | 0.071685 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19343B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3250089 | 2019-12-10 |  | 40.4 | 38.8 | 104.1237 | 4.1237 | 6.52 | 0.2454 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19343A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 256.2 | 253 | 101.2648 | 1.2648 | 12.65 | 0.25296 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 696.4 | 696 | 100.0575 | 0.057471 | 34.8 | 0.011494 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19345A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370101 | 2019-12-11 |  | 260.3 | 253 | 102.8854 | 2.8854 | 12.65 | 0.57708 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19345A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 336.6 | 330 | 102 | 2 | 16.5 | 0.4 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3440293 | 2019-12-18 |  | 257.1 | 253 | 101.6206 | 1.6206 | 12.65 | 0.32411 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19351A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3510022 | 2019-12-27 |  | 253.7 | 253 | 100.2767 | 0.27668 | 12.65 | 0.055336 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19360A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600046 | 2020-01-08 |  | 260.6 | 253 | 103.004 | 3.004 | 12.65 | 0.60079 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20008A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 332.6 | 330 | 100.7879 | 0.78788 | 16.5 | 0.15758 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0070042 | 2020-01-16 |  | 342.1 | 330 | 103.6667 | 3.6667 | 16.5 | 0.73333 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20015A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150018 | 2020-01-27 |  | 328.6 | 330 | 99.5758 | -0.42424 | 16.5 | -0.084848 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20027A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 855.2 | 847 | 100.9681 | 0.96812 | 46.7 | 0.17559 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0220113 | 2020-02-04 |  | 333.5 | 330 | 101.0606 | 1.0606 | 16.5 | 0.21212 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20035A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280069 | 2020-02-05 |  | 338.7 | 330 | 102.6364 | 2.6364 | 16.5 | 0.52727 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20036A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 865 | 847 | 102.1251 | 2.1251 | 46.7 | 0.38544 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0350137 | 2020-02-12 |  | 884.6 | 847 | 104.4392 | 4.4392 | 46.7 | 0.80514 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20043A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420075 | 2020-02-21 |  | 849.3 | 847 | 100.2715 | 0.27155 | 46.7 | 0.049251 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20052A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 706 | 696 | 101.4368 | 1.4368 | 34.8 | 0.28736 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0500058 | 2020-02-26 |  | 851.8 | 847 | 100.5667 | 0.56671 | 46.7 | 0.10278 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20057A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560052 | 2020-03-04 |  | 830.8 | 847 | 98.0874 | -1.9126 | 46.7 | -0.3469 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20064B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 700.4 | 696 | 100.6322 | 0.63218 | 34.8 | 0.12644 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0630047 | 2020-03-09 |  | 708.2 | 696 | 101.7529 | 1.7529 | 34.8 | 0.35057 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20069A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0650086 | 2020-03-10 |  | 855.7 | 847 | 101.0272 | 1.0272 | 46.7 | 0.1863 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20069A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700102 | 2020-03-13 |  | 699.5 | 696 | 100.5029 | 0.50287 | 34.8 | 0.10057 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20072A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 38.77 | 38.8 | 99.9227 | -0.07732 | 6.52 | -0.0046012 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0770116 | 2020-03-18 |  | 701.5 | 696 | 100.7902 | 0.79023 | 34.8 | 0.15805 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20078A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 326.7 | 330 | 99 | -1 | 16.5 | -0.2 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20078A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0800005 | 2020-03-24 |  | 846 | 847 | 99.8819 | -0.11806 | 46.7 | -0.021413 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20084A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840028 | 2020-03-31 |  | 697.5 | 696 | 100.2155 | 0.21552 | 34.8 | 0.043103 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20090A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 39.52 | 38.8 | 101.8557 | 1.8557 | 6.52 | 0.11043 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 336.8 | 330 | 102.0606 | 2.0606 | 16.5 | 0.41212 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20090A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1000066 | 2020-04-21 |  | 703.7 | 696 | 101.1063 | 1.1063 | 34.8 | 0.22126 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20112A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 0980044 | 2020-04-21 |  | 37.02 | 38.8 | 95.4124 | -4.5876 | 6.52 | -0.27301 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20112A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1060054 | 2020-04-22 |  | 38.52 | 38.8 | 99.2784 | -0.72165 | 6.52 | -0.042945 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20113B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 287.8 | 279 | 103.1541 | 3.1541 | 13.95 | 0.63082 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 848.2 | 847 | 100.1417 | 0.14168 | 46.7 | 0.025696 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20114A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1140084 | 2020-04-27 |  | 713.4 | 696 | 102.5 | 2.5 | 34.8 | 0.5 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20118A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 278.3 | 279 | 99.7491 | -0.2509 | 13.95 | -0.050179 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1190085 | 2020-05-06 |  | 39.44 | 38.8 | 101.6495 | 1.6495 | 6.52 | 0.09816 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20127A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1280002 | 2020-05-27 |  | 39.04 | 38.8 | 100.6186 | 0.61856 | 6.52 | 0.03681 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20148A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1260082 | 2020-05-27 |  | 276.9 | 279 | 99.2473 | -0.75269 | 13.95 | -0.15054 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20148A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 251.6 | 253 | 99.4466 | -0.55336 | 12.65 | -0.11067 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1430101 | 2020-06-22 |  | 44.24 | 38.8 | 114.0206 | 14.0206 | 6.52 | 0.83436 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20174A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 251 | 253 | 99.2095 | -0.79051 | 12.65 | -0.1581 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1550008 | 2020-06-23 |  | 251.8 | 253 | 99.5257 | -0.47431 | 12.65 | -0.094862 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 331.9 | 330 | 100.5758 | 0.57576 | 16.5 | 0.11515 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1560170 | 2020-06-24 |  | 280.8 | 279 | 100.6452 | 0.64516 | 13.95 | 0.12903 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20176A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1610193 | 2020-06-26 |  | 252.8 | 253 | 99.9209 | -0.079051 | 12.65 | -0.01581 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20177A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 38.89 | 38.8 | 100.232 | 0.23196 | 6.52 | 0.013804 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20177B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 38.27 | 38.8 | 98.634 | -1.366 | 6.52 | -0.081288 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20192A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1680148 | 2020-07-13 |  | 254.9 | 253 | 100.751 | 0.75099 | 12.65 | 0.1502 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 329.7 | 330 | 99.9091 | -0.090909 | 16.5 | -0.018182 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1700252 | 2020-07-13 |  | 275.3 | 279 | 98.6738 | -1.3262 | 13.95 | -0.26523 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1760103 | 2020-07-14 |  | 254 | 253 | 100.3953 | 0.39526 | 12.65 | 0.079051 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1890183 | 2020-07-29 |  | 341.2 | 330 | 103.3939 | 3.3939 | 16.5 | 0.67879 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20211A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1960128 | 2020-08-11 |  | 343.9 | 330 | 104.2121 | 4.2121 | 16.5 | 0.84242 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 856 | 847 | 101.0626 | 1.0626 | 46.7 | 0.19272 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1910114 | 2020-08-11 |  | 252 | 253 | 99.6047 | -0.39526 | 12.65 | -0.079051 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 281.5 | 279 | 100.8961 | 0.89606 | 13.95 | 0.17921 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2040026 | 2020-08-12 |  | 337.9 | 330 | 102.3939 | 2.3939 | 16.5 | 0.47879 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2120198 | 2020-08-26 |  | 340.9 | 330 | 103.303 | 3.303 | 16.5 | 0.66061 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20239B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 876.6 | 847 | 103.4947 | 3.4947 | 46.7 | 0.63383 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110029 | 2020-08-26 |  | 257.5 | 253 | 101.7787 | 1.7787 | 12.65 | 0.35573 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20239B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2170034 | 2020-08-27 |  | 898.2 | 847 | 106.0449 | 6.0449 | 46.7 | 1.0964 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2190155 | 2020-08-27 |  | 331.2 | 330 | 100.3636 | 0.36364 | 16.5 | 0.072727 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20240B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 287.8 | 279 | 103.1541 | 3.1541 | 13.95 | 0.63082 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20239B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2240091 | 2020-08-28 |  | 874.5 | 847 | 103.2468 | 3.2468 | 46.7 | 0.58887 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20241A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 691.5 | 696 | 99.3534 | -0.64655 | 34.8 | -0.12931 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 252.7 | 253 | 99.8814 | -0.11858 | 12.65 | -0.023715 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2320036 | 2020-09-11 |  | 864.5 | 847 | 102.0661 | 2.0661 | 46.7 | 0.37473 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20254B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2370045 | 2020-09-16 |  | 332.6 | 330 | 100.7879 | 0.78788 | 16.5 | 0.15758 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20259A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390029 | 2020-09-28 |  | 873.7 | 847 | 103.1523 | 3.1523 | 46.7 | 0.57173 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20272A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 712.6 | 696 | 102.3851 | 2.3851 | 34.8 | 0.47701 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 255.9 | 253 | 101.1462 | 1.1462 | 12.65 | 0.22925 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20273C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2530136 | 2020-10-02 |  | 701.6 | 696 | 100.8046 | 0.8046 | 34.8 | 0.16092 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20276B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2540253 | 2020-10-05 |  | 832.7 | 847 | 98.3117 | -1.6883 | 46.7 | -0.30621 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20279A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2590163 | 2020-10-05 |  | 705.2 | 696 | 101.3218 | 1.3218 | 34.8 | 0.26437 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20279B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 37.12 | 38.8 | 95.6701 | -4.3299 | 6.52 | -0.25767 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 335.1 | 330 | 101.5455 | 1.5455 | 16.5 | 0.30909 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20281A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2680089 | 2020-10-08 |  | 865.6 | 847 | 102.196 | 2.196 | 46.7 | 0.39829 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20282B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2670297 | 2020-10-08 |  | 719.4 | 696 | 103.3621 | 3.3621 | 34.8 | 0.67241 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20282A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 39.7 | 38.8 | 102.3196 | 2.3196 | 6.52 | 0.13804 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2740058 | 2020-10-17 |  | 704.2 | 696 | 101.1782 | 1.1782 | 34.8 | 0.23563 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20290A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 334.7 | 330 | 101.4242 | 1.4242 | 16.5 | 0.28485 | 10 | 0645 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20293B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2820107 | 2020-10-21 |  | 714 | 696 | 102.5862 | 2.5862 | 34.8 | 0.51724 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20295A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2810031 | 2020-10-21 |  | 631.1 | 620 | 101.7903 | 1.7903 | 31 | 0.35806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20294A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2880068 | 2020-10-22 |  | 642.2 | 620 | 103.5806 | 3.5806 | 31 | 0.71613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20296A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 282.7 | 279 | 101.3262 | 1.3262 | 13.95 | 0.26523 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 863.4 | 847 | 101.9362 | 1.9362 | 46.7 | 0.35118 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20296A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2950027 | 2020-10-28 |  | 620.4 | 620 | 100.0645 | 0.064516 | 31 | 0.012903 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20302A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2960115 | 2020-10-30 |  | 689 | 696 | 98.9943 | -1.0057 | 34.8 | -0.20115 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20304A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 280 | 279 | 100.3584 | 0.35842 | 13.95 | 0.071685 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3010154 | 2020-11-04 |  | 582 | 620 | 93.871 | -6.129 | 31 | -1.2258 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20309A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 816.7 | 847 | 96.4227 | -3.5773 | 46.7 | -0.64882 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20310A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3080106 | 2020-11-09 |  | 277.4 | 279 | 99.4265 | -0.57348 | 13.95 | -0.1147 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20314A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3100153 | 2020-11-16 |  | 601.8 | 620 | 97.0645 | -2.9355 | 31 | -0.5871 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20321A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3150099 | 2020-11-17 |  | 274.7 | 279 | 98.4588 | -1.5412 | 13.95 | -0.30824 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20322A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 245.6 | 253 | 97.0751 | -2.9249 | 12.65 | -0.58498 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 672 | 696 | 96.5517 | -3.4483 | 34.8 | -0.68966 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20323A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3230038 | 2020-11-24 |  | 272.3 | 279 | 97.5986 | -2.4014 | 13.95 | -0.48029 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20329A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3240158 | 2020-12-02 |  | 625.2 | 620 | 100.8387 | 0.83871 | 31 | 0.16774 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20337A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 253.8 | 253 | 100.3162 | 0.31621 | 12.65 | 0.063241 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3300049 | 2020-12-10 |  | 283.4 | 279 | 101.5771 | 1.5771 | 13.95 | 0.31541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20345A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 702.5 | 696 | 100.9339 | 0.93391 | 34.8 | 0.18678 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20350A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3440080 | 2020-12-30 |  | 244.6 | 253 | 96.6798 | -3.3202 | 12.65 | -0.66403 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20365A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3500074 | 2021-01-15 |  | 248.3 | 253 | 98.1423 | -1.8577 | 12.65 | -0.37154 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21012A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 88.35 | 93.7 | 94.2903 | -5.7097 | 8.93 | -0.5991 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3580058 | 2021-01-27 |  | 247.8 | 253 | 97.9447 | -2.0553 | 12.65 | -0.41107 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640016 | 2021-01-27 |  | 255.1 | 253 | 100.83 | 0.83004 | 12.65 | 0.16601 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 89.18 | 93.7 | 95.1761 | -4.8239 | 8.93 | -0.50616 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0050025 | 2021-02-04 |  | 90.26 | 93.7 | 96.3287 | -3.6713 | 8.93 | -0.38522 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21035A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120037 | 2021-02-05 |  | 89.3 | 93.7 | 95.3042 | -4.6958 | 8.93 | -0.49272 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21036A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 858.1 | 847 | 101.3105 | 1.3105 | 46.7 | 0.23769 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0210017 | 2021-02-11 |  | 86.39 | 93.7 | 92.1985 | -7.8015 | 8.93 | -0.81859 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21042A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270077 | 2021-02-17 |  | 88.09 | 93.7 | 94.0128 | -5.9872 | 8.93 | -0.62822 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21048B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 793.2 | 847 | 93.6482 | -6.3518 | 46.7 | -1.152 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0330078 | 2021-02-22 |  | 857.6 | 847 | 101.2515 | 1.2515 | 46.7 | 0.22698 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21053B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0400075 | 2021-02-24 |  | 855 | 847 | 100.9445 | 0.94451 | 46.7 | 0.17131 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21055A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480037 | 2021-03-09 |  | 855.9 | 847 | 101.0508 | 1.0508 | 46.7 | 0.19058 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21068B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 709.9 | 696 | 101.9971 | 1.9971 | 34.8 | 0.39943 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0540054 | 2021-03-11 |  | 861.8 | 847 | 101.7473 | 1.7473 | 46.7 | 0.31692 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21070B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 717.7 | 696 | 103.1178 | 3.1178 | 34.8 | 0.62356 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620099 | 2021-03-25 |  | 706.3 | 696 | 101.4799 | 1.4799 | 34.8 | 0.29598 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0630013 | 2021-03-29 |  | 858.8 | 847 | 101.3932 | 1.3932 | 46.7 | 0.25268 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21088B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680062 | 2021-05-04 |  | 703.4 | 696 | 101.0632 | 1.0632 | 34.8 | 0.21264 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21123A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 634.8 | 620 | 102.3871 | 2.3871 | 31 | 0.47742 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-04 |  | 89.84 | 93.7 | 95.8805 | -4.1195 | 8.93 | -0.43225 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21123A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0760027 | 2021-05-06 |  | 709.6 | 696 | 101.954 | 1.954 | 34.8 | 0.3908 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21126A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0770039 | 2021-05-07 |  | 856.2 | 847 | 101.0862 | 1.0862 | 46.7 | 0.197 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21126A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0830029 | 2021-05-10 |  | 717.1 | 696 | 103.0316 | 3.0316 | 34.8 | 0.60632 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21130B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 636 | 620 | 102.5806 | 2.5806 | 31 | 0.51613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 93.15 | 93.7 | 99.413 | -0.58698 | 8.93 | -0.06159 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21130C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030145 | 2021-05-19 |  | 626.7 | 620 | 101.0806 | 1.0806 | 31 | 0.21613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21138A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 282.2 | 279 | 101.147 | 1.147 | 13.95 | 0.22939 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 855.9 | 847 | 101.0508 | 1.0508 | 46.7 | 0.19058 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21144B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 0970047 | 2021-05-25 |  | 625.6 | 620 | 100.9032 | 0.90323 | 31 | 0.18065 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21144A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1110003 | 2021-05-27 |  | 618.9 | 620 | 99.8226 | -0.17742 | 31 | -0.035484 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21146B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1120200 | 2021-06-01 |  | 700 | 696 | 100.5747 | 0.57471 | 34.8 | 0.11494 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21152A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 825.2 | 847 | 97.4262 | -2.5738 | 46.7 | -0.46681 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21153B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180039 | 2021-06-02 |  | 625.7 | 620 | 100.9194 | 0.91935 | 31 | 0.18387 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21153A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 274.6 | 279 | 98.4229 | -1.5771 | 13.95 | -0.31541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1250003 | 2021-06-07 |  | 263.7 | 279 | 94.5161 | -5.4839 | 13.95 | -1.0968 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21158A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1260128 | 2021-06-08 |  | 562.1 | 620 | 90.6613 | -9.3387 | 31 | -1.8677 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21158B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 250.2 | 253 | 98.8933 | -1.1067 | 12.65 | -0.22134 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1320164 | 2021-06-14 |  | 280 | 279 | 100.3584 | 0.35842 | 13.95 | 0.071685 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21165A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 693.8 | 696 | 99.6839 | -0.31609 | 34.8 | -0.063218 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21166A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1380136 | 2021-06-23 |  | 275 | 279 | 98.5663 | -1.4337 | 13.95 | -0.28674 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21174A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1400339 | 2021-06-25 |  | 638.5 | 620 | 102.9839 | 2.9839 | 31 | 0.59677 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21175B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 259.7 | 253 | 102.6482 | 2.6482 | 12.65 | 0.52964 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1460004 | 2021-06-30 |  | 279.1 | 279 | 100.0358 | 0.035842 | 13.95 | 0.0071685 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21181A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1540140 | 2021-07-08 |  | 252.2 | 253 | 99.6838 | -0.31621 | 12.65 | -0.063241 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21189B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 699.1 | 696 | 100.4454 | 0.4454 | 34.8 | 0.08908 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21188B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 619.2 | 620 | 99.871 | -0.12903 | 31 | -0.025806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21193B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600025 | 2021-07-13 |  | 254.1 | 253 | 100.4348 | 0.43478 | 12.65 | 0.086957 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 88.96 | 93.7 | 94.9413 | -5.0587 | 8.93 | -0.5308 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600023 | 2021-07-13 |  | 278.7 | 279 | 99.8925 | -0.10753 | 13.95 | -0.021505 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21194A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1660120 | 2021-07-14 |  | 251.6 | 253 | 99.4466 | -0.55336 | 12.65 | -0.11067 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1680017 | 2021-07-14 |  | 272.7 | 279 | 97.7419 | -2.2581 | 13.95 | -0.45161 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21195A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730220 | 2021-07-16 |  | 250.4 | 253 | 98.9723 | -1.0277 | 12.65 | -0.20553 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21196A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 90.08 | 93.7 | 96.1366 | -3.8634 | 8.93 | -0.40538 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 628.2 | 620 | 101.3226 | 1.3226 | 31 | 0.26452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21201A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1880112 | 2021-07-26 |  | 91.31 | 93.7 | 97.4493 | -2.5507 | 8.93 | -0.26764 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21207A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1890248 | 2021-07-28 |  | 251.1 | 253 | 99.249 | -0.75099 | 12.65 | -0.1502 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21208A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 837.2 | 847 | 98.843 | -1.157 | 46.7 | -0.20985 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1940228 | 2021-08-05 |  | 84.99 | 93.7 | 90.7044 | -9.2956 | 8.93 | -0.97536 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21216C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 251.5 | 279 | 90.1434 | -9.8566 | 13.95 | -1.9713 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21221A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2010230 | 2021-08-12 |  | 84.62 | 93.7 | 90.3095 | -9.6905 | 8.93 | -1.0168 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2020242 | 2021-08-12 |  | 261.1 | 253 | 103.2016 | 3.2016 | 12.65 | 0.64032 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 849.5 | 847 | 100.2952 | 0.29516 | 46.7 | 0.053533 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2080174 | 2021-08-18 |  | 90.08 | 93.7 | 96.1366 | -3.8634 | 8.93 | -0.40538 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21229A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 291.8 | 279 | 104.5878 | 4.5878 | 13.95 | 0.91756 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21230A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2150048 | 2021-08-20 |  | 875.7 | 847 | 103.3884 | 3.3884 | 46.7 | 0.61456 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21231A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2220180 | 2021-08-25 |  | 846.1 | 847 | 99.8937 | -0.10626 | 46.7 | -0.019272 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21237B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 721 | 696 | 103.592 | 3.592 | 34.8 | 0.71839 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2170004 | 2021-08-25 |  | 92.15 | 93.7 | 98.3458 | -1.6542 | 8.93 | -0.17357 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21237A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 255.9 | 253 | 101.1462 | 1.1462 | 12.65 | 0.22925 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21238B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2290122 | 2021-08-30 |  | 858.8 | 847 | 101.3932 | 1.3932 | 46.7 | 0.25268 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21242B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2360120 | 2021-09-01 |  | 832.2 | 847 | 98.2527 | -1.7473 | 46.7 | -0.31692 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21244B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 731.4 | 696 | 105.0862 | 5.0862 | 34.8 | 1.0172 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2310212 | 2021-09-01 |  | 88.9 | 93.7 | 94.8773 | -5.1227 | 8.93 | -0.53751 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21243A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 233.7 | 253 | 92.3715 | -7.6285 | 12.65 | -1.5257 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21250A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2510434 | 2021-09-21 |  | 704.4 | 696 | 101.2069 | 1.2069 | 34.8 | 0.24138 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21263A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2520502 | 2021-09-22 |  | 853.1 | 847 | 100.7202 | 0.72019 | 46.7 | 0.13062 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21265A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580264 | 2021-09-29 |  | 700.6 | 696 | 100.6609 | 0.66092 | 34.8 | 0.13218 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21272B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 623.7 | 620 | 100.5968 | 0.59677 | 31 | 0.11935 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 89.91 | 93.7 | 95.9552 | -4.0448 | 8.93 | -0.42441 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21272B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2640272 | 2021-10-07 |  | 715 | 696 | 102.7299 | 2.7299 | 34.8 | 0.54598 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21279B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 637.5 | 620 | 102.8226 | 2.8226 | 31 | 0.56452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21286B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790014 | 2021-10-20 |  | 719.4 | 696 | 103.3621 | 3.3621 | 34.8 | 0.67241 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21293B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790033 | 2021-10-20 |  | 90.72 | 93.7 | 96.8196 | -3.1804 | 8.93 | -0.33371 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21293B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2790015 | 2021-10-20 |  | 628.6 | 620 | 101.3871 | 1.3871 | 31 | 0.27742 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21293B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2800045 | 2021-11-03 |  | 721.9 | 696 | 103.7213 | 3.7213 | 34.8 | 0.74425 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21307B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 287.6 | 279 | 103.0824 | 3.0824 | 13.95 | 0.61649 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21308A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2870242 | 2021-11-08 |  | 629.2 | 620 | 101.4839 | 1.4839 | 31 | 0.29677 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21312A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940003 | 2021-11-11 |  | 238.2 | 232 | 102.6724 | 2.6724 | 12.2 | 0.5082 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21314A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940007 | 2021-11-11 |  | 644.9 | 620 | 104.0161 | 4.0161 | 31 | 0.80323 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21314A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940107 | 2021-11-15 |  | 712.8 | 696 | 102.4138 | 2.4138 | 34.8 | 0.48276 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21319A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3000132 | 2021-11-17 |  | 643.2 | 620 | 103.7419 | 3.7419 | 31 | 0.74839 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21321B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 274.5 | 279 | 98.3871 | -1.6129 | 13.95 | -0.32258 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21320A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3010097 | 2021-11-18 |  | 239.2 | 232 | 103.1034 | 3.1034 | 12.2 | 0.59016 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21321B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3060206 | 2021-11-29 |  | 279.4 | 279 | 100.1434 | 0.14337 | 13.95 | 0.028674 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21333B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3080205 | 2021-11-30 |  | 621.1 | 620 | 100.1774 | 0.17742 | 31 | 0.035484 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21334A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-11-30 |  | 650.9 | 641 | 101.5445 | 1.5445 | 32.05 | 0.30889 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21334B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3190109 | 2021-12-01 |  | 722.3 | 696 | 103.7787 | 3.7787 | 34.8 | 0.75575 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21335B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3130186 | 2021-12-01 |  | 284.2 | 279 | 101.8638 | 1.8638 | 13.95 | 0.37276 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21335A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3200072 | 2021-12-01 |  | 291 | 279 | 104.3011 | 4.3011 | 13.95 | 0.86022 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21335B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3220097 | 2021-12-02 |  | 638.8 | 620 | 103.0323 | 3.0323 | 31 | 0.60645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 646.3 | 641 | 100.8268 | 0.82683 | 32.05 | 0.16537 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21341A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3270273 | 2021-12-09 |  | 282.6 | 279 | 101.2903 | 1.2903 | 13.95 | 0.25806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21342A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3340035 | 2021-12-14 |  | 705.9 | 696 | 101.4224 | 1.4224 | 34.8 | 0.28448 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21348A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3410065 | 2021-12-16 |  | 647.1 | 641 | 100.9516 | 0.95164 | 32.05 | 0.19033 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21350B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3480119 | 2021-12-28 |  | 646.3 | 641 | 100.8268 | 0.82683 | 32.05 | 0.16537 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21362B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 87.61 | 93.7 | 93.5005 | -6.4995 | 8.93 | -0.68197 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3570001 | 2022-01-11 |  | 641.8 | 641 | 100.1248 | 0.1248 | 32.05 | 0.024961 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22010B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 92.87 | 93.7 | 99.1142 | -0.88581 | 8.93 | -0.092945 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22011A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0050039 | 2022-01-13 |  | 98.95 | 93.7 | 105.603 | 5.603 | 8.93 | 0.58791 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22013A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 3640133 | 2022-01-13 |  | 619.8 | 641 | 96.6927 | -3.3073 | 32.05 | -0.66147 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22013A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0120121 | 2022-01-19 |  | 90.49 | 93.7 | 96.5742 | -3.4258 | 8.93 | -0.35946 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22019A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0190120 | 2022-02-03 |  | 84.48 | 93.7 | 90.1601 | -9.8399 | 8.93 | -1.0325 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22034A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0250045 | 2022-02-03 |  | 90.42 | 93.7 | 96.4995 | -3.5005 | 8.93 | -0.3673 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22034A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-02-04 |  | 227.3 | 232 | 97.9741 | -2.0259 | 12.2 | -0.38525 | 5 | 0645 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 238.5 | 232 | 102.8017 | 2.8017 | 12.2 | 0.53279 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0380067 | 2022-02-09 |  | 234.1 | 232 | 100.9052 | 0.90517 | 12.2 | 0.17213 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22040A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0390075 | 2022-02-14 |  | 237.3 | 232 | 102.2845 | 2.2845 | 12.2 | 0.43443 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22045B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0480130 | 2022-03-02 |  | 243 | 232 | 104.7414 | 4.7414 | 12.2 | 0.90164 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22060B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 727.2 | 696 | 104.4828 | 4.4828 | 34.8 | 0.89655 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22060B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0540114 | 2022-03-07 |  | 229.5 | 232 | 98.9224 | -1.0776 | 12.2 | -0.20492 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22066A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 714.1 | 696 | 102.6006 | 2.6006 | 34.8 | 0.52011 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22068A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0670124 | 2022-03-15 |  | 729.9 | 696 | 104.8707 | 4.8707 | 34.8 | 0.97414 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22073A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0690225 | 2022-03-18 |  | 91.17 | 93.7 | 97.2999 | -2.7001 | 8.93 | -0.28331 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22076A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0770094 | 2022-03-25 |  | 242.9 | 232 | 104.6983 | 4.6983 | 12.2 | 0.89344 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22083A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0760094 | 2022-03-25 |  | 736.1 | 696 | 105.7615 | 5.7615 | 34.8 | 1.1523 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22083A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0820072 | 2022-03-30 |  | 730.1 | 696 | 104.8994 | 4.8994 | 34.8 | 0.97989 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22088B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 640.9 | 620 | 103.371 | 3.371 | 31 | 0.67419 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22088B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0900126 | 2022-04-01 |  | 236.9 | 232 | 102.1121 | 2.1121 | 12.2 | 0.40164 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22091A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0880097 | 2022-04-01 |  | 716.4 | 696 | 102.931 | 2.931 | 34.8 | 0.58621 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22091A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0830133 | 2022-04-01 |  | 91.48 | 93.7 | 97.6307 | -2.3693 | 8.93 | -0.2486 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22090A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1010001 | 2022-04-14 |  | 705.5 | 696 | 101.3649 | 1.3649 | 34.8 | 0.27299 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22104A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0960122 | 2022-04-14 |  | 641.5 | 620 | 103.4677 | 3.4677 | 31 | 0.69355 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1020023 | 2022-04-14 |  | 638.3 | 620 | 102.9516 | 2.9516 | 31 | 0.59032 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 286 | 279 | 102.509 | 2.509 | 13.95 | 0.50179 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22104A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 630.1 | 620 | 101.629 | 1.629 | 31 | 0.32581 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1040104 | 2022-04-21 |  | 237.7 | 232 | 102.4569 | 2.4569 | 12.2 | 0.46721 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22111A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1090125 | 2022-04-22 |  | 642.8 | 620 | 103.6774 | 3.6774 | 31 | 0.73548 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22111A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1110198 | 2022-04-28 |  | 720.3 | 696 | 103.4914 | 3.4914 | 34.8 | 0.69828 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22118A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 279.3 | 279 | 100.1075 | 0.10753 | 13.95 | 0.021505 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22125A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1180144 | 2022-05-09 |  | 231.3 | 232 | 99.6983 | -0.30172 | 12.2 | -0.057377 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22129A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1170083 | 2022-05-09 |  | 624.2 | 620 | 100.6774 | 0.67742 | 31 | 0.13548 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22129A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1230095 | 2022-05-10 |  | 281.5 | 279 | 100.8961 | 0.89606 | 13.95 | 0.17921 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22129A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1250163 | 2022-05-13 |  | 619.5 | 620 | 99.9194 | -0.080645 | 31 | -0.016129 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22132B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1320257 | 2022-05-17 |  | 286.7 | 279 | 102.7599 | 2.7599 | 13.95 | 0.55197 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22136A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 647.7 | 641 | 101.0452 | 1.0452 | 32.05 | 0.20905 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22136A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1370139 | 2022-05-26 |  | 709.3 | 696 | 101.9109 | 1.9109 | 34.8 | 0.38218 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22146A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1380071 | 2022-05-27 |  | 281.6 | 279 | 100.9319 | 0.9319 | 13.95 | 0.18638 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22146A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1440211 | 2022-06-03 |  | 643.5 | 620 | 103.7903 | 3.7903 | 31 | 0.75806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22153A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1460097 | 2022-06-03 |  | 280.7 | 279 | 100.6093 | 0.60932 | 13.95 | 0.12186 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22153A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 652.2 | 641 | 101.7473 | 1.7473 | 32.05 | 0.34945 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22153A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1520233 | 2022-06-10 |  | 706.9 | 696 | 101.5661 | 1.5661 | 34.8 | 0.31322 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22160A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1580090 | 2022-06-14 |  | 634 | 641 | 98.908 | -1.092 | 32.05 | -0.21841 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22164B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1600024 | 2022-06-16 |  | 286.5 | 279 | 102.6882 | 2.6882 | 13.95 | 0.53763 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22167B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660161 | 2022-06-17 |  | 650.5 | 641 | 101.4821 | 1.4821 | 32.05 | 0.29641 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22167B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 95.04 | 93.7 | 101.4301 | 1.4301 | 8.93 | 0.15006 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22167B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1670121 | 2022-06-30 |  | 640.7 | 620 | 103.3387 | 3.3387 | 31 | 0.66774 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22181A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1730130 | 2022-07-01 |  | 647.5 | 641 | 101.014 | 1.014 | 32.05 | 0.20281 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22181A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1740030 | 2022-07-01 |  | 283.1 | 279 | 101.4695 | 1.4695 | 13.95 | 0.29391 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22182B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1790079 | 2022-07-02 |  | 645.2 | 641 | 100.6552 | 0.65523 | 32.05 | 0.13105 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22182B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 91.15 | 93.7 | 97.2785 | -2.7215 | 8.93 | -0.28555 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22182B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1810186 | 2022-07-08 |  | 632.9 | 620 | 102.0806 | 2.0806 | 31 | 0.41613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22188A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1870095 | 2022-07-08 |  | 90.95 | 93.7 | 97.0651 | -2.9349 | 8.93 | -0.30795 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22188A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1880162 | 2022-07-15 |  | 651 | 641 | 101.5601 | 1.5601 | 32.05 | 0.31201 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22196A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1930201 | 2022-07-16 |  | 89.77 | 93.7 | 95.8058 | -4.1942 | 8.93 | -0.44009 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22196A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 234 | 232 | 100.8621 | 0.86207 | 12.2 | 0.16393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 1950118 | 2022-07-26 |  | 281.1 | 279 | 100.7527 | 0.75269 | 13.95 | 0.15054 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22207A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2000023 | 2022-07-29 |  | 93.62 | 93.7 | 99.9146 | -0.085379 | 8.93 | -0.0089586 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22210A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2020027 | 2022-07-29 |  | 659.7 | 641 | 102.9173 | 2.9173 | 32.05 | 0.58346 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22210A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 240.1 | 232 | 103.4914 | 3.4914 | 12.2 | 0.66393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22210A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 |  | 90.62 | 93.7 | 96.7129 | -3.2871 | 8.93 | -0.3449 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22220A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 289.8 | 279 | 103.871 | 3.871 | 13.95 | 0.77419 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22220A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 |  | 238.9 | 232 | 102.9741 | 2.9741 | 12.2 | 0.56557 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22223A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160004 | 2022-08-13 |  | 92.31 | 93.7 | 98.5165 | -1.4835 | 8.93 | -0.15566 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22224A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 |  | 235.5 | 232 | 101.5086 | 1.5086 | 12.2 | 0.28689 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22227A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 710.1 | 696 | 102.0259 | 2.0259 | 34.8 | 0.40517 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 635.5 | 641 | 99.142 | -0.85803 | 32.05 | -0.17161 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22230B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 |  | 231.5 | 232 | 99.7845 | -0.21552 | 12.2 | -0.040984 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22237A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 705.1 | 696 | 101.3075 | 1.3075 | 34.8 | 0.26149 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300211 | 2022-08-25 |  | 92.46 | 93.7 | 98.6766 | -1.3234 | 8.93 | -0.13886 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22237A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 650.1 | 641 | 101.4197 | 1.4197 | 32.05 | 0.28393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22257B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 234.5 | 232 | 101.0776 | 1.0776 | 12.2 | 0.20492 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22257A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 241.2 | 232 | 103.9655 | 3.9655 | 12.2 | 0.7541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22262B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 720.9 | 696 | 103.5776 | 3.5776 | 34.8 | 0.71552 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22262B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 703 | 696 | 101.0057 | 1.0057 | 34.8 | 0.20115 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22263B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 618.1 | 620 | 99.6935 | -0.30645 | 31 | -0.06129 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 90.76 | 93.7 | 96.8623 | -3.1377 | 8.93 | -0.32923 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 715 | 696 | 102.7299 | 2.7299 | 34.8 | 0.54598 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22271A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 237.1 | 232 | 102.1983 | 2.1983 | 12.2 | 0.41803 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22276A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 724.4 | 696 | 104.0805 | 4.0805 | 34.8 | 0.81609 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22276A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 631 | 620 | 101.7742 | 1.7742 | 31 | 0.35484 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 88.88 | 93.7 | 94.8559 | -5.1441 | 8.93 | -0.53975 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 619.9 | 620 | 99.9839 | -0.016129 | 31 | -0.0032258 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22279A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 489.3 | 500 | 97.86 | -2.14 | 34.1 | -0.31378 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22285A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 384.9 | 377 | 102.0955 | 2.0955 | 19.3 | 0.40933 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 622.9 | 620 | 100.4677 | 0.46774 | 31 | 0.093548 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22291A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 232 | 232 | 100 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 488.4 | 500 | 97.68 | -2.32 | 34.1 | -0.34018 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22300A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 623.9 | 620 | 100.629 | 0.62903 | 31 | 0.12581 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22300A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 377.8 | 377 | 100.2122 | 0.2122 | 19.3 | 0.041451 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 237.8 | 232 | 102.5 | 2.5 | 12.2 | 0.47541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 643.5 | 620 | 103.7903 | 3.7903 | 31 | 0.75806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22311A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 614.7 | 620 | 99.1452 | -0.85484 | 31 | -0.17097 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22312A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 385.6 | 377 | 102.2812 | 2.2812 | 19.3 | 0.4456 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22312A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 625.5 | 641 | 97.5819 | -2.4181 | 32.05 | -0.48362 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 487.7 | 500 | 97.54 | -2.46 | 34.1 | -0.3607 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 375.1 | 377 | 99.496 | -0.50398 | 19.3 | -0.098446 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22327A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 630.5 | 620 | 101.6935 | 1.6935 | 31 | 0.33871 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22333A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 375.6 | 377 | 99.6286 | -0.37135 | 19.3 | -0.072539 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22333A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 632.3 | 641 | 98.6427 | -1.3573 | 32.05 | -0.27145 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 476.9 | 500 | 95.38 | -4.62 | 34.1 | -0.67742 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 390.7 | 377 | 103.634 | 3.634 | 19.3 | 0.70984 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22336A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 620.4 | 641 | 96.7863 | -3.2137 | 32.05 | -0.64275 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22341B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 89.03 | 93.7 | 95.016 | -4.984 | 8.93 | -0.52296 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 622 | 641 | 97.0359 | -2.9641 | 32.05 | -0.59282 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22364A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 627.7 | 641 | 97.9251 | -2.0749 | 32.05 | -0.41498 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23010C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 87.23 | 93.7 | 93.095 | -6.905 | 8.93 | -0.72452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 630.1 | 641 | 98.2995 | -1.7005 | 32.05 | -0.34009 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23018A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 89.91 | 93.7 | 95.9552 | -4.0448 | 8.93 | -0.42441 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 91.18 | 93.7 | 97.3106 | -2.6894 | 8.93 | -0.28219 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 229.4 | 232 | 98.8793 | -1.1207 | 12.2 | -0.21311 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 89.92 | 93.7 | 95.9658 | -4.0342 | 8.93 | -0.42329 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 90.46 | 93.7 | 96.5422 | -3.4578 | 8.93 | -0.36282 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 235.2 | 232 | 101.3793 | 1.3793 | 12.2 | 0.2623 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 240.4 | 232 | 103.6207 | 3.6207 | 12.2 | 0.68852 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23052A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 504.1 | 500 | 100.82 | 0.82 | 34.1 | 0.12023 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23062A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 238.5 | 232 | 102.8017 | 2.8017 | 12.2 | 0.53279 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23065A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 236.6 | 232 | 101.9828 | 1.9828 | 12.2 | 0.37705 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23071A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 503.5 | 500 | 100.7 | 0.7 | 34.1 | 0.10264 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 493.2 | 500 | 98.64 | -1.36 | 34.1 | -0.19941 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23076A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 241.2 | 232 | 103.9655 | 3.9655 | 12.2 | 0.7541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23079A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 495.6 | 500 | 99.12 | -0.88 | 34.1 | -0.12903 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23079A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 632.9 | 620 | 102.0806 | 2.0806 | 31 | 0.41613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 90.96 | 93.7 | 97.0758 | -2.9242 | 8.93 | -0.30683 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 500.9 | 500 | 100.18 | 0.18 | 34.1 | 0.026393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23087B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 243.2 | 232 | 104.8276 | 4.8276 | 12.2 | 0.91803 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23096A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 641.9 | 620 | 103.5323 | 3.5323 | 31 | 0.70645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 489.5 | 500 | 97.9 | -2.1 | 34.1 | -0.30792 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23115A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 90.76 | 93.7 | 96.8623 | -3.1377 | 8.93 | -0.32923 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 490.1 | 500 | 98.02 | -1.98 | 34.1 | -0.29032 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23121A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 638.8 | 620 | 103.0323 | 3.0323 | 31 | 0.60645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23121A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 378 | 377 | 100.2653 | 0.26525 | 19.3 | 0.051813 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 623.1 | 620 | 100.5 | 0.5 | 31 | 0.1 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23125A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 239.5 | 232 | 103.2328 | 3.2328 | 12.2 | 0.61475 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 638.9 | 620 | 103.0484 | 3.0484 | 31 | 0.60968 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23129A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 499.6 | 500 | 99.92 | -0.08 | 34.1 | -0.01173 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23130C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 385.4 | 377 | 102.2281 | 2.2281 | 19.3 | 0.43523 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 232 | 232 | 100 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 636.3 | 620 | 102.629 | 2.629 | 31 | 0.52581 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23132A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 384.2 | 377 | 101.9098 | 1.9098 | 19.3 | 0.37306 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23135A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 647.5 | 620 | 104.4355 | 4.4355 | 31 | 0.8871 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23135B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 636.9 | 641 | 99.3604 | -0.63963 | 32.05 | -0.12793 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 494.2 | 500 | 98.84 | -1.16 | 34.1 | -0.17009 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 384.7 | 377 | 102.0424 | 2.0424 | 19.3 | 0.39896 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23139A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 381.4 | 377 | 101.1671 | 1.1671 | 19.3 | 0.22798 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23144A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 641.9 | 620 | 103.5323 | 3.5323 | 31 | 0.70645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23144A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 389.9 | 377 | 103.4218 | 3.4218 | 19.3 | 0.66839 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23150A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 655.5 | 641 | 102.2621 | 2.2621 | 32.05 | 0.45242 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 499.5 | 500 | 99.9 | -0.1 | 34.1 | -0.014663 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 657 | 641 | 102.4961 | 2.4961 | 32.05 | 0.49922 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23158A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 373.7 | 377 | 99.1247 | -0.87533 | 19.3 | -0.17098 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23164A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 644.8 | 641 | 100.5928 | 0.59282 | 32.05 | 0.11856 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23167A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 90.66 | 93.7 | 96.7556 | -3.2444 | 8.93 | -0.34043 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 633.3 | 620 | 102.1452 | 2.1452 | 31 | 0.42903 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 637.8 | 641 | 99.5008 | -0.49922 | 32.05 | -0.099844 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23177A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 90.64 | 93.7 | 96.7343 | -3.2657 | 8.93 | -0.34267 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 379 | 377 | 100.5305 | 0.5305 | 19.3 | 0.10363 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23180B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 669.3 | 641 | 104.415 | 4.415 | 32.05 | 0.883 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 631.3 | 620 | 101.8226 | 1.8226 | 31 | 0.36452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 90.23 | 93.7 | 96.2967 | -3.7033 | 8.93 | -0.38858 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23193A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 652.7 | 641 | 101.8253 | 1.8253 | 32.05 | 0.36505 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23193A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 89.88 | 93.7 | 95.9232 | -4.0768 | 8.93 | -0.42777 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23195B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 371 | 377 | 98.4085 | -1.5915 | 19.3 | -0.31088 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 90.73 | 93.7 | 96.8303 | -3.1697 | 8.93 | -0.33259 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 91.27 | 93.7 | 97.4066 | -2.5934 | 8.93 | -0.27212 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 240.7 | 232 | 103.75 | 3.75 | 12.2 | 0.71311 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 639 | 641 | 99.688 | -0.31201 | 32.05 | -0.062402 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23207B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 387.3 | 377 | 102.7321 | 2.7321 | 19.3 | 0.53368 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 234.5 | 232 | 101.0776 | 1.0776 | 12.2 | 0.20492 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23222A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 88.77 | 93.7 | 94.7385 | -5.2615 | 8.93 | -0.55207 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23223A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 479.8 | 500 | 95.96 | -4.04 | 34.1 | -0.59238 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 233 | 232 | 100.431 | 0.43103 | 12.2 | 0.081967 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23233A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 647.3 | 641 | 100.9828 | 0.98284 | 32.05 | 0.19657 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23242A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 89.89 | 93.7 | 95.9338 | -4.0662 | 8.93 | -0.42665 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23243A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 505.7 | 500 | 101.14 | 1.14 | 34.1 | 0.16716 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 236.2 | 232 | 101.8103 | 1.8103 | 12.2 | 0.34426 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23255A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 656.9 | 641 | 102.4805 | 2.4805 | 32.05 | 0.4961 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 483.3 | 500 | 96.66 | -3.34 | 34.1 | -0.48974 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23256A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 238 | 232 | 102.5862 | 2.5862 | 12.2 | 0.4918 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23257A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 638.1 | 620 | 102.9194 | 2.9194 | 31 | 0.58387 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 502.6 | 500 | 100.52 | 0.52 | 34.1 | 0.076246 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23264A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 91.44 | 93.7 | 97.588 | -2.412 | 8.93 | -0.25308 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 239.5 | 232 | 103.2328 | 3.2328 | 12.2 | 0.61475 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23268A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 500.6 | 500 | 100.12 | 0.12 | 34.1 | 0.017595 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23268A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 517.3 | 500 | 103.46 | 3.46 | 34.1 | 0.50733 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23271A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 657.4 | 620 | 106.0323 | 6.0323 | 31 | 1.2065 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 93.55 | 93.7 | 99.8399 | -0.16009 | 8.93 | -0.016797 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23276B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23279A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 491.4 | 500 | 98.28 | -1.72 | 34.1 | -0.2522 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23283A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 77.79 | 79.5 | 97.8491 | -2.1509 | 4.45 | -0.38427 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23289A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 385.9 | 377 | 102.3607 | 2.3607 | 19.3 | 0.46114 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 237.3 | 232 | 102.2845 | 2.2845 | 12.2 | 0.43443 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23292A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 79.55 | 79.5 | 100.0629 | 0.062893 | 4.45 | 0.011236 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23292A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930008 | 2023-10-25 |  | 493.1 | 500 | 98.62 | -1.38 | 34.1 | -0.20235 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23298A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 78.79 | 79.5 | 99.1069 | -0.89308 | 4.45 | -0.15955 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23306A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 375.3 | 377 | 99.5491 | -0.45093 | 19.3 | -0.088083 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 233.7 | 232 | 100.7328 | 0.73276 | 12.2 | 0.13934 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23310A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 382 | 377 | 101.3263 | 1.3263 | 19.3 | 0.25907 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23318A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23319C
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 388 | 377 | 102.9178 | 2.9178 | 19.3 | 0.56995 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23321A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 496.9 | 500 | 99.38 | -0.62 | 34.1 | -0.090909 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23324A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 636.8 | 641 | 99.3448 | -0.65523 | 32.05 | -0.13105 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 79.5 | 79.5 | 100 | 0 | 4.45 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23335A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 390.2 | 377 | 103.5013 | 3.5013 | 19.3 | 0.68394 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23335A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 380.8 | 377 | 101.008 | 1.008 | 19.3 | 0.19689 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23335A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 639.7 | 641 | 99.7972 | -0.20281 | 32.05 | -0.040562 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 501.8 | 500 | 100.36 | 0.36 | 34.1 | 0.052786 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23339A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 647.7 | 641 | 101.0452 | 1.0452 | 32.05 | 0.20905 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23340A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 746.1 | 739 | 100.9608 | 0.96076 | 36.95 | 0.19215 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 638.6 | 641 | 99.6256 | -0.37441 | 32.05 | -0.074883 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23352A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 645.9 | 641 | 100.7644 | 0.76443 | 32.05 | 0.15289 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23354A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 649.8 | 641 | 101.3729 | 1.3729 | 32.05 | 0.27457 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24002A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 738.4 | 739 | 99.9188 | -0.081191 | 36.95 | -0.016238 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 736.5 | 739 | 99.6617 | -0.33829 | 36.95 | -0.067659 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24004A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 743.8 | 739 | 100.6495 | 0.64953 | 36.95 | 0.12991 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24012A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 239.3 | 232 | 103.1466 | 3.1466 | 12.2 | 0.59836 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 728.8 | 739 | 98.6198 | -1.3802 | 36.95 | -0.27605 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24018A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 739.9 | 739 | 100.1218 | 0.12179 | 36.95 | 0.024357 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24029A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 232.7 | 232 | 100.3017 | 0.30172 | 12.2 | 0.057377 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 228.7 | 232 | 98.5776 | -1.4224 | 12.2 | -0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24051A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 |  | 488.5 | 500 | 97.7 | -2.3 | 34.1 | -0.33724 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24058A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 242 | 232 | 104.3103 | 4.3103 | 12.2 | 0.81967 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24061A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 228.9 | 232 | 98.6638 | -1.3362 | 12.2 | -0.2541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24080A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 473.7 | 500 | 94.74 | -5.26 | 34.1 | -0.77126 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 247.9 | 232 | 106.8534 | 6.8534 | 12.2 | 1.3033 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24082A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 495.2 | 500 | 99.04 | -0.96 | 34.1 | -0.14076 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24094B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 234.1 | 232 | 100.9052 | 0.90517 | 12.2 | 0.17213 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24096A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 496.4 | 500 | 99.28 | -0.72 | 34.1 | -0.10557 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24097A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 491.8 | 500 | 98.36 | -1.64 | 34.1 | -0.24047 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24099A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0790094 | 2024-04-08 |  | 738.3 | 739 | 99.9053 | -0.094723 | 36.95 | -0.018945 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24099A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810188 | 2024-04-09 |  | 219.5 | 232 | 94.6121 | -5.3879 | 12.2 | -1.0246 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24100A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 504.1 | 500 | 100.82 | 0.82 | 34.1 | 0.12023 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24106B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 77.45 | 79.5 | 97.4214 | -2.5786 | 4.45 | -0.46067 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 730 | 739 | 98.7821 | -1.2179 | 36.95 | -0.24357 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24106B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 78.65 | 79.5 | 98.9308 | -1.0692 | 4.45 | -0.19101 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24125A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0950119 | 2024-05-06 |  | 490 | 500 | 98 | -2 | 34.1 | -0.29326 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24127B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 382.7 | 377 | 101.5119 | 1.5119 | 19.3 | 0.29534 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1000106 | 2024-05-07 |  | 77.63 | 79.5 | 97.6478 | -2.3522 | 4.45 | -0.42022 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24127B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1020160 | 2024-05-08 |  | 245.6 | 232 | 105.8621 | 5.8621 | 12.2 | 1.1148 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24128A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1090159 | 2024-05-14 |  | 488.6 | 500 | 97.72 | -2.28 | 34.1 | -0.33431 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24131A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1070225 | 2024-05-14 |  | 77.46 | 79.5 | 97.434 | -2.566 | 4.45 | -0.45843 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24131A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 382.7 | 377 | 101.5119 | 1.5119 | 19.3 | 0.29534 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24136A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1150015 | 2024-05-17 |  | 78.83 | 79.5 | 99.1572 | -0.84277 | 4.45 | -0.15056 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24138A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1160211 | 2024-05-20 |  | 243.1 | 232 | 104.7845 | 4.7845 | 12.2 | 0.90984 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24141A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1280106 | 2024-05-22 |  | 387.7 | 377 | 102.8382 | 2.8382 | 19.3 | 0.5544 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24143A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1300148 | 2024-05-23 |  | 79.19 | 79.5 | 99.6101 | -0.38994 | 4.45 | -0.069663 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24143A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 654.4 | 641 | 102.0905 | 2.0905 | 32.05 | 0.4181 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24150A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1380118 | 2024-06-13 |  | 486.4 | 500 | 97.28 | -2.72 | 34.1 | -0.39883 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24165A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1370190 | 2024-06-13 |  | 388.9 | 377 | 103.1565 | 3.1565 | 19.3 | 0.61658 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24165A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1420092 | 2024-06-18 |  | 386.4 | 377 | 102.4934 | 2.4934 | 19.3 | 0.48705 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24170A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1440174 | 2024-06-20 |  | 81.54 | 79.5 | 102.566 | 2.566 | 4.45 | 0.45843 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24172A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 |  | 645.6 | 641 | 100.7176 | 0.71763 | 32.05 | 0.14353 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1500145 | 2024-06-24 |  | 378.2 | 377 | 100.3183 | 0.3183 | 19.3 | 0.062176 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24176A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1520089 | 2024-06-26 |  | 481.9 | 500 | 96.38 | -3.62 | 34.1 | -0.53079 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24178A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1560045 | 2024-06-28 |  | 653.8 | 641 | 101.9969 | 1.9969 | 32.05 | 0.39938 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24180A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 750.8 | 739 | 101.5968 | 1.5968 | 36.95 | 0.31935 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24185A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1580164 | 2024-07-03 |  | 384.6 | 377 | 102.0159 | 2.0159 | 19.3 | 0.39378 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24185A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1630116 | 2024-07-08 |  | 655.9 | 641 | 102.3245 | 2.3245 | 32.05 | 0.4649 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24190A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1650131 | 2024-07-11 |  | 79.09 | 79.5 | 99.4843 | -0.51572 | 4.45 | -0.092135 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24193A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720053 | 2024-07-18 |  | 662.3 | 641 | 103.3229 | 3.3229 | 32.05 | 0.66459 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24199A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 742.4 | 739 | 100.4601 | 0.46008 | 36.95 | 0.092016 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24204A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720186 | 2024-07-22 |  | 378.3 | 377 | 100.3448 | 0.34483 | 19.3 | 0.067358 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24204A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1770111 | 2024-07-23 |  | 642 | 641 | 100.156 | 0.15601 | 32.05 | 0.031201 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24205A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1790107 | 2024-07-26 |  | 78.38 | 79.5 | 98.5912 | -1.4088 | 4.45 | -0.25169 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24208A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1910044 | 2024-08-02 |  | 754.4 | 739 | 102.0839 | 2.0839 | 36.95 | 0.41678 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24215B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 236.8 | 232 | 102.069 | 2.069 | 12.2 | 0.39344 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24222B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1930204 | 2024-08-09 |  | 642.5 | 641 | 100.234 | 0.23401 | 32.05 | 0.046802 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24221A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 1980274 | 2024-08-14 |  | 747 | 739 | 101.0825 | 1.0825 | 36.95 | 0.21651 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24227A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2050135 | 2024-08-20 |  | 783.2 | 739 | 105.9811 | 5.9811 | 36.95 | 1.1962 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24233A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2000167 | 2024-08-22 |  | 395.2 | 377 | 104.8276 | 4.8276 | 19.3 | 0.94301 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24235A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2080145 | 2024-08-30 |  | 664.7 | 641 | 103.6973 | 3.6973 | 32.05 | 0.73947 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24243A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 |  | 233.4 | 232 | 100.6034 | 0.60345 | 12.2 | 0.11475 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24249B
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2130063 | 2024-09-10 |  | 742.4 | 739 | 100.4601 | 0.46008 | 36.95 | 0.092016 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24253A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2140189 | 2024-09-11 |  | 379.6 | 377 | 100.6897 | 0.68966 | 19.3 | 0.13472 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24254A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2190097 | 2024-09-12 |  | 236.8 | 232 | 102.069 | 2.069 | 12.2 | 0.39344 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24256A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2210220 | 2024-09-17 |  | 734.4 | 739 | 99.3775 | -0.62246 | 36.95 | -0.12449 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24261A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2260086 | 2024-09-18 |  | 240.1 | 232 | 103.4914 | 3.4914 | 12.2 | 0.66393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24261A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 485.3 | 500 | 97.06 | -2.94 | 34.1 | -0.43109 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24261A
Iron, fltd, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2280180 | 2024-09-25 |  | 640.2 | 641 | 99.8752 | -0.1248 | 32.05 | -0.024961 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24269A