## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 2.9237 | 2.79 | 104.7921 | 4.7921 | 0.1395 | 0.95842 |  | 3412 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 2.0618 | 1.84 | 112.0543 | 12.0543 | 0.174 | 1.2747 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 2.0173 | 1.84 | 109.6359 | 9.6359 | 0.174 | 1.019 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 2.7519 | 2.79 | 98.6344 | -1.3656 | 0.1395 | -0.27312 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 1.6554 | 1.65 | 100.3273 | 0.32727 | 0.085 | 0.063529 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 3.2889 | 3.17 | 103.7508 | 3.7508 | 0.1585 | 0.75016 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 1.7152 | 1.65 | 103.9515 | 3.9515 | 0.085 | 0.76706 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 3.5132 | 3.17 | 110.8265 | 10.8265 | 0.1585 | 2.1653 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 0.08 | 0.079 | 101.2658 | 1.2658 | 0.03 | 0.033333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 0.083 | 0.079 | 105.0633 | 5.0633 | 0.03 | 0.13333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.2198 | 0.205 | 107.2195 | 7.2195 | 0.03 | 0.49333 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.2323 | 0.205 | 113.3171 | 13.3171 | 0.03 | 0.91 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 2.6911 | 2.79 | 96.4552 | -3.5448 | 0.1395 | -0.70896 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 2.7092 | 2.79 | 97.1039 | -2.8961 | 0.1395 | -0.57921 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 3.2145 | 3.17 | 101.4038 | 1.4038 | 0.1585 | 0.28076 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 1.9434 | 1.84 | 105.6196 | 5.6196 | 0.174 | 0.59425 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 2.0381 | 1.84 | 110.7663 | 10.7663 | 0.174 | 1.1385 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 1.7122 | 1.65 | 103.7697 | 3.7697 | 0.085 | 0.73176 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 1.6887 | 1.65 | 102.3455 | 2.3455 | 0.085 | 0.45529 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 3.3989 | 3.17 | 107.2208 | 7.2208 | 0.1585 | 1.4442 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 0.0805 | 0.079 | 101.8987 | 1.8987 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.2137 | 0.205 | 104.2439 | 4.2439 | 0.03 | 0.29 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.2133 | 0.205 | 104.0488 | 4.0488 | 0.03 | 0.27667 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.0781 | 0.079 | 98.8608 | -1.1392 | 0.03 | -0.03 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 1.9612 | 1.84 | 106.587 | 6.587 | 0.174 | 0.69655 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 2.8269 | 2.79 | 101.3226 | 1.3226 | 0.1395 | 0.26452 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 2.9057 | 2.79 | 104.147 | 4.147 | 0.1395 | 0.82939 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 1.6241 | 1.65 | 98.4303 | -1.5697 | 0.085 | -0.30471 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 3.2407 | 3.17 | 102.2303 | 2.2303 | 0.1585 | 0.44606 | 0.06 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 1.6456 | 1.65 | 99.7333 | -0.26667 | 0.085 | -0.051765 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 1.713 | 1.84 | 93.0978 | -6.9022 | 0.174 | -0.72989 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 0.0808 | 0.079 | 102.2785 | 2.2785 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.8297 | 1.84 | 99.4402 | -0.55978 | 0.174 | -0.059195 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 2.7295 | 2.79 | 97.8315 | -2.1685 | 0.1395 | -0.43369 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 2.7951 | 2.79 | 100.1828 | 0.1828 | 0.1395 | 0.036559 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 1.8336 | 1.84 | 99.6522 | -0.34783 | 0.174 | -0.036782 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 3.0504 | 3.17 | 96.2271 | -3.7729 | 0.1585 | -0.75457 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 1.6352 | 1.65 | 99.103 | -0.89697 | 0.085 | -0.17412 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 3.4217 | 3.17 | 107.9401 | 7.9401 | 0.1585 | 1.588 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 0.0826 | 0.079 | 104.557 | 4.557 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 1.6033 | 1.65 | 97.1697 | -2.8303 | 0.085 | -0.54941 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.2168 | 0.205 | 105.7561 | 5.7561 | 0.03 | 0.39333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.0765 | 0.079 | 96.8354 | -3.1646 | 0.03 | -0.083333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.224 | 0.205 | 109.2683 | 9.2683 | 0.03 | 0.63333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 1.8686 | 1.84 | 101.5543 | 1.5543 | 0.174 | 0.16437 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 2.762 | 2.79 | 98.9964 | -1.0036 | 0.1395 | -0.20072 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.9762 | 1.84 | 107.4022 | 7.4022 | 0.174 | 0.78276 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 2.8929 | 2.79 | 103.6882 | 3.6882 | 0.1395 | 0.73763 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 1.6893 | 1.65 | 102.3818 | 2.3818 | 0.085 | 0.46235 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 3.314 | 3.17 | 104.5426 | 4.5426 | 0.1585 | 0.90852 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 1.644 | 1.65 | 99.6364 | -0.36364 | 0.085 | -0.070588 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 3.3178 | 3.17 | 104.6625 | 4.6625 | 0.1585 | 0.93249 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.2284 | 0.205 | 111.4146 | 11.4146 | 0.03 | 0.78 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 0.0777 | 0.079 | 98.3544 | -1.6456 | 0.03 | -0.043333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.2174 | 0.205 | 106.0488 | 6.0488 | 0.03 | 0.41333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.2691 | 0.256 | 105.1172 | 5.1172 | 0.03 | 0.43667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.4693 | 2.52 | 97.9881 | -2.0119 | 0.226 | -0.22434 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 0.1089 | 0.079 | 137.8481 | 37.8481 | 0.03 | 0.99667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 1.6416 | 1.65 | 99.4909 | -0.50909 | 0.085 | -0.098824 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 3.2781 | 3.17 | 103.4101 | 3.4101 | 0.1585 | 0.68202 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.2668 | 0.256 | 104.2187 | 4.2187 | 0.03 | 0.36 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.6033 | 2.52 | 103.3056 | 3.3056 | 0.226 | 0.36858 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 1.5774 | 1.65 | 95.6 | -4.4 | 0.085 | -0.85412 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 3.2599 | 3.17 | 102.836 | 2.836 | 0.1585 | 0.56719 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 3.2267 | 3.17 | 101.7886 | 1.7886 | 0.1585 | 0.35773 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 0.1649 | 0.205 | 80.439 | -19.561 | 0.03 | -1.3367 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 0.0792 | 0.079 | 100.2532 | 0.25316 | 0.03 | 0.0066667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.2793 | 0.256 | 109.1016 | 9.1016 | 0.03 | 0.77667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 2.6416 | 2.52 | 104.8254 | 4.8254 | 0.226 | 0.53805 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.2712 | 0.256 | 105.9375 | 5.9375 | 0.03 | 0.50667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 2.6257 | 2.52 | 104.1944 | 4.1944 | 0.226 | 0.4677 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-18 |  | 0.2226 | 0.205 | 108.5854 | 8.5854 | 0.03 | 0.58667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21138A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 1.6791 | 1.65 | 101.7636 | 1.7636 | 0.085 | 0.34235 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 1.656 | 1.65 | 100.3636 | 0.36364 | 0.085 | 0.070588 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 3.4323 | 3.17 | 108.2744 | 8.2744 | 0.1585 | 1.6549 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.2264 | 0.205 | 110.439 | 10.439 | 0.03 | 0.71333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 0.083 | 0.079 | 105.0633 | 5.0633 | 0.03 | 0.13333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.2129 | 0.205 | 103.8537 | 3.8537 | 0.03 | 0.26333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.0828 | 0.079 | 104.8101 | 4.8101 | 0.03 | 0.12667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 2.5762 | 2.52 | 102.2302 | 2.2302 | 0.226 | 0.24867 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.2605 | 0.256 | 101.7578 | 1.7578 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 2.6476 | 2.52 | 105.0635 | 5.0635 | 0.226 | 0.5646 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.2655 | 0.256 | 103.7109 | 3.7109 | 0.03 | 0.31667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 3.313 | 3.17 | 104.511 | 4.511 | 0.1585 | 0.90221 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 1.6351 | 1.65 | 99.097 | -0.90303 | 0.085 | -0.17529 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 1.668 | 1.65 | 101.0909 | 1.0909 | 0.085 | 0.21176 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 3.2092 | 3.17 | 101.2366 | 1.2366 | 0.1585 | 0.24732 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.0727 | 0.079 | 92.0253 | -7.9747 | 0.03 | -0.21 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.2117 | 0.205 | 103.2683 | 3.2683 | 0.03 | 0.22333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.0791 | 0.079 | 100.1266 | 0.12658 | 0.03 | 0.0033333 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.215 | 0.205 | 104.878 | 4.878 | 0.03 | 0.33333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.2662 | 0.256 | 103.9844 | 3.9844 | 0.03 | 0.34 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 2.6398 | 2.52 | 104.754 | 4.754 | 0.226 | 0.53009 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.2495 | 0.256 | 97.4609 | -2.5391 | 0.03 | -0.21667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 2.6184 | 2.52 | 103.9048 | 3.9048 | 0.226 | 0.4354 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 1.6765 | 1.65 | 101.6061 | 1.6061 | 0.085 | 0.31176 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-22 |  | 0.1553 | 0.16 | 97.0625 | -2.9375 | 0.03 | -0.15667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T241 | ICPMS21356A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 0.1505 | 0.16 | 94.0625 | -5.9375 | 0.03 | -0.31667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 2.4765 | 2.46 | 100.6707 | 0.67073 | 0.148 | 0.11149 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 0.0761 | 0.079 | 96.3291 | -3.6709 | 0.03 | -0.096667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 2.3858 | 2.46 | 96.9837 | -3.0163 | 0.148 | -0.50135 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 2.4071 | 2.52 | 95.5198 | -4.4802 | 0.226 | -0.49956 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.0792 | 0.079 | 100.2532 | 0.25316 | 0.03 | 0.0066667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 2.6499 | 2.52 | 105.1548 | 5.1548 | 0.226 | 0.57478 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.2591 | 0.256 | 101.2109 | 1.2109 | 0.03 | 0.10333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 1.6913 | 1.65 | 102.503 | 2.503 | 0.085 | 0.48588 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 0.1557 | 0.16 | 97.3125 | -2.6875 | 0.03 | -0.14333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 1.5868 | 1.65 | 96.1697 | -3.8303 | 0.085 | -0.74353 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 0.1477 | 0.16 | 92.3125 | -7.6875 | 0.03 | -0.41 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-09 |  | 0.2682 | 0.256 | 104.7656 | 4.7656 | 0.03 | 0.40667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22068B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 0.0784 | 0.079 | 99.2405 | -0.75949 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 2.4662 | 2.46 | 100.252 | 0.25203 | 0.148 | 0.041892 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 0.0674 | 0.079 | 85.3165 | -14.6835 | 0.03 | -0.38667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 2.3881 | 2.46 | 97.0772 | -2.9228 | 0.148 | -0.48581 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 2.6829 | 2.52 | 106.4643 | 6.4643 | 0.226 | 0.7208 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 1.7099 | 1.65 | 103.6303 | 3.6303 | 0.085 | 0.70471 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-23 |  | 1.633 | 1.65 | 98.9697 | -1.0303 | 0.085 | -0.2 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22143B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 2.7753 | 2.52 | 110.131 | 10.131 | 0.226 | 1.1296 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.2549 | 0.256 | 99.5703 | -0.42969 | 0.03 | -0.036667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.257 | 0.256 | 100.3906 | 0.39062 | 0.03 | 0.033333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 0.1692 | 0.16 | 105.75 | 5.75 | 0.03 | 0.30667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 |  | 0.1547 | 0.16 | 96.6875 | -3.3125 | 0.03 | -0.17667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 2.4328 | 2.46 | 98.8943 | -1.1057 | 0.148 | -0.18378 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 2.2622 | 2.46 | 91.9593 | -8.0407 | 0.148 | -1.3365 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.0888 | 0.079 | 112.4051 | 12.4051 | 0.03 | 0.32667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 0.0847 | 0.079 | 107.2152 | 7.2152 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 2.5722 | 2.52 | 102.0714 | 2.0714 | 0.226 | 0.23097 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.2649 | 0.256 | 103.4766 | 3.4766 | 0.03 | 0.29667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.2451 | 0.256 | 95.7422 | -4.2578 | 0.03 | -0.36333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 2.3643 | 2.52 | 93.8214 | -6.1786 | 0.226 | -0.68894 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.1675 | 0.16 | 104.6875 | 4.6875 | 0.03 | 0.25 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.5706 | 1.65 | 95.1879 | -4.8121 | 0.085 | -0.93412 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.1499 | 0.16 | 93.6875 | -6.3125 | 0.03 | -0.33667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.5827 | 1.65 | 95.9212 | -4.0788 | 0.085 | -0.79176 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.0782 | 0.079 | 98.9873 | -1.0127 | 0.03 | -0.026667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 2.33 | 2.46 | 94.7154 | -5.2846 | 0.148 | -0.87838 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.0758 | 0.079 | 95.9494 | -4.0506 | 0.03 | -0.10667 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 2.4283 | 2.46 | 98.7114 | -1.2886 | 0.148 | -0.21419 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.6748 | 2.52 | 106.1429 | 6.1429 | 0.226 | 0.68496 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.2457 | 0.256 | 95.9766 | -4.0234 | 0.03 | -0.34333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.2509 | 0.256 | 98.0078 | -1.9922 | 0.03 | -0.17 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.2281 | 0.236 | 96.6525 | -3.3475 | 0.03 | -0.26333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.2311 | 0.236 | 97.9237 | -2.0763 | 0.03 | -0.16333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.1522 | 0.16 | 95.125 | -4.875 | 0.03 | -0.26 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.1639 | 0.16 | 102.4375 | 2.4375 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-11-08 |  | 2.6001 | 2.52 | 103.1786 | 3.1786 | 0.226 | 0.35442 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22312B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 2.5354 | 2.46 | 103.065 | 3.065 | 0.148 | 0.50946 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 3.3592 | 3.46 | 97.0867 | -2.9133 | 0.23 | -0.43826 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 2.4414 | 2.52 | 96.881 | -3.119 | 0.226 | -0.34779 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 2.3428 | 2.46 | 95.2358 | -4.7642 | 0.148 | -0.79189 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 3.5136 | 3.46 | 101.5491 | 1.5491 | 0.23 | 0.23304 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.1445 | 0.16 | 90.3125 | -9.6875 | 0.03 | -0.51667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.4237 | 2.52 | 96.1786 | -3.8214 | 0.226 | -0.42611 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.2361 | 0.256 | 92.2266 | -7.7734 | 0.03 | -0.66333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.1513 | 0.16 | 94.5625 | -5.4375 | 0.03 | -0.29 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.2638 | 0.256 | 103.0469 | 3.0469 | 0.03 | 0.26 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.2388 | 0.236 | 101.1864 | 1.1864 | 0.03 | 0.093333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.2312 | 0.236 | 97.9661 | -2.0339 | 0.03 | -0.16 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 3.347 | 3.46 | 96.7341 | -3.2659 | 0.23 | -0.4913 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 2.1938 | 2.46 | 89.1789 | -10.8211 | 0.148 | -1.7986 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 3.3176 | 3.46 | 95.8844 | -4.1156 | 0.23 | -0.61913 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.4865 | 2.52 | 98.6706 | -1.3294 | 0.226 | -0.14823 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 2.3482 | 2.46 | 95.4553 | -4.5447 | 0.148 | -0.75541 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.228 | 0.256 | 89.0625 | -10.9375 | 0.03 | -0.93333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.2695 | 0.256 | 105.2734 | 5.2734 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.216 | 0.236 | 91.5254 | -8.4746 | 0.03 | -0.66667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.129 | 0.16 | 80.625 | -19.375 | 0.03 | -1.0333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.4215 | 2.52 | 96.0913 | -3.9087 | 0.226 | -0.43584 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.2315 | 0.236 | 98.0932 | -1.9068 | 0.03 | -0.15 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.3605 | 2.46 | 95.9553 | -4.0447 | 0.148 | -0.6723 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.1565 | 0.16 | 97.8125 | -2.1875 | 0.03 | -0.11667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 3.437 | 3.46 | 99.3353 | -0.66474 | 0.23 | -0.1 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 2.3376 | 2.46 | 95.0244 | -4.9756 | 0.148 | -0.82703 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 3.5479 | 3.46 | 102.5405 | 2.5405 | 0.23 | 0.38217 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.2457 | 0.256 | 95.9766 | -4.0234 | 0.03 | -0.34333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 2.6454 | 2.52 | 104.9762 | 4.9762 | 0.226 | 0.55487 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.6909 | 2.52 | 106.7817 | 6.7817 | 0.226 | 0.75619 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.1749 | 0.16 | 109.3125 | 9.3125 | 0.03 | 0.49667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.258 | 0.256 | 100.7812 | 0.78125 | 0.03 | 0.066667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.2339 | 0.236 | 99.1102 | -0.88983 | 0.03 | -0.07 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.1529 | 0.16 | 95.5625 | -4.4375 | 0.03 | -0.23667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.2571 | 0.236 | 108.9407 | 8.9407 | 0.03 | 0.70333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 3.4824 | 3.46 | 100.6474 | 0.6474 | 0.23 | 0.097391 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 2.4538 | 2.46 | 99.748 | -0.25203 | 0.148 | -0.041892 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.2559 | 0.256 | 99.9609 | -0.039062 | 0.03 | -0.0033333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.2439 | 0.256 | 95.2734 | -4.7266 | 0.03 | -0.40333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 3.5498 | 3.46 | 102.5954 | 2.5954 | 0.23 | 0.39043 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 2.4639 | 2.46 | 100.1585 | 0.15854 | 0.148 | 0.026351 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.6463 | 2.52 | 105.0119 | 5.0119 | 0.226 | 0.55885 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 2.6045 | 2.52 | 103.3532 | 3.3532 | 0.226 | 0.37389 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.0812 | 0.16 | 50.75 | -49.25 | 0.03 | -2.6267 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.148 | 0.16 | 92.5 | -7.5 | 0.03 | -0.4 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 2.3611 | 2.46 | 95.9797 | -4.0203 | 0.148 | -0.66824 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 2.3384 | 2.46 | 95.0569 | -4.9431 | 0.148 | -0.82162 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2024-01-18 |  | 1.8195 | 1.91 | 95.2618 | -4.7382 | 0.0955 | -0.94764 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.807 | 1.91 | 94.6073 | -5.3927 | 0.0955 | -1.0785 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 3.3239 | 3.46 | 96.0665 | -3.9335 | 0.23 | -0.59174 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2024-03-06 |  | 0.1115 | 0.236 | 47.2458 | -52.7542 | 0.03 | -4.15 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-03-06 |  | 0.1148 | 0.236 | 48.6441 | -51.3559 | 0.03 | -4.04 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2024-03-07 |  | 3.2625 | 3.46 | 94.2919 | -5.7081 | 0.23 | -0.8587 | 0.06 | 3412 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.4686 | 2.46 | 100.3496 | 0.34959 | 0.148 | 0.058108 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-03-07 |  | 3.5331 | 3.46 | 102.1127 | 2.1127 | 0.23 | 0.31783 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 0.1565 | 0.236 | 66.3136 | -33.6864 | 0.03 | -2.65 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-03-07 |  | 0.1743 | 0.16 | 108.9375 | 8.9375 | 0.03 | 0.47667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-03-07 |  | 0.121 | 0.16 | 75.625 | -24.375 | 0.03 | -1.3 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-03-07 |  | 0.4325 | 0.545 | 79.3578 | -20.6422 | 0.04 | -2.8125 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-03-07 |  | 0.4284 | 0.545 | 78.6055 | -21.3945 | 0.04 | -2.915 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24065A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 3.5612 | 3.46 | 102.9249 | 2.9249 | 0.23 | 0.44 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 2.592 | 2.46 | 105.3659 | 5.3659 | 0.148 | 0.89189 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 0.5826 | 0.545 | 106.8991 | 6.8991 | 0.04 | 0.94 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.9641 | 1.91 | 102.8325 | 2.8325 | 0.0955 | 0.56649 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.9818 | 1.91 | 103.7592 | 3.7592 | 0.0955 | 0.75183 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 0.5753 | 0.545 | 105.5596 | 5.5596 | 0.04 | 0.7575 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.2471 | 0.236 | 104.7034 | 4.7034 | 0.03 | 0.37 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.1918 | 0.236 | 81.2712 | -18.7288 | 0.03 | -1.4733 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 0.1489 | 0.16 | 93.0625 | -6.9375 | 0.03 | -0.37 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24129A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.0733 | 0.16 | 45.8125 | -54.1875 | 0.03 | -2.89 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 1.8747 | 1.91 | 98.1518 | -1.8482 | 0.0955 | -0.36963 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 2.5534 | 2.46 | 103.7967 | 3.7967 | 0.148 | 0.63108 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 3.4803 | 3.46 | 100.5867 | 0.58671 | 0.23 | 0.088261 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 2.5746 | 2.46 | 104.6585 | 4.6585 | 0.148 | 0.77432 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 3.5064 | 3.46 | 101.341 | 1.341 | 0.23 | 0.20174 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 0.6038 | 0.545 | 110.789 | 10.789 | 0.04 | 1.47 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 2.0506 | 1.91 | 107.3613 | 7.3613 | 0.0955 | 1.4723 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 0.5378 | 0.545 | 98.6789 | -1.3211 | 0.04 | -0.18 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 0.227 | 0.236 | 96.1864 | -3.8136 | 0.03 | -0.3 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 0.2234 | 0.236 | 94.661 | -5.339 | 0.03 | -0.42 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 0.1327 | 0.16 | 82.9375 | -17.0625 | 0.03 | -0.91 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 3.3394 | 3.46 | 96.5145 | -3.4855 | 0.23 | -0.52435 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 2.5501 | 2.46 | 103.6626 | 3.6626 | 0.148 | 0.60878 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Antimony, unfltd, ICP-MS, recov | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 0.1583 | 0.16 | 98.9375 | -1.0625 | 0.03 | -0.056667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B