## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-01 |  | 4.5328 | 4.48 | 101.1786 | 1.1786 | 0.224 | 0.23571 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19270A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 2.2131 | 2.16 | 102.4583 | 2.4583 | 0.111 | 0.47838 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 |  | 2.8524 | 2.9 | 98.3586 | -1.6414 | 0.193 | -0.24663 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 2.2862 | 2.16 | 105.8426 | 5.8426 | 0.111 | 1.1369 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 2.9655 | 2.9 | 102.2586 | 2.2586 | 0.193 | 0.33938 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 |  | 1.9629 | 1.93 | 101.7047 | 1.7047 | 0.104 | 0.31635 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 |  | 1.8858 | 1.93 | 97.7098 | -2.2902 | 0.104 | -0.425 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-09 |  | 4.3685 | 4.48 | 97.5112 | -2.4888 | 0.224 | -0.49777 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19340A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 6.0103 | 6.55 | 91.7603 | -8.2397 | 0.439 | -1.2294 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3510023 | 2019-12-19 |  | 4.3216 | 4.48 | 96.4643 | -3.5357 | 0.224 | -0.70714 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19352A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 2.8101 | 2.9 | 96.9 | -3.1 | 0.193 | -0.4658 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-14 |  | 6.3627 | 6.55 | 97.1405 | -2.8595 | 0.439 | -0.42665 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20013A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 2.1198 | 2.16 | 98.1389 | -1.8611 | 0.111 | -0.36216 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 2.7576 | 2.9 | 95.0897 | -4.9103 | 0.193 | -0.73782 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 |  | 2.1859 | 2.16 | 101.1991 | 1.1991 | 0.111 | 0.23333 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.914 | 1.93 | 99.171 | -0.82902 | 0.104 | -0.15385 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 |  | 1.9633 | 1.93 | 101.7254 | 1.7254 | 0.104 | 0.32019 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 6.4163 | 6.55 | 97.9588 | -2.0412 | 0.439 | -0.30456 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-11 |  | 4.5234 | 4.48 | 100.9687 | 0.96875 | 0.224 | 0.19375 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20069A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 |  | 6.1989 | 6.55 | 94.6397 | -5.3603 | 0.439 | -0.79977 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-01 |  | 4.4333 | 4.48 | 98.9576 | -1.0424 | 0.224 | -0.20848 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20091A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 2.1418 | 2.16 | 99.1574 | -0.84259 | 0.111 | -0.16396 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 2.7956 | 2.9 | 96.4 | -3.6 | 0.193 | -0.54093 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 2.1269 | 2.16 | 98.4676 | -1.5324 | 0.111 | -0.2982 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 |  | 1.9031 | 1.93 | 98.6062 | -1.3938 | 0.104 | -0.25865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-06-30 |  | 4.6419 | 4.48 | 103.6138 | 3.6138 | 0.224 | 0.72277 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20181A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 6.2795 | 6.55 | 95.8702 | -4.1298 | 0.439 | -0.61617 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS20182A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-07-02 |  | 4.4971 | 4.48 | 100.3817 | 0.3817 | 0.224 | 0.076339 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20183A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 2.7804 | 2.9 | 95.8759 | -4.1241 | 0.193 | -0.61969 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-07-21 |  | 6.2027 | 6.55 | 94.6977 | -5.3023 | 0.439 | -0.79112 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20198A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 2.0068 | 2.16 | 92.9074 | -7.0926 | 0.111 | -1.3802 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 2.8626 | 2.9 | 98.7103 | -1.2897 | 0.193 | -0.19378 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 2.175 | 2.16 | 100.6944 | 0.69444 | 0.111 | 0.13514 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-09-21 |  | 1.8826 | 1.93 | 97.544 | -2.456 | 0.104 | -0.45577 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20265A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-10-19 |  | 1.8539 | 1.93 | 96.057 | -3.943 | 0.104 | -0.73173 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20293A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 6.5613 | 6.55 | 100.1725 | 0.17252 | 0.439 | 0.02574 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-11-02 |  | 4.5198 | 4.48 | 100.8884 | 0.88839 | 0.224 | 0.17768 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20307A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 6.3853 | 6.55 | 97.4855 | -2.5145 | 0.439 | -0.37517 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 2.084 | 2.16 | 96.4815 | -3.5185 | 0.111 | -0.68468 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 2.1074 | 2.16 | 97.5648 | -2.4352 | 0.111 | -0.47387 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 2.8474 | 2.9 | 98.1862 | -1.8138 | 0.193 | -0.27254 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2740056 | 2021-01-13 |  | 4.2804 | 4.48 | 95.5446 | -4.4554 | 0.224 | -0.89107 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS21013A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 2.915 | 2.9 | 100.5172 | 0.51724 | 0.193 | 0.07772 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 |  | 1.864 | 1.93 | 96.5803 | -3.4197 | 0.104 | -0.63462 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 |  | 1.7666 | 1.93 | 91.5337 | -8.4663 | 0.104 | -1.5712 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 3.6314 | 3.97 | 91.471 | -8.529 | 0.259 | -1.3073 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 |  | 5.7107 | 5.7 | 100.1877 | 0.18772 | 0.285 | 0.037544 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 |  | 5.7864 | 5.7 | 101.5158 | 1.5158 | 0.285 | 0.30316 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 2.8355 | 2.9 | 97.7759 | -2.2241 | 0.193 | -0.3342 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 3.5572 | 3.97 | 89.602 | -10.398 | 0.259 | -1.5938 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 2.075 | 2.16 | 96.0648 | -3.9352 | 0.111 | -0.76577 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 2.3039 | 2.16 | 106.662 | 6.662 | 0.111 | 1.2964 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 |  | 3.0873 | 2.9 | 106.4586 | 6.4586 | 0.193 | 0.97047 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 |  | 1.7528 | 1.93 | 90.8187 | -9.1813 | 0.104 | -1.7038 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 |  | 1.8157 | 1.93 | 94.0777 | -5.9223 | 0.104 | -1.099 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 |  | 5.6006 | 5.7 | 98.2561 | -1.7439 | 0.285 | -0.34877 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 3.546 | 3.97 | 89.3199 | -10.6801 | 0.259 | -1.6371 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 |  | 5.4775 | 5.7 | 96.0965 | -3.9035 | 0.285 | -0.7807 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 2.0806 | 2.16 | 96.3241 | -3.6759 | 0.111 | -0.71532 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-05-18 |  | 2.8354 | 2.9 | 97.7724 | -2.2276 | 0.193 | -0.33472 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21137A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 2.2148 | 2.16 | 102.537 | 2.537 | 0.111 | 0.49369 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-06-07 |  | 4.0015 | 3.97 | 100.7935 | 0.79345 | 0.259 | 0.12162 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21158A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 3.0482 | 2.9 | 105.1103 | 5.1103 | 0.193 | 0.76788 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 |  | 1.8278 | 1.93 | 94.7047 | -5.2953 | 0.104 | -0.98269 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 |  | 1.7792 | 1.93 | 92.1865 | -7.8135 | 0.104 | -1.45 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 |  | 3.6794 | 3.97 | 92.6801 | -7.3199 | 0.259 | -1.122 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-12 |  | 5.6871 | 5.7 | 99.7737 | -0.22632 | 0.285 | -0.045263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21193A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 3.4994 | 3.97 | 88.1461 | -11.8539 | 0.259 | -1.817 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 |  | 5.5155 | 5.7 | 96.7632 | -3.2368 | 0.285 | -0.64737 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 2.7642 | 2.9 | 95.3172 | -4.6828 | 0.193 | -0.70363 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 2.0935 | 2.16 | 96.9213 | -3.0787 | 0.111 | -0.5991 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 2.7332 | 2.9 | 94.2483 | -5.7517 | 0.193 | -0.86425 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 |  | 1.7449 | 1.93 | 90.4093 | -9.5907 | 0.104 | -1.7798 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 2.0283 | 2.16 | 93.9028 | -6.0972 | 0.111 | -1.1865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2290121 | 2021-10-13 |  | 1.7879 | 1.93 | 92.6373 | -7.3627 | 0.104 | -1.3663 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21286A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2510433 | 2021-11-08 |  | 5.9651 | 5.7 | 104.6509 | 4.6509 | 0.285 | 0.93018 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21312A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2580265 | 2021-11-16 |  | 3.8195 | 3.97 | 96.2091 | -3.7909 | 0.259 | -0.58108 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21320A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2640271 | 2021-11-24 |  | 5.9125 | 5.7 | 103.7281 | 3.7281 | 0.285 | 0.74561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21328A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2790037 | 2021-12-02 |  | 2.1109 | 2.16 | 97.7269 | -2.2731 | 0.111 | -0.44234 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21336A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2790034 | 2021-12-03 |  | 3.6417 | 3.97 | 91.7305 | -8.2695 | 0.259 | -1.2676 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21336A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2870243 | 2021-12-06 |  | 0.6985 | 0.797 | 87.6412 | -12.3588 | 0.054 | -1.8241 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21340A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3000133 | 2021-12-16 |  | 0.7411 | 0.797 | 92.9862 | -7.0138 | 0.054 | -1.0352 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21350A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3060209 | 2021-12-29 |  | 0.9909 | 1.03 | 96.2039 | -3.7961 | 0.082 | -0.47683 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21362A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3130184 | 2022-01-10 |  | 1.9671 | 1.93 | 101.9223 | 1.9223 | 0.104 | 0.35673 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22010A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3270288 | 2022-01-14 |  | 2.0093 | 1.93 | 104.1088 | 4.1088 | 0.104 | 0.7625 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3200088 | 2022-01-18 |  | 0.9745 | 1.03 | 94.6117 | -5.3883 | 0.082 | -0.67683 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22018A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3410064 | 2022-01-19 |  | 3.6347 | 3.97 | 91.5542 | -8.4458 | 0.259 | -1.2946 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22018A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 5.9609 | 5.7 | 104.5772 | 4.5772 | 0.285 | 0.91544 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22021A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0050041 | 2022-01-27 |  | 0.7811 | 0.797 | 98.005 | -1.995 | 0.054 | -0.29444 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22027A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3640134 | 2022-01-27 |  | 5.8239 | 5.7 | 102.1737 | 2.1737 | 0.285 | 0.43474 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 3.6268 | 3.97 | 91.3552 | -8.6448 | 0.259 | -1.3251 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0120120 | 2022-02-07 |  | 2.2238 | 2.16 | 102.9537 | 2.9537 | 0.111 | 0.57477 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22038A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0190121 | 2022-02-14 |  | 0.7417 | 0.797 | 93.0615 | -6.9385 | 0.054 | -1.0241 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22045A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0250044 | 2022-02-15 |  | 2.2223 | 2.16 | 102.8843 | 2.8843 | 0.111 | 0.56126 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22046A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0380065 | 2022-02-23 |  | 1.9028 | 1.93 | 98.5907 | -1.4093 | 0.104 | -0.26154 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22054A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0390071 | 2022-02-24 |  | 0.9485 | 1.03 | 92.0874 | -7.9126 | 0.082 | -0.9939 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22054A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0480131 | 2022-03-03 |  | 2.0226 | 1.93 | 104.7979 | 4.7979 | 0.104 | 0.89038 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22062A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0540113 | 2022-03-05 |  | 1.0269 | 1.03 | 99.699 | -0.30097 | 0.082 | -0.037805 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22063A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0670123 | 2022-03-17 |  | 3.5657 | 3.97 | 89.8161 | -10.1839 | 0.259 | -1.561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22075A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0760093 | 2022-03-23 |  | 5.9226 | 5.7 | 103.9053 | 3.9053 | 0.285 | 0.78105 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22082A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0820073 | 2022-03-31 |  | 3.6931 | 3.97 | 93.0252 | -6.9748 | 0.259 | -1.0691 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22089A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0880096 | 2022-03-31 |  | 5.9172 | 5.7 | 103.8105 | 3.8105 | 0.285 | 0.76211 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22090A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 0960123 | 2022-04-20 |  | 2.3187 | 2.16 | 107.3472 | 7.3472 | 0.111 | 1.4297 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22110A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1020024 | 2022-04-20 |  | 0.807 | 0.797 | 101.2547 | 1.2547 | 0.054 | 0.18519 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22110A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1090127 | 2022-05-06 |  | 2.135 | 2.16 | 98.8426 | -1.1574 | 0.111 | -0.22523 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22126A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1170082 | 2022-05-12 |  | 0.7231 | 0.797 | 90.7277 | -9.2723 | 0.054 | -1.3685 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22132A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 |  | 1.0187 | 1.03 | 98.9029 | -1.0971 | 0.082 | -0.1378 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22143A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1380070 | 2022-06-03 |  | 0.9467 | 1.03 | 91.9126 | -8.0874 | 0.082 | -1.0159 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22153A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1320258 | 2022-06-10 |  | 1.8924 | 1.93 | 98.0518 | -1.9482 | 0.104 | -0.36154 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22161A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1460098 | 2022-06-28 |  | 1.9025 | 1.93 | 98.5751 | -1.4249 | 0.104 | -0.26442 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22179A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1580091 | 2022-07-02 |  | 3.8142 | 3.97 | 96.0756 | -3.9244 | 0.259 | -0.60154 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22182A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1660162 | 2022-07-12 |  | 5.8957 | 5.7 | 103.4333 | 3.4333 | 0.285 | 0.68667 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22193A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-07-20 |  | 3.61 | 3.97 | 90.932 | -9.068 | 0.259 | -1.39 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22200A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1790078 | 2022-07-21 |  | 5.8964 | 5.7 | 103.4456 | 3.4456 | 0.285 | 0.68912 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22201A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1870090 | 2022-07-25 |  | 0.7456 | 0.797 | 93.5508 | -6.4492 | 0.054 | -0.95185 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22206A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 1930200 | 2022-07-27 |  | 2.2472 | 2.16 | 104.037 | 4.037 | 0.111 | 0.78559 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22208A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2000024 | 2022-07-28 |  | 0.7806 | 0.797 | 97.9423 | -2.0577 | 0.054 | -0.3037 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22209A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2080416 | 2022-07-29 |  | 2.2378 | 2.16 | 103.6019 | 3.6019 | 0.111 | 0.7009 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22210A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 1.7688 | 1.93 | 91.6477 | -8.3523 | 0.104 | -1.55 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 0.947 | 1.03 | 91.9417 | -8.0583 | 0.082 | -1.0122 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.9089 | 1.93 | 98.9067 | -1.0933 | 0.104 | -0.20288 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 0.9377 | 1.03 | 91.0388 | -8.9612 | 0.082 | -1.1256 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 5.5083 | 5.7 | 96.6368 | -3.3632 | 0.285 | -0.67263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 3.6394 | 3.97 | 91.6725 | -8.3275 | 0.259 | -1.2764 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2710051 | 2022-10-20 |  | 3.8052 | 3.97 | 95.8489 | -4.1511 | 0.259 | -0.63629 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22286A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.251 | 0.272 | 92.2794 | -7.7206 | 0.02 | -1.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 5.9816 | 5.7 | 104.9404 | 4.9404 | 0.285 | 0.98807 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.2323 | 0.272 | 85.4044 | -14.5956 | 0.02 | -1.985 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.6481 | 0.797 | 81.3174 | -18.6826 | 0.054 | -2.7574 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 0.6387 | 0.797 | 80.138 | -19.862 | 0.054 | -2.9315 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 1.7148 | 1.81 | 94.7403 | -5.2597 | 0.115 | -0.82783 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 0.9792 | 1.03 | 95.068 | -4.932 | 0.082 | -0.61951 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.0143 | 1.03 | 98.4757 | -1.5243 | 0.082 | -0.19146 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.7801 | 1.81 | 98.3481 | -1.6519 | 0.115 | -0.26 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 3.6706 | 3.97 | 92.4584 | -7.5416 | 0.259 | -1.156 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.7505 | 0.797 | 94.1656 | -5.8344 | 0.054 | -0.86111 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 5.6585 | 5.7 | 99.2719 | -0.72807 | 0.285 | -0.14561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 3.4616 | 3.97 | 87.194 | -12.806 | 0.259 | -1.9629 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.2578 | 0.272 | 94.7794 | -5.2206 | 0.02 | -0.71 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.7246 | 0.797 | 90.9159 | -9.0841 | 0.054 | -1.3407 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 5.6173 | 5.7 | 98.5491 | -1.4509 | 0.285 | -0.29018 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.2758 | 0.272 | 101.3971 | 1.3971 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 1.7982 | 1.81 | 99.3481 | -0.65193 | 0.115 | -0.10261 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.0667 | 1.03 | 103.5631 | 3.5631 | 0.082 | 0.44756 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 1.8066 | 1.81 | 99.8122 | -0.18785 | 0.115 | -0.029565 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 5.4399 | 5.7 | 95.4368 | -4.5632 | 0.285 | -0.91263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.01 | 1.03 | 98.0583 | -1.9417 | 0.082 | -0.2439 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.5839 | 3.97 | 90.2746 | -9.7254 | 0.259 | -1.4907 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 5.839 | 5.7 | 102.4386 | 2.4386 | 0.285 | 0.48772 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.9806 | 3.97 | 100.267 | 0.267 | 0.259 | 0.040927 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.2398 | 0.272 | 88.1618 | -11.8382 | 0.02 | -1.61 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.2177 | 0.272 | 80.0368 | -19.9632 | 0.02 | -2.715 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-05-08 |  | 0.7159 | 0.797 | 89.8243 | -10.1757 | 0.054 | -1.5019 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23125B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.7153 | 0.797 | 89.7491 | -10.2509 | 0.054 | -1.513 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.8621 | 1.03 | 83.699 | -16.301 | 0.082 | -2.0476 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.6793 | 1.81 | 92.779 | -7.221 | 0.115 | -1.1365 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.9283 | 1.03 | 90.1262 | -9.8738 | 0.082 | -1.2402 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.5961 | 1.81 | 88.1823 | -11.8177 | 0.115 | -1.86 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.6214 | 3.97 | 91.2191 | -8.7809 | 0.259 | -1.3459 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 5.5822 | 5.7 | 97.9333 | -2.0667 | 0.285 | -0.41333 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.6863 | 0.797 | 86.1104 | -13.8896 | 0.054 | -2.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 5.3986 | 5.7 | 94.7123 | -5.2877 | 0.285 | -1.0575 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.2513 | 0.272 | 92.3897 | -7.6103 | 0.02 | -1.035 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.8675 | 3.97 | 97.4181 | -2.5819 | 0.259 | -0.39575 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.2391 | 0.272 | 87.9044 | -12.0956 | 0.02 | -1.645 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-18 |  | 0.6875 | 0.797 | 86.261 | -13.739 | 0.054 | -2.0278 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23230A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.6303 | 1.81 | 90.0718 | -9.9282 | 0.115 | -1.5626 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.958 | 1.03 | 93.0097 | -6.9903 | 0.082 | -0.87805 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.7601 | 1.81 | 97.2431 | -2.7569 | 0.115 | -0.43391 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 0.9799 | 1.03 | 95.1359 | -4.8641 | 0.082 | -0.61098 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 5.5844 | 5.7 | 97.9719 | -2.0281 | 0.285 | -0.40561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 5.5435 | 5.7 | 97.2544 | -2.7456 | 0.285 | -0.54912 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 3.8251 | 3.97 | 96.3501 | -3.6499 | 0.259 | -0.55946 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.259 | 0.272 | 95.2206 | -4.7794 | 0.02 | -0.65 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.9283 | 3.97 | 98.9496 | -1.0504 | 0.259 | -0.161 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.7347 | 0.797 | 92.1832 | -7.8168 | 0.054 | -1.1537 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.2688 | 0.272 | 98.8235 | -1.1765 | 0.02 | -0.16 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3190183 | 2024-03-16 |  | 1.7687 | 1.81 | 97.7182 | -2.2818 | 0.115 | -0.35913 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24073A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.7437 | 0.797 | 93.3124 | -6.6876 | 0.054 | -0.98704 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.1641 | 1.17 | 99.4957 | -0.50427 | 0.0585 | -0.10085 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 1.7548 | 1.81 | 96.9503 | -3.0497 | 0.115 | -0.48 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 0.9582 | 1.03 | 93.0291 | -6.9709 | 0.082 | -0.87561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24072A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.0007 | 1.03 | 97.1553 | -2.8447 | 0.082 | -0.35732 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 0.1506 | 0.152 | 99.0789 | -0.92105 | 0.02 | -0.07 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.1916 | 1.17 | 101.8462 | 1.8462 | 0.0585 | 0.36923 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.7889 | 1.81 | 98.8343 | -1.1657 | 0.115 | -0.18348 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.2744 | 0.272 | 100.8824 | 0.88235 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.2735 | 0.272 | 100.5515 | 0.55147 | 0.02 | 0.075 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.7814 | 0.797 | 98.0427 | -1.9573 | 0.054 | -0.28889 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.7861 | 0.797 | 98.6324 | -1.3676 | 0.054 | -0.20185 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 0.153 | 0.152 | 100.6579 | 0.65789 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | 0.082 | -0.36585 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.7325 | 1.81 | 95.7182 | -4.2818 | 0.115 | -0.67391 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 0.9853 | 1.03 | 95.6602 | -4.3398 | 0.082 | -0.54512 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 0.1511 | 0.152 | 99.4079 | -0.59211 | 0.02 | -0.045 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.1239 | 1.17 | 96.0598 | -3.9402 | 0.0585 | -0.78803 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 0.1514 | 0.152 | 99.6053 | -0.39474 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24097A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.1363 | 1.17 | 97.1197 | -2.8803 | 0.0585 | -0.57607 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 0.2701 | 0.272 | 99.3015 | -0.69853 | 0.02 | -0.095 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24111A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1000107 | 2024-04-23 |  | 0.7313 | 0.797 | 91.7566 | -8.2434 | 0.054 | -1.2167 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24113B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.2496 | 0.272 | 91.7647 | -8.2353 | 0.02 | -1.12 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24128A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.7372 | 0.797 | 92.4969 | -7.5031 | 0.054 | -1.1074 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24138A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 0.9929 | 1.03 | 96.3981 | -3.6019 | 0.082 | -0.45244 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24144A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 0.9602 | 1.03 | 93.2233 | -6.7767 | 0.082 | -0.85122 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190B
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1370189 | 2024-07-31 |  | 1.778 | 1.81 | 98.232 | -1.768 | 0.115 | -0.27826 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24212A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 1.6853 | 1.81 | 93.1105 | -6.8895 | 0.115 | -1.0843 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24214A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 1.1768 | 1.17 | 100.5812 | 0.5812 | 0.0585 | 0.11624 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24220A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1630114 | 2024-08-23 |  | 0.1504 | 0.152 | 98.9474 | -1.0526 | 0.02 | -0.08 | 0.04 | 2508 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24235A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 |  | 1.1119 | 1.17 | 95.0342 | -4.9658 | 0.0585 | -0.99316 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24241A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1770113 | 2024-09-20 |  | 0.1549 | 0.152 | 101.9079 | 1.9079 | 0.02 | 0.145 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24263A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1910043 | 2024-09-23 |  | 0.759 | 0.797 | 95.2321 | -4.7679 | 0.054 | -0.7037 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24264A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 1980276 | 2024-09-24 |  | 0.26 | 0.272 | 95.5882 | -4.4118 | 0.02 | -0.6 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24267A
Thallium, fltd, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2050136 | 2024-09-25 |  | 0.7709 | 0.797 | 96.7252 | -3.2748 | 0.054 | -0.48333 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24268A