## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 67.3841 | 66 | 102.0971 | 2.0971 | 3.3 | 0.41942 |  | 3419 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 41.7103 | 43.2 | 96.5516 | -3.4484 | 2.16 | -0.68968 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 43.1171 | 43.2 | 99.8081 | -0.1919 | 2.16 | -0.03838 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 69.6539 | 66 | 105.5362 | 5.5362 | 3.3 | 1.1072 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 17.9348 | 18.5 | 96.9449 | -3.0551 | 0.956 | -0.59121 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 698.4102 | 670 | 104.2403 | 4.2403 | 33.5 | 0.84807 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 18.9751 | 18.5 | 102.5681 | 2.5681 | 0.956 | 0.49697 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 720.8416 | 670 | 107.5883 | 7.5883 | 33.5 | 1.5177 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 27.0187 | 28.4 | 95.1363 | -4.8637 | 1.42 | -0.97275 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 27.5123 | 28.4 | 96.8743 | -3.1257 | 1.42 | -0.62514 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 47.1112 | 48.2 | 97.7411 | -2.2589 | 2.41 | -0.45178 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 49.1009 | 48.2 | 101.8691 | 1.8691 | 2.41 | 0.37382 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 61.8175 | 66 | 93.6629 | -6.3371 | 3.3 | -1.2674 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 62.266 | 66 | 94.3424 | -5.6576 | 3.3 | -1.1315 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 49.2056 | 43.2 | 113.9019 | 13.9019 | 2.16 | 2.7804 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 665.5209 | 670 | 99.3315 | -0.66852 | 33.5 | -0.1337 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 46.3842 | 43.2 | 107.3708 | 7.3708 | 2.16 | 1.4742 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 670.396 | 670 | 100.0591 | 0.059104 | 33.5 | 0.011821 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 17.7636 | 18.5 | 96.0195 | -3.9805 | 0.956 | -0.77029 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 18.0161 | 18.5 | 97.3843 | -2.6157 | 0.956 | -0.50617 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 47.0008 | 48.2 | 97.512 | -2.488 | 2.41 | -0.49759 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 27.2869 | 28.4 | 96.0806 | -3.9194 | 1.42 | -0.78387 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 27.6353 | 28.4 | 97.3074 | -2.6926 | 1.42 | -0.53852 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 49.0542 | 48.2 | 101.7722 | 1.7722 | 2.41 | 0.35444 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 68.1313 | 66 | 103.2292 | 3.2292 | 3.3 | 0.64585 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 68.5438 | 66 | 103.8542 | 3.8542 | 3.3 | 0.77085 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 688.3498 | 670 | 102.7388 | 2.7388 | 33.5 | 0.54776 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 18.9058 | 18.5 | 102.1935 | 2.1935 | 0.956 | 0.42448 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 18.4206 | 18.5 | 99.5708 | -0.42919 | 0.956 | -0.083054 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 43.2782 | 43.2 | 100.181 | 0.18102 | 2.16 | 0.036204 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 44.6347 | 43.2 | 103.3211 | 3.3211 | 2.16 | 0.66421 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 49.1204 | 48.2 | 101.9095 | 1.9095 | 2.41 | 0.38191 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 46.365 | 43.2 | 107.3264 | 7.3264 | 2.16 | 1.4653 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 67.4748 | 66 | 102.2345 | 2.2345 | 3.3 | 0.44691 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 65.4517 | 66 | 99.1692 | -0.83076 | 3.3 | -0.16615 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 45.3077 | 43.2 | 104.8789 | 4.8789 | 2.16 | 0.97579 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 700.5941 | 670 | 104.5663 | 4.5663 | 33.5 | 0.91326 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 696.6955 | 670 | 103.9844 | 3.9844 | 33.5 | 0.79688 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 18.1908 | 18.5 | 98.3286 | -1.6714 | 0.956 | -0.32343 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 18.428 | 18.5 | 99.6108 | -0.38919 | 0.956 | -0.075314 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 49.6145 | 48.2 | 102.9346 | 2.9346 | 2.41 | 0.58693 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 29.792 | 28.4 | 104.9014 | 4.9014 | 1.42 | 0.98028 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 51.8564 | 48.2 | 107.5859 | 7.5859 | 2.41 | 1.5172 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 27.8638 | 28.4 | 98.112 | -1.888 | 1.42 | -0.37761 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 43.8184 | 43.2 | 101.4315 | 1.4315 | 2.16 | 0.2863 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 64.9301 | 66 | 98.3789 | -1.6211 | 3.3 | -0.32421 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 44.3217 | 43.2 | 102.5965 | 2.5965 | 2.16 | 0.51931 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 69.7216 | 66 | 105.6388 | 5.6388 | 3.3 | 1.1278 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 713.8907 | 670 | 106.5509 | 6.5509 | 33.5 | 1.3102 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 |  | 18.4028 | 18.5 | 99.4746 | -0.52541 | 0.956 | -0.10167 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 18.2127 | 18.5 | 98.447 | -1.553 | 0.956 | -0.30052 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 722.7387 | 670 | 107.8714 | 7.8714 | 33.5 | 1.5743 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 29.7632 | 28.4 | 104.8 | 4.8 | 1.42 | 0.96 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 48.7208 | 48.2 | 101.0805 | 1.0805 | 2.41 | 0.2161 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 28.2716 | 28.4 | 99.5479 | -0.45211 | 1.42 | -0.090423 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 119.3826 | 118 | 101.1717 | 1.1717 | 5.9 | 0.23434 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 7.8084 | 8.08 | 96.6386 | -3.3614 | 0.436 | -0.62294 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 48.8402 | 48.2 | 101.3282 | 1.3282 | 2.41 | 0.26564 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 669.094 | 670 | 99.8648 | -0.13522 | 33.5 | -0.027045 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 17.5526 | 18.5 | 94.8789 | -5.1211 | 0.956 | -0.991 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 117.5087 | 118 | 99.5836 | -0.41636 | 5.9 | -0.083271 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 9.1676 | 8.08 | 113.4604 | 13.4604 | 0.436 | 2.4945 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 622.3805 | 670 | 92.8926 | -7.1074 | 33.5 | -1.4215 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 17.2277 | 18.5 | 93.1227 | -6.8773 | 0.956 | -1.3309 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 29.3362 | 28.4 | 103.2965 | 3.2965 | 1.42 | 0.6593 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 25.6119 | 28.4 | 90.1827 | -9.8173 | 1.42 | -1.9635 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 49.6804 | 48.2 | 103.0714 | 3.0714 | 2.41 | 0.61427 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 708.5134 | 670 | 105.7483 | 5.7483 | 33.5 | 1.1497 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 49.5456 | 48.2 | 102.7917 | 2.7917 | 2.41 | 0.55834 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 125.4722 | 118 | 106.3324 | 6.3324 | 5.9 | 1.2665 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 122.9095 | 118 | 104.1606 | 4.1606 | 5.9 | 0.83212 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 8.2717 | 8.08 | 102.3725 | 2.3725 | 0.436 | 0.43968 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 8.4345 | 8.08 | 104.3874 | 4.3874 | 0.436 | 0.81307 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 17.9021 | 18.5 | 96.7681 | -3.2319 | 0.956 | -0.62542 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 17.8742 | 18.5 | 96.6173 | -3.3827 | 0.956 | -0.6546 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 717.5372 | 670 | 107.0951 | 7.0951 | 33.5 | 1.419 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 28.7033 | 28.4 | 101.068 | 1.068 | 1.42 | 0.21359 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 48.001 | 48.2 | 99.5871 | -0.41286 | 2.41 | -0.082573 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 27.5448 | 28.4 | 96.9887 | -3.0113 | 1.42 | -0.60225 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 48.9941 | 48.2 | 101.6475 | 1.6475 | 2.41 | 0.3295 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 121.4625 | 118 | 102.9343 | 2.9343 | 5.9 | 0.58686 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 7.4757 | 8.08 | 92.521 | -7.479 | 0.436 | -1.386 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-31 |  | 7.8878 | 8.08 | 97.6213 | -2.3787 | 0.436 | -0.44083 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21207B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 124.4356 | 118 | 105.4539 | 5.4539 | 5.9 | 1.0908 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 686.0076 | 670 | 102.3892 | 2.3892 | 33.5 | 0.47784 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 17.1385 | 18.5 | 92.6405 | -7.3595 | 0.956 | -1.4242 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 670.9312 | 670 | 100.139 | 0.13899 | 33.5 | 0.027797 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 17.833 | 18.5 | 96.3946 | -3.6054 | 0.956 | -0.6977 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 45.6506 | 48.2 | 94.7108 | -5.2892 | 2.41 | -1.0578 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 28.6247 | 28.4 | 100.7912 | 0.7912 | 1.42 | 0.15824 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 48.6914 | 48.2 | 101.0195 | 1.0195 | 2.41 | 0.2039 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 27.6538 | 28.4 | 97.3725 | -2.6275 | 1.42 | -0.52549 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 122.0263 | 118 | 103.4121 | 3.4121 | 5.9 | 0.68242 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 8.0414 | 8.08 | 99.5223 | -0.47772 | 0.436 | -0.088532 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 123.166 | 118 | 104.378 | 4.378 | 5.9 | 0.87559 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-02 |  | 7.3749 | 8.08 | 91.2735 | -8.7265 | 0.436 | -1.6172 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21335B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 17.9598 | 18.5 | 97.08 | -2.92 | 0.956 | -0.56506 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 16.3183 | 17.6 | 92.7176 | -7.2824 | 0.88 | -1.4565 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 17.3894 | 17.6 | 98.8034 | -1.1966 | 0.88 | -0.23932 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 406.9259 | 369 | 110.278 | 10.278 | 18.45 | 2.0556 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 50.078 | 48.2 | 103.8963 | 3.8963 | 2.41 | 0.77925 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 389.7557 | 369 | 105.6249 | 5.6249 | 18.45 | 1.125 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 7.941 | 8.08 | 98.2797 | -1.7203 | 0.436 | -0.31881 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 48.9038 | 48.2 | 101.4602 | 1.4602 | 2.41 | 0.29203 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 120.8088 | 118 | 102.3803 | 2.3803 | 5.9 | 0.47607 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 8.2208 | 8.08 | 101.7426 | 1.7426 | 0.436 | 0.32294 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 121.9891 | 118 | 103.3806 | 3.3806 | 5.9 | 0.67612 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 18.5626 | 18.5 | 100.3384 | 0.33838 | 0.956 | 0.065481 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 17.336 | 17.6 | 98.5 | -1.5 | 0.88 | -0.3 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 18.5865 | 18.5 | 100.4676 | 0.46757 | 0.956 | 0.090481 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 17.6383 | 17.6 | 100.2176 | 0.21761 | 0.88 | 0.043523 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 48.4043 | 48.2 | 100.4239 | 0.42386 | 2.41 | 0.084772 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 381.6431 | 369 | 103.4263 | 3.4263 | 18.45 | 0.68526 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 48.0075 | 48.2 | 99.6006 | -0.39938 | 2.41 | -0.079876 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 8.3006 | 8.08 | 102.7302 | 2.7302 | 0.436 | 0.50596 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 404.6657 | 369 | 109.6655 | 9.6655 | 18.45 | 1.9331 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 7.8722 | 8.08 | 97.4282 | -2.5718 | 0.436 | -0.47661 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 17.827 | 18.5 | 96.3622 | -3.6378 | 0.956 | -0.70397 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 16.8526 | 17.6 | 95.7534 | -4.2466 | 0.88 | -0.84932 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 18.4124 | 18.5 | 99.5265 | -0.47351 | 0.956 | -0.091632 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 119.9909 | 118 | 101.6872 | 1.6872 | 5.9 | 0.33744 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 118.8037 | 118 | 100.6811 | 0.6811 | 5.9 | 0.13622 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 17.3008 | 17.6 | 98.3 | -1.7 | 0.88 | -0.34 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 405.2836 | 369 | 109.833 | 9.833 | 18.45 | 1.9666 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 408.092 | 369 | 110.594 | 10.594 | 18.45 | 2.1188 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 49.2194 | 48.2 | 102.1149 | 2.1149 | 2.41 | 0.42299 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 47.6666 | 48.2 | 98.8934 | -1.1066 | 2.41 | -0.22133 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 7.4029 | 8.08 | 91.62 | -8.38 | 0.436 | -1.553 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 125.7371 | 118 | 106.5569 | 6.5569 | 5.9 | 1.3114 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 114.2585 | 118 | 96.8292 | -3.1708 | 5.9 | -0.63415 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 7.4112 | 8.08 | 91.7228 | -8.2772 | 0.436 | -1.5339 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 16.5667 | 17.6 | 94.129 | -5.871 | 0.88 | -1.1742 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 18.2414 | 18.5 | 98.6022 | -1.3978 | 0.956 | -0.2705 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 17.4668 | 17.6 | 99.2432 | -0.75682 | 0.88 | -0.15136 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 17.0577 | 18.5 | 92.2038 | -7.7962 | 0.956 | -1.5087 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 45.3192 | 48.2 | 94.0232 | -5.9768 | 2.41 | -1.1954 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 48.8336 | 48.2 | 101.3145 | 1.3145 | 2.41 | 0.2629 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-27 |  | 397.5787 | 369 | 107.7449 | 7.7449 | 18.45 | 1.549 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22238A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 393.1294 | 369 | 106.5391 | 6.5391 | 18.45 | 1.3078 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 8.5504 | 8.08 | 105.8218 | 5.8218 | 0.436 | 1.0789 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 119.0535 | 118 | 100.8928 | 0.8928 | 5.9 | 0.17856 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 117.8056 | 118 | 99.8353 | -0.16475 | 5.9 | -0.032949 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 19.7972 | 20 | 98.986 | -1.014 | 1 | -0.2028 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 16.8449 | 17.6 | 95.7097 | -4.2903 | 0.88 | -0.85807 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 19.1419 | 20 | 95.7095 | -4.2905 | 1 | -0.8581 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 14.9065 | 17.6 | 84.696 | -15.304 | 0.88 | -3.0608 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-11-02 |  | 6.3297 | 8.08 | 78.3379 | -21.6621 | 0.436 | -4.0144 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22305B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 429.7503 | 369 | 116.4635 | 16.4635 | 18.45 | 3.2927 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 142.6062 | 135 | 105.6342 | 5.6342 | 8.6 | 0.88444 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 7.9733 | 8.08 | 98.6795 | -1.3205 | 0.436 | -0.24472 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 410.7632 | 369 | 111.3179 | 11.3179 | 18.45 | 2.2636 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 8.5229 | 8.08 | 105.4814 | 5.4814 | 0.436 | 1.0158 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 17.0055 | 17.6 | 96.6222 | -3.3778 | 0.88 | -0.67557 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 119.2229 | 118 | 101.0364 | 1.0364 | 5.9 | 0.20727 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 118.7939 | 118 | 100.6728 | 0.6728 | 5.9 | 0.13456 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 17.1455 | 17.6 | 97.4176 | -2.5824 | 0.88 | -0.51648 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 20.348 | 20 | 101.74 | 1.74 | 1 | 0.348 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 19.3764 | 20 | 96.882 | -3.118 | 1 | -0.6236 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-18 |  | 140.9035 | 135 | 104.373 | 4.373 | 8.6 | 0.68645 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 139.1746 | 135 | 103.0923 | 3.0923 | 8.6 | 0.48542 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 349.3817 | 369 | 94.6834 | -5.3166 | 18.45 | -1.0633 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 132.7179 | 135 | 98.3096 | -1.6904 | 8.6 | -0.26536 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 8.4818 | 8.08 | 104.9728 | 4.9728 | 0.436 | 0.92156 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 121.1344 | 118 | 102.6563 | 2.6563 | 5.9 | 0.53125 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 384.4539 | 369 | 104.188 | 4.188 | 18.45 | 0.83761 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 127.8433 | 118 | 108.3418 | 8.3418 | 5.9 | 1.6684 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 7.7458 | 8.08 | 95.8639 | -4.1361 | 0.436 | -0.76651 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 16.8467 | 17.6 | 95.7199 | -4.2801 | 0.88 | -0.85602 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 19.3934 | 20 | 96.967 | -3.033 | 1 | -0.6066 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 20.8742 | 20 | 104.371 | 4.371 | 1 | 0.8742 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 388.3016 | 369 | 105.2308 | 5.2308 | 18.45 | 1.0462 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 16.8713 | 17.6 | 95.8597 | -4.1403 | 0.88 | -0.82807 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 139.7639 | 135 | 103.5288 | 3.5288 | 8.6 | 0.55394 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 385.0777 | 369 | 104.3571 | 4.3571 | 18.45 | 0.87142 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 137.8827 | 135 | 102.1353 | 2.1353 | 8.6 | 0.3352 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 8.7347 | 8.08 | 108.1027 | 8.1027 | 0.436 | 1.5016 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 119.7498 | 118 | 101.4829 | 1.4829 | 5.9 | 0.29658 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 8.2338 | 8.08 | 101.9035 | 1.9035 | 0.436 | 0.35275 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 15.7129 | 17.6 | 89.2778 | -10.7222 | 0.88 | -2.1444 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 16.9563 | 17.6 | 96.3426 | -3.6574 | 0.88 | -0.73148 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 19.1081 | 20 | 95.5405 | -4.4595 | 1 | -0.8919 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 119.3195 | 118 | 101.1182 | 1.1182 | 5.9 | 0.22364 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 20.3711 | 20 | 101.8555 | 1.8555 | 1 | 0.3711 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 142.8546 | 135 | 105.8182 | 5.8182 | 8.6 | 0.91333 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 392.4594 | 369 | 106.3576 | 6.3576 | 18.45 | 1.2715 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 120.7032 | 118 | 102.2908 | 2.2908 | 5.9 | 0.45817 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 121.0638 | 118 | 102.5964 | 2.5964 | 5.9 | 0.51929 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 141.7998 | 135 | 105.0369 | 5.0369 | 8.6 | 0.79067 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 396.6304 | 369 | 107.4879 | 7.4879 | 18.45 | 1.4976 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 7.9748 | 8.08 | 98.698 | -1.302 | 0.436 | -0.24128 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 7.812 | 8.08 | 96.6832 | -3.3168 | 0.436 | -0.61468 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 16.3894 | 17.6 | 93.1216 | -6.8784 | 0.88 | -1.3757 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 19.7129 | 20 | 98.5645 | -1.4355 | 1 | -0.2871 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 165.4648 | 135 | 122.5665 | 22.5665 | 8.6 | 3.5424 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 18.5402 | 20 | 92.701 | -7.299 | 1 | -1.4598 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 16.7494 | 17.6 | 95.167 | -4.833 | 0.88 | -0.96659 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 405.4672 | 369 | 109.8827 | 9.8827 | 18.45 | 1.9765 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 403.9014 | 369 | 109.4584 | 9.4584 | 18.45 | 1.8917 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 144.9822 | 135 | 107.3942 | 7.3942 | 8.6 | 1.1607 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 22.2829 | 23.7 | 94.0207 | -5.9793 | 1.185 | -1.1959 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 23.8441 | 23.7 | 100.608 | 0.60802 | 1.185 | 0.1216 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 20.7986 | 20 | 103.993 | 3.993 | 1 | 0.7986 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 17.3057 | 17.6 | 98.3278 | -1.6722 | 0.88 | -0.33443 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 244.6213 | 226 | 108.2395 | 8.2395 | 12.2 | 1.5263 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 251.3538 | 226 | 111.2185 | 11.2185 | 12.2 | 2.0782 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 17.1171 | 17.6 | 97.2562 | -2.7438 | 0.88 | -0.54875 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 157.9071 | 135 | 116.9682 | 16.9682 | 8.6 | 2.6636 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 22.0565 | 20 | 110.2825 | 10.2825 | 1 | 2.0565 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 398.6524 | 369 | 108.0359 | 8.0359 | 18.45 | 1.6072 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 145.6432 | 135 | 107.8839 | 7.8839 | 8.6 | 1.2376 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 385.1551 | 369 | 104.3781 | 4.3781 | 18.45 | 0.87562 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 238.4083 | 226 | 105.4904 | 5.4904 | 12.2 | 1.0171 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 242.4257 | 226 | 107.268 | 7.268 | 12.2 | 1.3464 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 24.0804 | 23.7 | 101.6051 | 1.6051 | 1.185 | 0.32101 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 23.9262 | 23.7 | 100.9544 | 0.95443 | 1.185 | 0.19089 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 20.5425 | 20 | 102.7125 | 2.7125 | 1 | 0.5425 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 20.702 | 20 | 103.51 | 3.51 | 1 | 0.702 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 17.5135 | 17.6 | 99.5085 | -0.49148 | 0.88 | -0.098295 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 18.1234 | 17.6 | 102.9739 | 2.9739 | 0.88 | 0.59477 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 24.558 | 23.7 | 103.6203 | 3.6203 | 1.185 | 0.72405 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 395.2266 | 369 | 107.1075 | 7.1075 | 18.45 | 1.4215 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 142.7958 | 135 | 105.7747 | 5.7747 | 8.6 | 0.90649 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 395.567 | 369 | 107.1997 | 7.1997 | 18.45 | 1.4399 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 139.7574 | 135 | 103.524 | 3.524 | 8.6 | 0.55319 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 251.0377 | 226 | 111.0786 | 11.0786 | 12.2 | 2.0523 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 23.1487 | 23.7 | 97.6738 | -2.3262 | 1.185 | -0.46523 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 250.8568 | 226 | 110.9986 | 10.9986 | 12.2 | 2.0374 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 18.1708 | 17.6 | 103.2432 | 3.2432 | 0.88 | 0.64864 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 20.6644 | 20 | 103.322 | 3.322 | 1 | 0.6644 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 20.5509 | 20 | 102.7545 | 2.7545 | 1 | 0.5509 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 145.6152 | 135 | 107.8631 | 7.8631 | 8.6 | 1.2343 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 19.3719 | 17.6 | 110.0676 | 10.0676 | 0.88 | 2.0135 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Manganese, unfltd, ICP-MS, recov | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 390.4891 | 369 | 105.8236 | 5.8236 | 18.45 | 1.1647 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B