## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2320179 | 2019-10-03 |  | 14.56 | 14.3 | 101.8182 | 1.8182 | 0.808 | 0.32178 | 0.018 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19276A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2340255 | 2019-10-07 |  | 4.797 | 4.7 | 102.0638 | 2.0638 | 0.235 | 0.41277 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19280A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 7.91 | 7.65 | 103.3987 | 3.3987 | 0.579 | 0.44905 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19283A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390202 | 2019-10-10 |  | 14.77 | 14.3 | 103.2867 | 3.2867 | 0.808 | 0.58168 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19283A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 5.478 | 5.17 | 105.9574 | 5.9574 | 0.33 | 0.93333 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19288A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2470179 | 2019-10-16 |  | 7.739 | 7.65 | 101.1634 | 1.1634 | 0.579 | 0.15371 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19289A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2480212 | 2019-10-17 |  | 14.66 | 14.3 | 102.5175 | 2.5175 | 0.808 | 0.44554 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19290A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 15.14 | 14.2 | 106.6197 | 6.6197 | 0.86 | 1.093 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19296A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2550076 | 2019-10-24 |  | 7.845 | 7.65 | 102.549 | 2.549 | 0.579 | 0.33679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19297A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 4.899 | 4.7 | 104.234 | 4.234 | 0.235 | 0.84681 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19298A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2600327 | 2019-10-29 |  | 7.82 | 7.65 | 102.2222 | 2.2222 | 0.579 | 0.29361 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19302A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2620328 | 2019-11-01 |  | 14.52 | 14.3 | 101.5385 | 1.5385 | 0.808 | 0.27228 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19304A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2680150 | 2019-11-04 |  | 7.925 | 7.65 | 103.5948 | 3.5948 | 0.579 | 0.47496 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19308A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 17.79 | 14.2 | 125.2817 | 25.2817 | 0.86 | 4.1744 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19305A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 4.86 | 4.7 | 103.4043 | 3.4043 | 0.235 | 0.68085 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19309A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2810112 | 2019-11-13 |  | 14.97 | 14.2 | 105.4225 | 5.4225 | 0.86 | 0.89535 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19317B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2830130 | 2019-11-14 |  | 14.04 | 13.7 | 102.4818 | 2.4818 | 0.685 | 0.49635 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19318A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2890223 | 2019-11-15 |  | 14.66 | 14.2 | 103.2394 | 3.2394 | 0.86 | 0.53488 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19319B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 11.64 | 11.4 | 102.1053 | 2.1053 | 0.63 | 0.38095 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19319A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2950101 | 2019-11-18 |  | 14.71 | 14.2 | 103.5915 | 3.5915 | 0.86 | 0.59302 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19322B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 15.53 | 14.3 | 108.6014 | 8.6014 | 0.808 | 1.5223 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19322A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2970172 | 2019-11-19 |  | 13.89 | 13.7 | 101.3869 | 1.3869 | 0.685 | 0.27737 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19323B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030026 | 2019-11-21 |  | 15.15 | 14.2 | 106.6901 | 6.6901 | 0.86 | 1.1047 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19325A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 14.43 | 14.3 | 100.9091 | 0.90909 | 0.808 | 0.16089 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19325B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 11.76 | 11.4 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63 | 0.57143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19325A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3110130 | 2019-11-22 |  | 14.8 | 14.2 | 104.2254 | 4.2254 | 0.86 | 0.69767 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19326B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 5.287 | 5.17 | 102.2631 | 2.2631 | 0.33 | 0.35455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19329A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3090145 | 2019-12-02 |  | 11.73 | 11.4 | 102.8947 | 2.8947 | 0.63 | 0.52381 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3170097 | 2019-12-02 |  | 11.58 | 11.4 | 101.5789 | 1.5789 | 0.63 | 0.28571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 13.97 | 13.7 | 101.9708 | 1.9708 | 0.685 | 0.39416 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3230100 | 2019-12-06 |  | 11.99 | 11.4 | 105.1754 | 5.1754 | 0.63 | 0.93651 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19339B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3310059 | 2019-12-09 |  | 11.76 | 11.4 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63 | 0.57143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19343B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3250089 | 2019-12-10 |  | 15.22 | 14.2 | 107.1831 | 7.1831 | 0.86 | 1.186 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19343A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 5.419 | 5.17 | 104.8162 | 4.8162 | 0.33 | 0.75455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19343A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370101 | 2019-12-11 |  | 5.516 | 5.17 | 106.6925 | 6.6925 | 0.33 | 1.0485 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19345A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 13.8 | 13.7 | 100.7299 | 0.72993 | 0.685 | 0.14599 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19345A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 4.824 | 4.7 | 102.6383 | 2.6383 | 0.235 | 0.52766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19351A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3440293 | 2019-12-18 |  | 5.433 | 5.17 | 105.087 | 5.087 | 0.33 | 0.79697 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19351A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3510022 | 2019-12-27 |  | 5.379 | 5.17 | 104.0426 | 4.0426 | 0.33 | 0.63333 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19360A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 4.802 | 4.7 | 102.1702 | 2.1702 | 0.235 | 0.43404 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20008A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600046 | 2020-01-08 |  | 5.515 | 5.17 | 106.6731 | 6.6731 | 0.33 | 1.0455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20008A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0070042 | 2020-01-16 |  | 4.907 | 4.7 | 104.4043 | 4.4043 | 0.235 | 0.88085 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20015A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150018 | 2020-01-27 |  | 4.73 | 4.7 | 100.6383 | 0.6383 | 0.235 | 0.12766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20027A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 14.63 | 14.3 | 102.3077 | 2.3077 | 0.808 | 0.40842 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20027A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0220113 | 2020-02-04 |  | 4.807 | 4.7 | 102.2766 | 2.2766 | 0.235 | 0.45532 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20035A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280069 | 2020-02-05 |  | 4.885 | 4.7 | 103.9362 | 3.9362 | 0.235 | 0.78723 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20036A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 16.48 | 14.3 | 115.2448 | 15.2448 | 0.808 | 2.698 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20036A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0350137 | 2020-02-12 |  | 15.11 | 14.3 | 105.6643 | 5.6643 | 0.808 | 1.0025 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20043A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420075 | 2020-02-21 |  | 14.61 | 14.3 | 102.1678 | 2.1678 | 0.808 | 0.38366 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20052A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 14.07 | 13.7 | 102.7007 | 2.7007 | 0.685 | 0.54015 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20052A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0500058 | 2020-02-26 |  | 14.6 | 14.3 | 102.0979 | 2.0979 | 0.808 | 0.37129 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20057A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560052 | 2020-03-04 |  | 14.27 | 14.3 | 99.7902 | -0.20979 | 0.808 | -0.037129 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20064B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 13.94 | 13.7 | 101.7518 | 1.7518 | 0.685 | 0.35036 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0630047 | 2020-03-09 |  | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.685 | 0.43796 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20069A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0650086 | 2020-03-10 |  | 14.69 | 14.3 | 102.7273 | 2.7273 | 0.808 | 0.48267 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20069A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 14.99 | 14.2 | 105.5634 | 5.5634 | 0.86 | 0.9186 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20072A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700102 | 2020-03-13 |  | 13.93 | 13.7 | 101.6788 | 1.6788 | 0.685 | 0.33577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20072A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 4.76 | 4.7 | 101.2766 | 1.2766 | 0.235 | 0.25532 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20078A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0770116 | 2020-03-18 |  | 13.96 | 13.7 | 101.8978 | 1.8978 | 0.685 | 0.37956 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20078A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0800005 | 2020-03-24 |  | 14.55 | 14.3 | 101.7483 | 1.7483 | 0.808 | 0.30941 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20084A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 15.11 | 14.2 | 106.4085 | 6.4085 | 0.86 | 1.0581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20090A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840028 | 2020-03-31 |  | 13.96 | 13.7 | 101.8978 | 1.8978 | 0.685 | 0.37956 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20090A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 4.878 | 4.7 | 103.7872 | 3.7872 | 0.235 | 0.75745 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20090A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 0980044 | 2020-04-21 |  | 14.61 | 14.2 | 102.8873 | 2.8873 | 0.86 | 0.47674 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20112A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1000066 | 2020-04-21 |  | 14.08 | 13.7 | 102.7737 | 2.7737 | 0.685 | 0.55474 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20112A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1060054 | 2020-04-22 |  | 15.04 | 14.2 | 105.9155 | 5.9155 | 0.86 | 0.97674 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20113B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 12.13 | 11.4 | 106.4035 | 6.4035 | 0.63 | 1.1587 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20113B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 14.66 | 14.3 | 102.5175 | 2.5175 | 0.808 | 0.44554 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20114A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1140084 | 2020-04-27 |  | 14.3 | 13.7 | 104.3796 | 4.3796 | 0.685 | 0.87591 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20118A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 11.75 | 11.4 | 103.0702 | 3.0702 | 0.63 | 0.55556 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20126A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1190085 | 2020-05-06 |  | 15.11 | 14.2 | 106.4085 | 6.4085 | 0.86 | 1.0581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20127A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1280002 | 2020-05-27 |  | 15.23 | 14.2 | 107.2535 | 7.2535 | 0.86 | 1.1977 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20148A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1260082 | 2020-05-27 |  | 11.73 | 11.4 | 102.8947 | 2.8947 | 0.63 | 0.52381 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20148A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 5.386 | 5.17 | 104.1779 | 4.1779 | 0.33 | 0.65455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20154A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1430101 | 2020-06-22 |  | 15.07 | 14.2 | 106.1268 | 6.1268 | 0.86 | 1.0116 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20174A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 5.386 | 5.17 | 104.1779 | 4.1779 | 0.33 | 0.65455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20174A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1550008 | 2020-06-23 |  | 5.387 | 5.17 | 104.1973 | 4.1973 | 0.33 | 0.65758 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20174A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 4.841 | 4.7 | 103 | 3 | 0.235 | 0.6 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20176A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1560170 | 2020-06-24 |  | 11.84 | 11.4 | 103.8596 | 3.8596 | 0.63 | 0.69841 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20176A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 15.19 | 14.2 | 106.9718 | 6.9718 | 0.86 | 1.1512 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20177B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1610193 | 2020-06-26 |  | 5.437 | 5.17 | 105.1644 | 5.1644 | 0.33 | 0.80909 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20177A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 15.1 | 14.2 | 106.338 | 6.338 | 0.86 | 1.0465 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20192A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1680148 | 2020-07-13 |  | 5.415 | 5.17 | 104.7389 | 4.7389 | 0.33 | 0.74242 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20191A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1700252 | 2020-07-13 |  | 11.66 | 11.4 | 102.2807 | 2.2807 | 0.63 | 0.4127 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20191A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1760103 | 2020-07-14 |  | 5.416 | 5.17 | 104.7582 | 4.7582 | 0.33 | 0.74545 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20191A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-15 |  | 4.786 | 4.7 | 101.8298 | 1.8298 | 0.235 | 0.36596 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20197A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1890183 | 2020-07-29 |  | 4.949 | 4.7 | 105.2979 | 5.2979 | 0.235 | 1.0596 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20211A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1960128 | 2020-08-11 |  | 5.01 | 4.7 | 106.5957 | 6.5957 | 0.235 | 1.3191 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 14.74 | 14.3 | 103.0769 | 3.0769 | 0.808 | 0.54455 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1910114 | 2020-08-11 |  | 5.439 | 5.17 | 105.2031 | 5.2031 | 0.33 | 0.81515 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 11.96 | 11.4 | 104.9123 | 4.9123 | 0.63 | 0.88889 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2040026 | 2020-08-12 |  | 4.956 | 4.7 | 105.4468 | 5.4468 | 0.235 | 1.0894 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2120198 | 2020-08-26 |  | 4.991 | 4.7 | 106.1915 | 6.1915 | 0.235 | 1.2383 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20239B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 15.21 | 14.3 | 106.3636 | 6.3636 | 0.808 | 1.1262 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20239B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110029 | 2020-08-26 |  | 5.518 | 5.17 | 106.7311 | 6.7311 | 0.33 | 1.0545 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20239B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2190155 | 2020-08-27 |  | 4.824 | 4.7 | 102.6383 | 2.6383 | 0.235 | 0.52766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20240B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2170034 | 2020-08-27 |  | 15.56 | 14.3 | 108.8112 | 8.8112 | 0.808 | 1.5594 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20239B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 12.23 | 11.4 | 107.2807 | 7.2807 | 0.63 | 1.3175 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20239B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2240091 | 2020-08-28 |  | 15.06 | 14.3 | 105.3147 | 5.3147 | 0.808 | 0.94059 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20241A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 13.88 | 13.7 | 101.3139 | 1.3139 | 0.685 | 0.26277 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20241A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 5.435 | 5.17 | 105.1257 | 5.1257 | 0.33 | 0.80303 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2320036 | 2020-09-11 |  | 15.04 | 14.3 | 105.1748 | 5.1748 | 0.808 | 0.91584 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20254B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2370045 | 2020-09-16 |  | 4.891 | 4.7 | 104.0638 | 4.0638 | 0.235 | 0.81277 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20259A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390029 | 2020-09-28 |  | 15.15 | 14.3 | 105.9441 | 5.9441 | 0.808 | 1.052 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20272A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 14.36 | 13.7 | 104.8175 | 4.8175 | 0.685 | 0.9635 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20272A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 5.529 | 5.17 | 106.9439 | 6.9439 | 0.33 | 1.0879 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20273C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2530136 | 2020-10-02 |  | 14.14 | 13.7 | 103.2117 | 3.2117 | 0.685 | 0.64234 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20276B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 14.67 | 14.2 | 103.3099 | 3.3099 | 0.86 | 0.54651 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20279A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2540253 | 2020-10-05 |  | 15.97 | 14.3 | 111.6783 | 11.6783 | 0.808 | 2.0668 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20279A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2590163 | 2020-10-05 |  | 14.17 | 13.7 | 103.4307 | 3.4307 | 0.685 | 0.68613 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20279B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 4.865 | 4.7 | 103.5106 | 3.5106 | 0.235 | 0.70213 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20281A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 14.99 | 14.2 | 105.5634 | 5.5634 | 0.86 | 0.9186 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20282B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2680089 | 2020-10-08 |  | 16.72 | 14.3 | 116.9231 | 16.9231 | 0.808 | 2.995 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20282B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2670297 | 2020-10-08 |  | 14.36 | 13.7 | 104.8175 | 4.8175 | 0.685 | 0.9635 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20282A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2740058 | 2020-10-17 |  | 15.25 | 13.7 | 111.3139 | 11.3139 | 0.685 | 2.2628 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20290A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 4.875 | 4.7 | 103.7234 | 3.7234 | 0.235 | 0.74468 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20293B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2820107 | 2020-10-21 |  | 14.3 | 13.7 | 104.3796 | 4.3796 | 0.685 | 0.87591 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20295A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2810031 | 2020-10-21 |  | 8.419 | 8.18 | 102.9218 | 2.9218 | 0.449 | 0.53229 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20294A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 12.06 | 11.4 | 105.7895 | 5.7895 | 0.63 | 1.0476 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20296A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2880068 | 2020-10-22 |  | 8.544 | 8.18 | 104.4499 | 4.4499 | 0.449 | 0.81069 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20296A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 15.05 | 14.3 | 105.2448 | 5.2448 | 0.808 | 0.92822 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20296A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2950027 | 2020-10-28 |  | 8.294 | 8.18 | 101.3936 | 1.3936 | 0.449 | 0.2539 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20302A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2960115 | 2020-10-30 |  | 13.84 | 13.7 | 101.0219 | 1.0219 | 0.685 | 0.20438 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20304A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 11.95 | 11.4 | 104.8246 | 4.8246 | 0.63 | 0.87302 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20308A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3010154 | 2020-11-04 |  | 7.779 | 8.18 | 95.0978 | -4.9022 | 0.449 | -0.8931 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20309A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 14.25 | 14.3 | 99.6503 | -0.34965 | 0.808 | -0.061881 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20310A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3080106 | 2020-11-09 |  | 11.84 | 11.4 | 103.8596 | 3.8596 | 0.63 | 0.69841 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20314A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3100153 | 2020-11-16 |  | 8.007 | 8.18 | 97.8851 | -2.1149 | 0.449 | -0.3853 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20321A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 5.312 | 5.17 | 102.7466 | 2.7466 | 0.33 | 0.4303 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20321A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3150099 | 2020-11-17 |  | 11.72 | 11.4 | 102.807 | 2.807 | 0.63 | 0.50794 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20322A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 13.67 | 13.7 | 99.781 | -0.21898 | 0.685 | -0.043796 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20323A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3230038 | 2020-11-24 |  | 11.73 | 11.4 | 102.8947 | 2.8947 | 0.63 | 0.52381 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20329A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3240158 | 2020-12-02 |  | 8.389 | 8.18 | 102.555 | 2.555 | 0.449 | 0.46548 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE20337A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 5.538 | 5.17 | 107.118 | 7.118 | 0.33 | 1.1152 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20342A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3300049 | 2020-12-10 |  | 12.04 | 11.4 | 105.614 | 5.614 | 0.63 | 1.0159 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20345A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 14.3 | 13.7 | 104.3796 | 4.3796 | 0.685 | 0.87591 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20350A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3440080 | 2020-12-30 |  | 5.359 | 5.17 | 103.6557 | 3.6557 | 0.33 | 0.57273 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20365A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3500074 | 2021-01-15 |  | 5.372 | 5.17 | 103.9072 | 3.9072 | 0.33 | 0.61212 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21012A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 7.262 | 7.01 | 103.5949 | 3.5949 | 0.43 | 0.58605 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21012A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3580058 | 2021-01-27 |  | 5.395 | 5.17 | 104.352 | 4.352 | 0.33 | 0.68182 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21027B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640016 | 2021-01-27 |  | 5.519 | 5.17 | 106.7505 | 6.7505 | 0.33 | 1.0576 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21027B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 7.429 | 7.01 | 105.9772 | 5.9772 | 0.43 | 0.97442 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21027B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0050025 | 2021-02-04 |  | 7.48 | 7.01 | 106.7047 | 6.7047 | 0.43 | 1.093 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21035A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 15.01 | 14.3 | 104.965 | 4.965 | 0.808 | 0.87871 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21036A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120037 | 2021-02-05 |  | 7.467 | 7.01 | 106.5193 | 6.5193 | 0.43 | 1.0628 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21036A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0210017 | 2021-02-11 |  | 7.095 | 7.01 | 101.2126 | 1.2126 | 0.43 | 0.19767 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21042A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 13.85 | 14.3 | 96.8531 | -3.1469 | 0.808 | -0.55693 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270077 | 2021-02-17 |  | 7.29 | 7.01 | 103.9943 | 3.9943 | 0.43 | 0.65116 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21048B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0330078 | 2021-02-22 |  | 14.99 | 14.3 | 104.8252 | 4.8252 | 0.808 | 0.85396 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21053B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0400075 | 2021-02-24 |  | 14.98 | 14.3 | 104.7552 | 4.7552 | 0.808 | 0.84158 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21055A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480037 | 2021-03-09 |  | 14.96 | 14.3 | 104.6154 | 4.6154 | 0.808 | 0.81683 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21068B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 14.37 | 13.7 | 104.8905 | 4.8905 | 0.685 | 0.9781 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21068B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0540054 | 2021-03-11 |  | 15.11 | 14.3 | 105.6643 | 5.6643 | 0.808 | 1.0025 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21070B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 14.49 | 13.7 | 105.7664 | 5.7664 | 0.685 | 1.1533 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21083A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620099 | 2021-03-25 |  | 14.31 | 13.7 | 104.4526 | 4.4526 | 0.685 | 0.89051 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21083A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0630013 | 2021-03-29 |  | 14.94 | 14.3 | 104.4755 | 4.4755 | 0.808 | 0.79208 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21088B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680062 | 2021-05-04 |  | 14.26 | 13.7 | 104.0876 | 4.0876 | 0.685 | 0.81752 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21123A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 8.483 | 8.18 | 103.7042 | 3.7042 | 0.449 | 0.67483 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21123A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-04 |  | 7.478 | 7.01 | 106.6762 | 6.6762 | 0.43 | 1.0884 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21123A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0760027 | 2021-05-06 |  | 14.44 | 13.7 | 105.4015 | 5.4015 | 0.685 | 1.0803 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21126A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0770039 | 2021-05-07 |  | 14.97 | 14.3 | 104.6853 | 4.6853 | 0.808 | 0.82921 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21126A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0830029 | 2021-05-10 |  | 14.51 | 13.7 | 105.9124 | 5.9124 | 0.685 | 1.1825 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21130B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 8.539 | 8.18 | 104.3888 | 4.3888 | 0.449 | 0.79955 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21130B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 7.567 | 7.01 | 107.9458 | 7.9458 | 0.43 | 1.2953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21130C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0970047 | 2021-05-13 |  | 8.814 | 8.18 | 107.7506 | 7.7506 | 0.449 | 1.412 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21133B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 0980124 | 2021-05-17 |  | 9.246 | 13.7 | 67.4891 | -32.5109 | 0.685 | -6.5022 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21137B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 12.16 | 11.4 | 106.6667 | 6.6667 | 0.63 | 1.2063 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21138A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030145 | 2021-05-19 |  | 8.445 | 8.18 | 103.2396 | 3.2396 | 0.449 | 0.5902 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21138A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 14.91 | 14.3 | 104.2657 | 4.2657 | 0.808 | 0.75495 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21144B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1110003 | 2021-05-27 |  | 8.285 | 8.18 | 101.2836 | 1.2836 | 0.449 | 0.23385 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21146B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1120200 | 2021-06-01 |  | 14.16 | 13.7 | 103.3577 | 3.3577 | 0.685 | 0.67153 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21152A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 14.32 | 14.3 | 100.1399 | 0.13986 | 0.808 | 0.024752 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21153B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 11.78 | 11.4 | 103.3333 | 3.3333 | 0.63 | 0.60317 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21153A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180039 | 2021-06-02 |  | 8.408 | 8.18 | 102.7873 | 2.7873 | 0.449 | 0.5078 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21153A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1250003 | 2021-06-07 |  | 11.34 | 11.4 | 99.4737 | -0.52632 | 0.63 | -0.095238 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21158A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1260128 | 2021-06-08 |  | 7.553 | 8.18 | 92.335 | -7.665 | 0.449 | -1.3964 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21158B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 5.406 | 5.17 | 104.5648 | 4.5648 | 0.33 | 0.71515 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21162A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1320164 | 2021-06-14 |  | 12.04 | 11.4 | 105.614 | 5.614 | 0.63 | 1.0159 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21165A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 13.94 | 13.7 | 101.7518 | 1.7518 | 0.685 | 0.35036 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21166A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1380136 | 2021-06-23 |  | 11.78 | 11.4 | 103.3333 | 3.3333 | 0.63 | 0.60317 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21174A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1400339 | 2021-06-25 |  | 8.61 | 8.18 | 105.2567 | 5.2567 | 0.449 | 0.95768 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21175B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 5.643 | 5.17 | 109.1489 | 9.1489 | 0.33 | 1.4333 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21179A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1460004 | 2021-06-30 |  | 12.06 | 11.4 | 105.7895 | 5.7895 | 0.63 | 1.0476 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21181A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1540140 | 2021-07-08 |  | 5.52 | 5.17 | 106.7698 | 6.7698 | 0.33 | 1.0606 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21189B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 14.13 | 13.7 | 103.1387 | 3.1387 | 0.685 | 0.62774 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21188B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 8.348 | 8.18 | 102.0538 | 2.0538 | 0.449 | 0.37416 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21193B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600025 | 2021-07-13 |  | 5.552 | 5.17 | 107.3888 | 7.3888 | 0.33 | 1.1576 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21194A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600023 | 2021-07-13 |  | 12.02 | 11.4 | 105.4386 | 5.4386 | 0.63 | 0.98413 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21194A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 7.416 | 7.01 | 105.7917 | 5.7917 | 0.43 | 0.94419 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21194A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1660120 | 2021-07-14 |  | 5.514 | 5.17 | 106.6538 | 6.6538 | 0.33 | 1.0424 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21194B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1680017 | 2021-07-14 |  | 11.81 | 11.4 | 103.5965 | 3.5965 | 0.63 | 0.65079 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21195A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730220 | 2021-07-16 |  | 5.482 | 5.17 | 106.0348 | 6.0348 | 0.33 | 0.94545 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21196A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 7.519 | 7.01 | 107.2611 | 7.2611 | 0.43 | 1.1837 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21196A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 8.534 | 8.18 | 104.3276 | 4.3276 | 0.449 | 0.78842 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21201A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1880112 | 2021-07-26 |  | 7.443 | 7.01 | 106.1769 | 6.1769 | 0.43 | 1.007 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21207A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1890248 | 2021-07-28 |  | 5.544 | 5.17 | 107.234 | 7.234 | 0.33 | 1.1333 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21208A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 14.71 | 14.3 | 102.8671 | 2.8671 | 0.808 | 0.50743 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21216C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1940228 | 2021-08-05 |  | 6.94 | 7.01 | 99.0014 | -0.99857 | 0.43 | -0.16279 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21216C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 10.89 | 11.4 | 95.5263 | -4.4737 | 0.63 | -0.80952 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21221A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2020242 | 2021-08-12 |  | 5.682 | 5.17 | 109.9033 | 9.9033 | 0.33 | 1.5515 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2010230 | 2021-08-12 |  | 7.082 | 7.01 | 101.0271 | 1.0271 | 0.43 | 0.16744 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 14.93 | 14.3 | 104.4056 | 4.4056 | 0.808 | 0.7797 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21228B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 12.52 | 11.4 | 109.8246 | 9.8246 | 0.63 | 1.7778 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21230A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2080174 | 2021-08-18 |  | 7.471 | 7.01 | 106.5763 | 6.5763 | 0.43 | 1.0721 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21229A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2150048 | 2021-08-20 |  | 15.27 | 14.3 | 106.7832 | 6.7832 | 0.808 | 1.2005 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21231A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2220180 | 2021-08-25 |  | 14.83 | 14.3 | 103.7063 | 3.7063 | 0.808 | 0.65594 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21237B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 14.68 | 13.7 | 107.1533 | 7.1533 | 0.685 | 1.4307 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21237A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2170004 | 2021-08-25 |  | 7.466 | 7.01 | 106.505 | 6.505 | 0.43 | 1.0605 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21237A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 5.56 | 5.17 | 107.5435 | 7.5435 | 0.33 | 1.1818 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21238B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2290122 | 2021-08-30 |  | 15.01 | 14.3 | 104.965 | 4.965 | 0.808 | 0.87871 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21242B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2360120 | 2021-09-01 |  | 14.61 | 14.3 | 102.1678 | 2.1678 | 0.808 | 0.38366 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21244B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 14.8 | 13.7 | 108.0292 | 8.0292 | 0.685 | 1.6058 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21243A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2310212 | 2021-09-01 |  | 7.431 | 7.01 | 106.0057 | 6.0057 | 0.43 | 0.97907 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21243A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 5.091 | 5.17 | 98.472 | -1.528 | 0.33 | -0.23939 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21250A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2510434 | 2021-09-21 |  | 14.39 | 13.7 | 105.0365 | 5.0365 | 0.685 | 1.0073 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21263A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2520502 | 2021-09-22 |  | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.808 | 0.86634 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21265A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580264 | 2021-09-29 |  | 14.35 | 13.7 | 104.7445 | 4.7445 | 0.685 | 0.94891 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21272B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 8.424 | 8.18 | 102.9829 | 2.9829 | 0.449 | 0.54343 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21272B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 7.423 | 7.01 | 105.8916 | 5.8916 | 0.43 | 0.96047 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21272B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2640272 | 2021-10-07 |  | 14.63 | 13.7 | 106.7883 | 6.7883 | 0.685 | 1.3577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21279B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 8.596 | 8.18 | 105.0856 | 5.0856 | 0.449 | 0.9265 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21286B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790014 | 2021-10-20 |  | 14.67 | 13.7 | 107.0803 | 7.0803 | 0.685 | 1.4161 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21293B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2790015 | 2021-10-20 |  | 8.483 | 8.18 | 103.7042 | 3.7042 | 0.449 | 0.67483 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21293B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790033 | 2021-10-20 |  | 7.504 | 7.01 | 107.0471 | 7.0471 | 0.43 | 1.1488 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21293B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2800045 | 2021-11-03 |  | 14.56 | 13.7 | 106.2774 | 6.2774 | 0.685 | 1.2555 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21307B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 12.6 | 11.4 | 110.5263 | 10.5263 | 0.63 | 1.9048 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21308A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2870242 | 2021-11-08 |  | 8.435 | 8.18 | 103.1174 | 3.1174 | 0.449 | 0.56793 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21312A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940007 | 2021-11-11 |  | 8.646 | 8.18 | 105.6968 | 5.6968 | 0.449 | 1.0379 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21314A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940003 | 2021-11-11 |  | 6.697 | 6.18 | 108.3657 | 8.3657 | 0.309 | 1.6731 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940107 | 2021-11-15 |  | 14.35 | 13.7 | 104.7445 | 4.7445 | 0.685 | 0.94891 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21319A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 12.25 | 11.4 | 107.4561 | 7.4561 | 0.63 | 1.3492 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21320A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3000132 | 2021-11-17 |  | 8.664 | 8.18 | 105.9169 | 5.9169 | 0.449 | 1.078 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21321B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3010097 | 2021-11-18 |  | 6.809 | 6.18 | 110.178 | 10.178 | 0.309 | 2.0356 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21321B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3060206 | 2021-11-29 |  | 12.19 | 11.4 | 106.9298 | 6.9298 | 0.63 | 1.254 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21333B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3080205 | 2021-11-30 |  | 8.416 | 8.18 | 102.8851 | 2.8851 | 0.449 | 0.52561 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21334A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-11-30 |  | 7.162 | 6.67 | 107.3763 | 7.3763 | 0.445 | 1.1056 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21334B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3130186 | 2021-12-01 |  | 12.03 | 11.4 | 105.5263 | 5.5263 | 0.63 | 1 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21335A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3200072 | 2021-12-01 |  | 12.1 | 11.4 | 106.1404 | 6.1404 | 0.63 | 1.1111 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21335B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3190109 | 2021-12-01 |  | 14.25 | 13.7 | 104.0146 | 4.0146 | 0.685 | 0.80292 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21335B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3220097 | 2021-12-02 |  | 9.886 | 8.18 | 120.8557 | 20.8557 | 0.449 | 3.7996 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 7.222 | 6.67 | 108.2759 | 8.2759 | 0.445 | 1.2404 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21341A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3270273 | 2021-12-09 |  | 12.02 | 11.4 | 105.4386 | 5.4386 | 0.63 | 0.98413 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21342A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3340035 | 2021-12-14 |  | 14.11 | 13.7 | 102.9927 | 2.9927 | 0.685 | 0.59854 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21348A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3410065 | 2021-12-16 |  | 7.005 | 6.67 | 105.0225 | 5.0225 | 0.445 | 0.75281 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21350B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 7.077 | 7.01 | 100.9558 | 0.95578 | 0.43 | 0.15581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3480119 | 2021-12-28 |  | 7.053 | 6.67 | 105.7421 | 5.7421 | 0.445 | 0.86067 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21362B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 7.578 | 7.01 | 108.1027 | 8.1027 | 0.43 | 1.3209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22011A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3570001 | 2022-01-11 |  | 7.045 | 6.67 | 105.6222 | 5.6222 | 0.445 | 0.8427 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22010B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0050039 | 2022-01-13 |  | 7.501 | 7.01 | 107.0043 | 7.0043 | 0.43 | 1.1419 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22013A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 3640133 | 2022-01-13 |  | 6.772 | 6.67 | 101.5292 | 1.5292 | 0.445 | 0.22921 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22013A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0120121 | 2022-01-19 |  | 7.341 | 7.01 | 104.7218 | 4.7218 | 0.43 | 0.76977 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22019A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0190120 | 2022-02-03 |  | 7.04 | 7.01 | 100.428 | 0.42796 | 0.43 | 0.069767 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22034A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0250045 | 2022-02-03 |  | 7.485 | 7.01 | 106.776 | 6.776 | 0.43 | 1.1047 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22034A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-02-04 |  | 6.444 | 6.18 | 104.2718 | 4.2718 | 0.309 | 0.85437 | 0.05 | 0667 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22035A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 6.736 | 6.18 | 108.9968 | 8.9968 | 0.309 | 1.7994 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22035A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0380067 | 2022-02-09 |  | 6.609 | 6.18 | 106.9417 | 6.9417 | 0.309 | 1.3883 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22040A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0390075 | 2022-02-14 |  | 6.683 | 6.18 | 108.1392 | 8.1392 | 0.309 | 1.6278 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22045B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 14.63 | 13.7 | 106.7883 | 6.7883 | 0.685 | 1.3577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22060B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0480130 | 2022-03-02 |  | 6.793 | 6.18 | 109.9191 | 9.9191 | 0.309 | 1.9838 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22060B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0540114 | 2022-03-07 |  | 6.383 | 6.18 | 103.2848 | 3.2848 | 0.309 | 0.65696 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22066A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 14.31 | 13.7 | 104.4526 | 4.4526 | 0.685 | 0.89051 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22068A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0670124 | 2022-03-15 |  | 14.65 | 13.7 | 106.9343 | 6.9343 | 0.685 | 1.3869 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22073A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0690225 | 2022-03-18 |  | 7.335 | 7.01 | 104.6362 | 4.6362 | 0.43 | 0.75581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22076A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0760094 | 2022-03-25 |  | 14.81 | 13.7 | 108.1022 | 8.1022 | 0.685 | 1.6204 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22083A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0770094 | 2022-03-25 |  | 6.769 | 6.18 | 109.5307 | 9.5307 | 0.309 | 1.9061 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22083A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0820072 | 2022-03-30 |  | 14.63 | 13.7 | 106.7883 | 6.7883 | 0.685 | 1.3577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22088B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 8.508 | 8.18 | 104.0098 | 4.0098 | 0.449 | 0.73051 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22088B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0880097 | 2022-04-01 |  | 14.45 | 13.7 | 105.4745 | 5.4745 | 0.685 | 1.0949 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22091A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0830133 | 2022-04-01 |  | 7.567 | 7.01 | 107.9458 | 7.9458 | 0.43 | 1.2953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22090A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0900126 | 2022-04-01 |  | 6.624 | 6.18 | 107.1845 | 7.1845 | 0.309 | 1.4369 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22091A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 12.07 | 11.4 | 105.8772 | 5.8772 | 0.63 | 1.0635 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22104A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1010001 | 2022-04-14 |  | 14.18 | 13.7 | 103.5036 | 3.5036 | 0.685 | 0.70073 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22104A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0960122 | 2022-04-14 |  | 8.547 | 8.18 | 104.4866 | 4.4866 | 0.449 | 0.81737 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1020023 | 2022-04-14 |  | 8.508 | 8.18 | 104.0098 | 4.0098 | 0.449 | 0.73051 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 8.391 | 8.18 | 102.5795 | 2.5795 | 0.449 | 0.46993 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22104A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1040104 | 2022-04-21 |  | 6.628 | 6.18 | 107.2492 | 7.2492 | 0.309 | 1.4498 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22111A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1090125 | 2022-04-22 |  | 8.511 | 8.18 | 104.0465 | 4.0465 | 0.449 | 0.73719 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22111A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1110198 | 2022-04-28 |  | 14.55 | 13.7 | 106.2044 | 6.2044 | 0.685 | 1.2409 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22118A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 11.91 | 11.4 | 104.4737 | 4.4737 | 0.63 | 0.80952 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22125A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1170083 | 2022-05-09 |  | 8.345 | 8.18 | 102.0171 | 2.0171 | 0.449 | 0.36748 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22129A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1180144 | 2022-05-09 |  | 6.527 | 6.18 | 105.6149 | 5.6149 | 0.309 | 1.123 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22129A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1230095 | 2022-05-10 |  | 11.99 | 11.4 | 105.1754 | 5.1754 | 0.63 | 0.93651 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22129A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1250163 | 2022-05-13 |  | 8.264 | 8.18 | 101.0269 | 1.0269 | 0.449 | 0.18708 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22132B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1320257 | 2022-05-17 |  | 12.12 | 11.4 | 106.3158 | 6.3158 | 0.63 | 1.1429 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22136A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 7.385 | 6.67 | 110.7196 | 10.7196 | 0.445 | 1.6067 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22136A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1370139 | 2022-05-26 |  | 15.05 | 13.7 | 109.854 | 9.854 | 0.685 | 1.9708 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22146A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1380071 | 2022-05-27 |  | 12.06 | 11.4 | 105.7895 | 5.7895 | 0.63 | 1.0476 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22146A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1460097 | 2022-06-03 |  | 12 | 11.4 | 105.2632 | 5.2632 | 0.63 | 0.95238 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22153A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1440211 | 2022-06-03 |  | 8.577 | 8.18 | 104.8533 | 4.8533 | 0.449 | 0.88419 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22153A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 7.439 | 6.67 | 111.5292 | 11.5292 | 0.445 | 1.7281 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22153A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1520233 | 2022-06-10 |  | 14.68 | 13.7 | 107.1533 | 7.1533 | 0.685 | 1.4307 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22160A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1580090 | 2022-06-14 |  | 7.033 | 6.67 | 105.4423 | 5.4423 | 0.445 | 0.81573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22164B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1600024 | 2022-06-16 |  | 12.36 | 11.4 | 108.4211 | 8.4211 | 0.63 | 1.5238 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22167B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 7.775 | 7.01 | 110.913 | 10.913 | 0.43 | 1.7791 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22167B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660161 | 2022-06-17 |  | 7.253 | 6.67 | 108.7406 | 8.7406 | 0.445 | 1.3101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22167B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1670121 | 2022-06-30 |  | 8.629 | 8.18 | 105.489 | 5.489 | 0.449 | 1 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22181A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1740030 | 2022-07-01 |  | 12.21 | 11.4 | 107.1053 | 7.1053 | 0.63 | 1.2857 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22182B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1730130 | 2022-07-01 |  | 7.208 | 6.67 | 108.066 | 8.066 | 0.445 | 1.209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22181A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 7.531 | 7.01 | 107.4322 | 7.4322 | 0.43 | 1.2116 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22182B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1790079 | 2022-07-02 |  | 7.201 | 6.67 | 107.961 | 7.961 | 0.445 | 1.1933 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22182B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1810186 | 2022-07-08 |  | 8.519 | 8.18 | 104.1443 | 4.1443 | 0.449 | 0.75501 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22188A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1870095 | 2022-07-08 |  | 8.386 | 7.01 | 119.6291 | 19.6291 | 0.43 | 3.2 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22188A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1880162 | 2022-07-15 |  | 7.253 | 6.67 | 108.7406 | 8.7406 | 0.445 | 1.3101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22196A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1930201 | 2022-07-16 |  | 7.464 | 7.01 | 106.4765 | 6.4765 | 0.43 | 1.0558 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 6.576 | 6.18 | 106.4078 | 6.4078 | 0.309 | 1.2816 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22196A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 1950118 | 2022-07-26 |  | 12.19 | 11.4 | 106.9298 | 6.9298 | 0.63 | 1.254 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22207A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2000023 | 2022-07-29 |  | 7.783 | 7.01 | 111.0271 | 11.0271 | 0.43 | 1.7977 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22210A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2020027 | 2022-07-29 |  | 7.488 | 6.67 | 112.2639 | 12.2639 | 0.445 | 1.8382 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22210A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 6.827 | 6.18 | 110.4693 | 10.4693 | 0.309 | 2.0939 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22210A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 12.5 | 11.4 | 109.6491 | 9.6491 | 0.63 | 1.746 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22220A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 |  | 7.481 | 7.01 | 106.719 | 6.719 | 0.43 | 1.0953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22220A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 |  | 6.699 | 6.18 | 108.3981 | 8.3981 | 0.309 | 1.6796 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22223A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160004 | 2022-08-13 |  | 7.737 | 7.01 | 110.3709 | 10.3709 | 0.43 | 1.6907 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22224A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 14.77 | 13.7 | 107.8102 | 7.8102 | 0.685 | 1.562 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22227A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 |  | 6.635 | 6.18 | 107.3625 | 7.3625 | 0.309 | 1.4725 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22227A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 7.094 | 6.67 | 106.3568 | 6.3568 | 0.445 | 0.95281 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22230B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 15.1 | 13.7 | 110.219 | 10.219 | 0.685 | 2.0438 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22237A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300211 | 2022-08-25 |  | 7.845 | 7.01 | 111.9116 | 11.9116 | 0.43 | 1.9419 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22237A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 |  | 6.512 | 6.18 | 105.3722 | 5.3722 | 0.309 | 1.0744 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22237A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 7.252 | 6.67 | 108.7256 | 8.7256 | 0.445 | 1.3079 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 6.635 | 6.18 | 107.3625 | 7.3625 | 0.309 | 1.4725 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 14.63 | 13.7 | 106.7883 | 6.7883 | 0.685 | 1.3577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 14.21 | 13.7 | 103.7226 | 3.7226 | 0.685 | 0.74453 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 8.355 | 8.18 | 102.1394 | 2.1394 | 0.449 | 0.38976 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 6.843 | 6.18 | 110.7282 | 10.7282 | 0.309 | 2.1456 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22262B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 7.337 | 7.01 | 104.6648 | 4.6648 | 0.43 | 0.76047 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 14.49 | 13.7 | 105.7664 | 5.7664 | 0.685 | 1.1533 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 14.72 | 13.7 | 107.4453 | 7.4453 | 0.685 | 1.4891 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 8.478 | 8.18 | 103.643 | 3.643 | 0.449 | 0.6637 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 6.712 | 6.18 | 108.6084 | 8.6084 | 0.309 | 1.7217 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22276A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 8.328 | 8.18 | 101.8093 | 1.8093 | 0.449 | 0.32962 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 7.385 | 7.01 | 105.3495 | 5.3495 | 0.43 | 0.87209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 23.4 | 22.4 | 104.4643 | 4.4643 | 1.12 | 0.89286 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22285A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 5.74 | 5.6 | 102.5 | 2.5 | 0.28 | 0.5 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 8.367 | 8.18 | 102.2861 | 2.2861 | 0.449 | 0.41648 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 8.419 | 8.18 | 102.9218 | 2.9218 | 0.449 | 0.53229 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 6.539 | 6.18 | 105.8091 | 5.8091 | 0.309 | 1.1618 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 5.675 | 5.6 | 101.3393 | 1.3393 | 0.28 | 0.26786 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 23.3 | 22.4 | 104.0179 | 4.0179 | 1.12 | 0.80357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22300A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 8.562 | 8.18 | 104.6699 | 4.6699 | 0.449 | 0.85078 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 6.529 | 6.18 | 105.6472 | 5.6472 | 0.309 | 1.1294 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 8.259 | 8.18 | 100.9658 | 0.96577 | 0.449 | 0.17595 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22312A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 5.731 | 5.6 | 102.3393 | 2.3393 | 0.28 | 0.46786 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 6.958 | 6.67 | 104.3178 | 4.3178 | 0.445 | 0.64719 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 5.651 | 5.6 | 100.9107 | 0.91071 | 0.28 | 0.18214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 23.27 | 22.4 | 103.8839 | 3.8839 | 1.12 | 0.77679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 8.436 | 8.18 | 103.1296 | 3.1296 | 0.449 | 0.57016 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22333A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 5.622 | 5.6 | 100.3929 | 0.39286 | 0.28 | 0.078571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 7.053 | 6.67 | 105.7421 | 5.7421 | 0.445 | 0.86067 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 5.705 | 5.6 | 101.875 | 1.875 | 0.28 | 0.375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 22.74 | 22.4 | 101.5179 | 1.5179 | 1.12 | 0.30357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 6.922 | 6.67 | 103.7781 | 3.7781 | 0.445 | 0.56629 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 7.412 | 7.01 | 105.7347 | 5.7347 | 0.43 | 0.93488 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 6.974 | 6.67 | 104.5577 | 4.5577 | 0.445 | 0.68315 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 7.026 | 6.67 | 105.3373 | 5.3373 | 0.445 | 0.8 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 7.403 | 7.01 | 105.6063 | 5.6063 | 0.43 | 0.91395 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 7.033 | 6.67 | 105.4423 | 5.4423 | 0.445 | 0.81573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 7.311 | 7.01 | 104.2939 | 4.2939 | 0.43 | 0.7 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 7.536 | 7.01 | 107.5036 | 7.5036 | 0.43 | 1.2233 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 6.433 | 6.18 | 104.0939 | 4.0939 | 0.309 | 0.81877 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 7.355 | 7.01 | 104.9215 | 4.9215 | 0.43 | 0.80233 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 7.532 | 7.01 | 107.4465 | 7.4465 | 0.43 | 1.214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 6.612 | 6.18 | 106.9903 | 6.9903 | 0.309 | 1.3981 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 6.649 | 6.18 | 107.589 | 7.589 | 0.309 | 1.5178 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 23.81 | 22.4 | 106.2946 | 6.2946 | 1.12 | 1.2589 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 6.551 | 6.18 | 106.0032 | 6.0032 | 0.309 | 1.2006 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 6.64 | 6.18 | 107.4434 | 7.4434 | 0.309 | 1.4887 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 6.642 | 6.18 | 107.4757 | 7.4757 | 0.309 | 1.4951 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 23.77 | 22.4 | 106.1161 | 6.1161 | 1.12 | 1.2232 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 23.25 | 22.4 | 103.7946 | 3.7946 | 1.12 | 0.75893 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 6.693 | 6.18 | 108.301 | 8.301 | 0.309 | 1.6602 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23079A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 8.401 | 8.18 | 102.7017 | 2.7017 | 0.449 | 0.4922 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 7.403 | 7.01 | 105.6063 | 5.6063 | 0.43 | 0.91395 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 23.37 | 22.4 | 104.3304 | 4.3304 | 1.12 | 0.86607 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 23.57 | 22.4 | 105.2232 | 5.2232 | 1.12 | 1.0446 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 6.661 | 6.18 | 107.7832 | 7.7832 | 0.309 | 1.5566 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23096A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 8.465 | 8.18 | 103.4841 | 3.4841 | 0.449 | 0.63474 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 23.82 | 22.4 | 106.3393 | 6.3393 | 1.12 | 1.2679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.285 | 7.01 | 103.923 | 3.923 | 0.43 | 0.63953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 8.518 | 8.18 | 104.132 | 4.132 | 0.449 | 0.75278 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 23.94 | 22.4 | 106.875 | 6.875 | 1.12 | 1.375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23121A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 5.641 | 5.6 | 100.7321 | 0.73214 | 0.28 | 0.14643 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 8.293 | 8.18 | 101.3814 | 1.3814 | 0.449 | 0.25167 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 8.471 | 8.18 | 103.5575 | 3.5575 | 0.449 | 0.64811 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 6.616 | 6.18 | 107.055 | 7.055 | 0.309 | 1.411 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 23.58 | 22.4 | 105.2679 | 5.2679 | 1.12 | 1.0536 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23130C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 5.722 | 5.6 | 102.1786 | 2.1786 | 0.28 | 0.43571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 8.517 | 8.18 | 104.1198 | 4.1198 | 0.449 | 0.75056 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 6.491 | 6.18 | 105.0324 | 5.0324 | 0.309 | 1.0065 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 5.72 | 5.6 | 102.1429 | 2.1429 | 0.28 | 0.42857 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 8.639 | 8.18 | 105.6112 | 5.6112 | 0.449 | 1.0223 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23135B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 7.027 | 6.67 | 105.3523 | 5.3523 | 0.445 | 0.80225 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 5.741 | 5.6 | 102.5179 | 2.5179 | 0.28 | 0.50357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 23.27 | 22.4 | 103.8839 | 3.8839 | 1.12 | 0.77679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 5.685 | 5.6 | 101.5179 | 1.5179 | 0.28 | 0.30357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 8.559 | 8.18 | 104.6333 | 4.6333 | 0.449 | 0.8441 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23144A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 8.844 | 6.67 | 132.5937 | 32.5937 | 0.445 | 4.8854 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 5.84 | 5.6 | 104.2857 | 4.2857 | 0.28 | 0.85714 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 23.57 | 22.4 | 105.2232 | 5.2232 | 1.12 | 1.0446 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 7.263 | 6.67 | 108.8906 | 8.8906 | 0.445 | 1.3326 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 5.628 | 5.6 | 100.5 | 0.5 | 0.28 | 0.1 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23164A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 8.473 | 8.18 | 103.5819 | 3.5819 | 0.449 | 0.65256 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 7.506 | 7.01 | 107.0756 | 7.0756 | 0.43 | 1.1535 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 7.123 | 6.67 | 106.7916 | 6.7916 | 0.445 | 1.018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 7.072 | 6.67 | 106.027 | 6.027 | 0.445 | 0.90337 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 7.542 | 7.01 | 107.5892 | 7.5892 | 0.43 | 1.2372 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 5.737 | 5.6 | 102.4464 | 2.4464 | 0.28 | 0.48929 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23180B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 8.45 | 8.18 | 103.3007 | 3.3007 | 0.449 | 0.60134 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 7.26 | 6.67 | 108.8456 | 8.8456 | 0.445 | 1.3258 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 7.428 | 7.01 | 105.9629 | 5.9629 | 0.43 | 0.97209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 7.194 | 6.67 | 107.8561 | 7.8561 | 0.445 | 1.1775 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23193A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 7.484 | 7.01 | 106.7618 | 6.7618 | 0.43 | 1.1023 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 6.628 | 6.18 | 107.2492 | 7.2492 | 0.309 | 1.4498 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 5.64 | 5.6 | 100.7143 | 0.71429 | 0.28 | 0.14286 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 7.61 | 7.01 | 108.5592 | 8.5592 | 0.43 | 1.3953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 7.556 | 7.01 | 107.7889 | 7.7889 | 0.43 | 1.2698 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 6.757 | 6.18 | 109.3366 | 9.3366 | 0.309 | 1.8673 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 8.855 | 6.67 | 132.7586 | 32.7586 | 0.445 | 4.9101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23207B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 5.816 | 5.6 | 103.8571 | 3.8571 | 0.28 | 0.77143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 6.608 | 6.18 | 106.9256 | 6.9256 | 0.309 | 1.3851 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 7.469 | 7.01 | 106.5478 | 6.5478 | 0.43 | 1.0674 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23223A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 22.77 | 22.4 | 101.6518 | 1.6518 | 1.12 | 0.33036 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 6.568 | 6.18 | 106.2783 | 6.2783 | 0.309 | 1.2557 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 7.185 | 6.67 | 107.7211 | 7.7211 | 0.445 | 1.1573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 6.661 | 6.18 | 107.7832 | 7.7832 | 0.309 | 1.5566 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 7.415 | 7.01 | 105.7775 | 5.7775 | 0.43 | 0.94186 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23243A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 23.67 | 22.4 | 105.6696 | 5.6696 | 1.12 | 1.1339 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 6.642 | 6.18 | 107.4757 | 7.4757 | 0.309 | 1.4951 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 7.186 | 6.67 | 107.7361 | 7.7361 | 0.445 | 1.1596 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 22.83 | 22.4 | 101.9196 | 1.9196 | 1.12 | 0.38393 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 6.564 | 6.18 | 106.2136 | 6.2136 | 0.309 | 1.2427 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23257A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 8.54 | 8.18 | 104.401 | 4.401 | 0.449 | 0.80178 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 7.409 | 7.01 | 105.6919 | 5.6919 | 0.43 | 0.92791 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 23.62 | 22.4 | 105.4464 | 5.4464 | 1.12 | 1.0893 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 6.697 | 6.18 | 108.3657 | 8.3657 | 0.309 | 1.6731 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23268A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 23.59 | 22.4 | 105.3125 | 5.3125 | 1.12 | 1.0625 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 8.692 | 8.18 | 106.2592 | 6.2592 | 0.449 | 1.1403 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 24.21 | 22.4 | 108.0804 | 8.0804 | 1.12 | 1.6161 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 7.551 | 7.01 | 107.7175 | 7.7175 | 0.43 | 1.2581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 24.54 | 22.4 | 109.5536 | 9.5536 | 1.12 | 1.9107 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23283A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-18 |  | 5.684 | 5.6 | 101.5 | 1.5 | 0.28 | 0.3 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23291A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-18 |  | 14.87 | 13.9 | 106.9784 | 6.9784 | 0.882 | 1.0998 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23291A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 6.639 | 6.18 | 107.4272 | 7.4272 | 0.309 | 1.4854 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930008 | 2023-10-30 |  | 23.64 | 22.4 | 105.5357 | 5.5357 | 1.12 | 1.1071 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23303A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 5.666 | 5.6 | 101.1786 | 1.1786 | 0.28 | 0.23571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 14.69 | 13.9 | 105.6835 | 5.6835 | 0.882 | 0.89569 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 6.609 | 6.18 | 106.9417 | 6.9417 | 0.309 | 1.3883 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 5.751 | 5.6 | 102.6964 | 2.6964 | 0.28 | 0.53929 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 14.63 | 13.9 | 105.2518 | 5.2518 | 0.882 | 0.82766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23319C
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 5.867 | 5.6 | 104.7679 | 4.7679 | 0.28 | 0.95357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 7.253 | 6.67 | 108.7406 | 8.7406 | 0.445 | 1.3101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 23.76 | 22.4 | 106.0714 | 6.0714 | 1.12 | 1.2143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 7.154 | 6.67 | 107.2564 | 7.2564 | 0.445 | 1.0876 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 5.893 | 5.6 | 105.2321 | 5.2321 | 0.28 | 1.0464 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 5.771 | 5.6 | 103.0536 | 3.0536 | 0.28 | 0.61071 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23335A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 24.01 | 22.4 | 107.1875 | 7.1875 | 1.12 | 1.4375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 7.205 | 6.67 | 108.021 | 8.021 | 0.445 | 1.2022 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 8.188 | 7.71 | 106.1997 | 6.1997 | 0.3855 | 1.2399 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 7.149 | 6.67 | 107.1814 | 7.1814 | 0.445 | 1.0764 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23352A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 7.23 | 6.67 | 108.3958 | 8.3958 | 0.445 | 1.2584 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 7.259 | 6.67 | 108.8306 | 8.8306 | 0.445 | 1.3236 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 8.114 | 7.71 | 105.2399 | 5.2399 | 0.3855 | 1.048 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 8.111 | 7.71 | 105.201 | 5.201 | 0.3855 | 1.0402 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 6.782 | 6.18 | 109.7411 | 9.7411 | 0.309 | 1.9482 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 8.176 | 7.71 | 106.0441 | 6.0441 | 0.3855 | 1.2088 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 8.019 | 7.71 | 104.0078 | 4.0078 | 0.3855 | 0.80156 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 6.602 | 6.18 | 106.8285 | 6.8285 | 0.309 | 1.3657 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 8.125 | 7.71 | 105.3826 | 5.3826 | 0.3855 | 1.0765 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 6.436 | 6.18 | 104.1424 | 4.1424 | 0.309 | 0.82848 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 |  | 23.39 | 22.4 | 104.4196 | 4.4196 | 1.12 | 0.88393 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24058A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 6.821 | 6.18 | 110.3722 | 10.3722 | 0.309 | 2.0744 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 6.536 | 6.18 | 105.7605 | 5.7605 | 0.309 | 1.1521 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 22.51 | 22.4 | 100.4911 | 0.49107 | 1.12 | 0.098214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 6.77 | 6.18 | 109.5469 | 9.5469 | 0.309 | 1.9094 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 23.65 | 22.4 | 105.5804 | 5.5804 | 1.12 | 1.1161 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 6.666 | 6.18 | 107.8641 | 7.8641 | 0.309 | 1.5728 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24096A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 23.76 | 22.4 | 106.0714 | 6.0714 | 1.12 | 1.2143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 15.08 | 13.9 | 108.4892 | 8.4892 | 0.882 | 1.3379 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 23.47 | 22.4 | 104.7768 | 4.7768 | 1.12 | 0.95536 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0790094 | 2024-04-08 |  | 8.077 | 7.71 | 104.7601 | 4.7601 | 0.3855 | 0.95201 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24099A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810188 | 2024-04-09 |  | 6.231 | 6.18 | 100.8252 | 0.82524 | 0.309 | 0.16505 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24100A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 13.88 | 13.9 | 99.8561 | -0.14388 | 0.882 | -0.022676 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 24.1 | 22.4 | 107.5893 | 7.5893 | 1.12 | 1.5179 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 8.017 | 7.71 | 103.9818 | 3.9818 | 0.3855 | 0.79637 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 14.66 | 13.9 | 105.4676 | 5.4676 | 0.882 | 0.86168 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 5.77 | 5.6 | 103.0357 | 3.0357 | 0.28 | 0.60714 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0950119 | 2024-05-06 |  | 23.49 | 22.4 | 104.8661 | 4.8661 | 1.12 | 0.97321 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24127B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1000106 | 2024-05-07 |  | 14.55 | 13.9 | 104.6763 | 4.6763 | 0.882 | 0.73696 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24127B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1020160 | 2024-05-08 |  | 6.748 | 6.18 | 109.1909 | 9.1909 | 0.309 | 1.8382 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24128A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1090159 | 2024-05-14 |  | 23.46 | 22.4 | 104.7321 | 4.7321 | 1.12 | 0.94643 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24131A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1070225 | 2024-05-14 |  | 14.63 | 13.9 | 105.2518 | 5.2518 | 0.882 | 0.82766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24131A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 5.749 | 5.6 | 102.6607 | 2.6607 | 0.28 | 0.53214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24136A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1150015 | 2024-05-17 |  | 14.98 | 13.9 | 107.7698 | 7.7698 | 0.882 | 1.2245 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24138A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1160211 | 2024-05-20 |  | 6.686 | 6.18 | 108.1877 | 8.1877 | 0.309 | 1.6375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24141A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1280106 | 2024-05-22 |  | 5.733 | 5.6 | 102.375 | 2.375 | 0.28 | 0.475 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24143A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1300148 | 2024-05-23 |  | 14.61 | 13.9 | 105.1079 | 5.1079 | 0.882 | 0.80499 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24143A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 7.198 | 6.67 | 107.916 | 7.916 | 0.445 | 1.1865 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24150A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1370190 | 2024-06-13 |  | 5.805 | 5.6 | 103.6607 | 3.6607 | 0.28 | 0.73214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24165A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1380118 | 2024-06-13 |  | 22.98 | 22.4 | 102.5893 | 2.5893 | 1.12 | 0.51786 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1420092 | 2024-06-18 |  | 5.783 | 5.6 | 103.2679 | 3.2679 | 0.28 | 0.65357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24170A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 |  | 7.177 | 6.67 | 107.6012 | 7.6012 | 0.445 | 1.1393 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24172A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1440174 | 2024-06-20 |  | 15.05 | 13.9 | 108.2734 | 8.2734 | 0.882 | 1.3039 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24172A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1500145 | 2024-06-24 |  | 5.653 | 5.6 | 100.9464 | 0.94643 | 0.28 | 0.18929 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24176A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1520089 | 2024-06-26 |  | 22.81 | 22.4 | 101.8304 | 1.8304 | 1.12 | 0.36607 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24178A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1560045 | 2024-06-28 |  | 7.179 | 6.67 | 107.6312 | 7.6312 | 0.445 | 1.1438 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24180A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1580164 | 2024-07-03 |  | 5.8 | 5.6 | 103.5714 | 3.5714 | 0.28 | 0.71429 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24185A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 8.185 | 7.71 | 106.1608 | 6.1608 | 0.3855 | 1.2322 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24185A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1630116 | 2024-07-08 |  | 7.185 | 6.67 | 107.7211 | 7.7211 | 0.445 | 1.1573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24190A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1650131 | 2024-07-11 |  | 15 | 13.9 | 107.9137 | 7.9137 | 0.882 | 1.2472 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24193A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720053 | 2024-07-18 |  | 7.263 | 6.67 | 108.8906 | 8.8906 | 0.445 | 1.3326 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24199A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1720186 | 2024-07-22 |  | 5.636 | 5.6 | 100.6429 | 0.64286 | 0.28 | 0.12857 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24204A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 8.074 | 7.71 | 104.7211 | 4.7211 | 0.3855 | 0.94423 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24204A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1770111 | 2024-07-23 |  | 7.071 | 6.67 | 106.012 | 6.012 | 0.445 | 0.90112 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24205A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1790107 | 2024-07-26 |  | 14.61 | 13.9 | 105.1079 | 5.1079 | 0.882 | 0.80499 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24208A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1910044 | 2024-08-02 |  | 8.211 | 7.71 | 106.4981 | 6.4981 | 0.3855 | 1.2996 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24215B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 6.641 | 6.18 | 107.4595 | 7.4595 | 0.309 | 1.4919 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24222B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1930204 | 2024-08-09 |  | 7.116 | 6.67 | 106.6867 | 6.6867 | 0.445 | 1.0022 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24221A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 1980274 | 2024-08-14 |  | 8.116 | 7.71 | 105.2659 | 5.2659 | 0.3855 | 1.0532 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24227A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2050135 | 2024-08-20 |  | 8.51 | 7.71 | 110.3761 | 10.3761 | 0.3855 | 2.0752 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24233A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2000167 | 2024-08-22 |  | 5.904 | 5.6 | 105.4286 | 5.4286 | 0.28 | 1.0857 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24235A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2080145 | 2024-08-30 |  | 7.347 | 6.67 | 110.1499 | 10.1499 | 0.445 | 1.5213 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24243A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 |  | 6.647 | 6.18 | 107.5566 | 7.5566 | 0.309 | 1.5113 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24249B
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2130063 | 2024-09-10 |  | 8.102 | 7.71 | 105.0843 | 5.0843 | 0.3855 | 1.0169 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24253A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2140189 | 2024-09-11 |  | 5.716 | 5.6 | 102.0714 | 2.0714 | 0.28 | 0.41429 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24254A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2190097 | 2024-09-12 |  | 6.619 | 6.18 | 107.1036 | 7.1036 | 0.309 | 1.4207 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24256A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2210220 | 2024-09-17 |  | 8.029 | 7.71 | 104.1375 | 4.1375 | 0.3855 | 0.8275 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24261A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2260086 | 2024-09-18 |  | 6.818 | 6.18 | 110.3236 | 10.3236 | 0.309 | 2.0647 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24261A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 26.73 | 22.4 | 119.3304 | 19.3304 | 1.12 | 3.8661 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24261A
Silica, fltd, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2280180 | 2024-09-25 |  | 7.128 | 6.67 | 106.8666 | 6.8666 | 0.445 | 1.0292 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24269A