## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 33.4366 | 33.5 | 99.8107 | -0.18925 | 1.675 | -0.037851 |  | 3422 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 779.0187 | 730 | 106.7149 | 6.7149 | 42.1 | 1.1643 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 770.3622 | 730 | 105.5291 | 5.5291 | 42.1 | 0.95872 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 33.7872 | 33.5 | 100.8573 | 0.85731 | 1.675 | 0.17146 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 95.4495 | 94 | 101.542 | 1.542 | 4.7 | 0.3084 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 765.1042 | 755 | 101.3383 | 1.3383 | 37.75 | 0.26766 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 95.0083 | 94 | 101.0727 | 1.0727 | 4.7 | 0.21453 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 778.4278 | 755 | 103.103 | 3.103 | 37.75 | 0.6206 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 249.6212 | 254 | 98.2761 | -1.7239 | 12.7 | -0.34479 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 249.6382 | 254 | 98.2828 | -1.7172 | 12.7 | -0.34345 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 97.373 | 98.6 | 98.7556 | -1.2444 | 4.93 | -0.24888 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 99.9319 | 98.6 | 101.3508 | 1.3508 | 4.93 | 0.27016 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 31.3792 | 33.5 | 93.6693 | -6.3307 | 1.675 | -1.2661 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 31.7637 | 33.5 | 94.817 | -5.183 | 1.675 | -1.0366 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 814.3136 | 730 | 111.5498 | 11.5498 | 42.1 | 2.0027 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 757.421 | 755 | 100.3207 | 0.32066 | 37.75 | 0.064132 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 834.126 | 730 | 114.2638 | 14.2638 | 42.1 | 2.4733 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 772.4965 | 755 | 102.3174 | 2.3174 | 37.75 | 0.46348 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 95.8552 | 94 | 101.9736 | 1.9736 | 4.7 | 0.39472 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 98.3371 | 94 | 104.6139 | 4.6139 | 4.7 | 0.92279 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 96.7834 | 98.6 | 98.1576 | -1.8424 | 4.93 | -0.36848 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 253.87 | 254 | 99.9488 | -0.051181 | 12.7 | -0.010236 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 258.1005 | 254 | 101.6144 | 1.6144 | 12.7 | 0.32287 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 97.6405 | 98.6 | 99.0269 | -0.97312 | 4.93 | -0.19462 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 771.9902 | 730 | 105.7521 | 5.7521 | 42.1 | 0.99739 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 33.4048 | 33.5 | 99.7158 | -0.28418 | 1.675 | -0.056836 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 35.3213 | 33.5 | 105.4367 | 5.4367 | 1.675 | 1.0873 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 747.6005 | 755 | 99.0199 | -0.98007 | 37.75 | -0.19601 | 0.5 | 3422 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 94.8994 | 94 | 100.9568 | 0.95681 | 4.7 | 0.19136 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 94.8221 | 94 | 100.8746 | 0.87457 | 4.7 | 0.17491 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 733.0869 | 730 | 100.4229 | 0.42286 | 42.1 | 0.073323 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 97.3843 | 98.6 | 98.767 | -1.233 | 4.93 | -0.24659 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 729.1134 | 730 | 99.8785 | -0.12145 | 42.1 | -0.021059 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 33.826 | 33.5 | 100.9731 | 0.97313 | 1.675 | 0.19463 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 35.2046 | 33.5 | 105.0884 | 5.0884 | 1.675 | 1.0177 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 767.3339 | 730 | 105.1142 | 5.1142 | 42.1 | 0.88679 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 733.3614 | 755 | 97.134 | -2.866 | 37.75 | -0.57321 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 814.4984 | 755 | 107.8806 | 7.8806 | 37.75 | 1.5761 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 103.4809 | 94 | 110.0861 | 10.0861 | 4.7 | 2.0172 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 101.4513 | 94 | 107.9269 | 7.9269 | 4.7 | 1.5854 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 105.9971 | 98.6 | 107.5021 | 7.5021 | 4.93 | 1.5004 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 268.1174 | 254 | 105.558 | 5.558 | 12.7 | 1.1116 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 107.9853 | 98.6 | 109.5186 | 9.5186 | 4.93 | 1.9037 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 257.228 | 254 | 101.2709 | 1.2709 | 12.7 | 0.25417 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 767.6584 | 730 | 105.1587 | 5.1587 | 42.1 | 0.8945 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 34.5004 | 33.5 | 102.9863 | 2.9863 | 1.675 | 0.59725 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 802.1061 | 730 | 109.8775 | 9.8775 | 42.1 | 1.7127 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 34.7587 | 33.5 | 103.7573 | 3.7573 | 1.675 | 0.75146 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 97.7895 | 94 | 104.0314 | 4.0314 | 4.7 | 0.80628 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 741.7669 | 755 | 98.2473 | -1.7527 | 37.75 | -0.35055 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 100.4139 | 94 | 106.8233 | 6.8233 | 4.7 | 1.3647 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 784.4321 | 755 | 103.8983 | 3.8983 | 37.75 | 0.77966 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 268.5624 | 254 | 105.7332 | 5.7332 | 12.7 | 1.1466 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 103.0555 | 98.6 | 104.5188 | 4.5188 | 4.93 | 0.90375 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 264.8317 | 254 | 104.2644 | 4.2644 | 12.7 | 0.85289 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 209.7836 | 201 | 104.37 | 4.37 | 10.05 | 0.87399 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 40.7771 | 39.8 | 102.455 | 2.455 | 2.77 | 0.35274 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 101.5744 | 98.6 | 103.0166 | 3.0166 | 4.93 | 0.60333 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 736.7403 | 755 | 97.5815 | -2.4185 | 37.75 | -0.4837 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 95.7328 | 94 | 101.8434 | 1.8434 | 4.7 | 0.36868 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 205.824 | 201 | 102.4 | 2.4 | 10.05 | 0.48 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 37.4681 | 39.8 | 94.141 | -5.859 | 2.77 | -0.84184 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 746.496 | 755 | 98.8736 | -1.1264 | 37.75 | -0.22527 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 92.614 | 94 | 98.5255 | -1.4745 | 4.7 | -0.29489 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 281.7322 | 254 | 110.9182 | 10.9182 | 12.7 | 2.1836 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 718.9254 | 755 | 95.2219 | -4.7781 | 37.75 | -0.95562 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 |  | 101.0877 | 98.6 | 102.523 | 2.523 | 4.93 | 0.5046 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 96.3427 | 98.6 | 97.7106 | -2.2894 | 4.93 | -0.45787 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 250.2221 | 254 | 98.5126 | -1.4874 | 12.7 | -0.29747 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 207.3751 | 201 | 103.1717 | 3.1717 | 10.05 | 0.63434 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 208.0594 | 201 | 103.5121 | 3.5121 | 10.05 | 0.70243 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 38.7751 | 39.8 | 97.4249 | -2.5751 | 2.77 | -0.37 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 37.9821 | 39.8 | 95.4324 | -4.5676 | 2.77 | -0.65628 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 96.1504 | 94 | 102.2877 | 2.2877 | 4.7 | 0.45753 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 93.4688 | 94 | 99.4349 | -0.56511 | 4.7 | -0.11302 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 718.8171 | 755 | 95.2076 | -4.7924 | 37.75 | -0.95849 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 259.8068 | 254 | 102.2861 | 2.2861 | 12.7 | 0.45723 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 103.0539 | 98.6 | 104.5171 | 4.5171 | 4.93 | 0.90343 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 253.8142 | 254 | 99.9269 | -0.07315 | 12.7 | -0.01463 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 102.2888 | 98.6 | 103.7412 | 3.7412 | 4.93 | 0.74824 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 39.4507 | 39.8 | 99.1224 | -0.87764 | 2.77 | -0.1261 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 205.1735 | 201 | 102.0764 | 2.0764 | 10.05 | 0.41527 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 38.978 | 39.8 | 97.9347 | -2.0653 | 2.77 | -0.29675 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 216.0021 | 201 | 107.4637 | 7.4637 | 10.05 | 1.4927 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 707.7061 | 755 | 93.7359 | -6.2641 | 37.75 | -1.2528 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 90.5087 | 94 | 96.2859 | -3.7141 | 4.7 | -0.74283 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 719.3911 | 755 | 95.2836 | -4.7164 | 37.75 | -0.94328 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 93.5148 | 94 | 99.4838 | -0.51617 | 4.7 | -0.10323 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 99.282 | 98.6 | 100.6917 | 0.69168 | 4.93 | 0.13834 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 266.2735 | 254 | 104.8321 | 4.8321 | 12.7 | 0.96642 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 101.063 | 98.6 | 102.498 | 2.498 | 4.93 | 0.49959 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 263.3322 | 254 | 103.6741 | 3.6741 | 12.7 | 0.73482 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 207.4699 | 201 | 103.2189 | 3.2189 | 10.05 | 0.64377 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 41.4218 | 39.8 | 104.0749 | 4.0749 | 2.77 | 0.58549 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 208.7029 | 201 | 103.8323 | 3.8323 | 10.05 | 0.76646 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 36.7838 | 39.8 | 92.4216 | -7.5784 | 2.77 | -1.0889 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 101.8854 | 94 | 108.3887 | 8.3887 | 4.7 | 1.6777 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 184.0915 | 164 | 112.2509 | 12.2509 | 8.2 | 2.4502 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 165.8201 | 164 | 101.1098 | 1.1098 | 8.2 | 0.22196 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 112.2259 | 103 | 108.9572 | 8.9572 | 5.15 | 1.7914 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 99.537 | 98.6 | 100.9503 | 0.9503 | 4.93 | 0.19006 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 101.0165 | 103 | 98.0743 | -1.9257 | 5.15 | -0.38515 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 39.146 | 39.8 | 98.3568 | -1.6432 | 2.77 | -0.2361 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 94.2486 | 98.6 | 95.5868 | -4.4132 | 4.93 | -0.88264 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 43.4544 | 39.8 | 109.1819 | 9.1819 | 2.77 | 1.3193 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 201.676 | 201 | 100.3363 | 0.33632 | 10.05 | 0.067264 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 96.5511 | 94 | 102.7139 | 2.7139 | 4.7 | 0.54279 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 164.5801 | 164 | 100.3537 | 0.35372 | 8.2 | 0.070744 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 98.3868 | 94 | 104.6668 | 4.6668 | 4.7 | 0.93336 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 171.3014 | 164 | 104.4521 | 4.4521 | 8.2 | 0.89041 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-09 |  | 185.1 | 201 | 92.0896 | -7.9104 | 10.05 | -1.5821 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22068B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 99.5123 | 98.6 | 100.9253 | 0.92525 | 4.93 | 0.18505 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 105.0623 | 103 | 102.0022 | 2.0022 | 5.15 | 0.40045 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 96.7643 | 98.6 | 98.1382 | -1.8618 | 4.93 | -0.37235 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 44.8607 | 39.8 | 112.7153 | 12.7153 | 2.77 | 1.827 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 101.8826 | 103 | 98.9151 | -1.0849 | 5.15 | -0.21697 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 45.3283 | 39.8 | 113.8902 | 13.8902 | 2.77 | 1.9958 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 91.8465 | 94 | 97.709 | -2.291 | 4.7 | -0.45819 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 159.7698 | 164 | 97.4206 | -2.5794 | 8.2 | -0.51588 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 90.3106 | 94 | 96.0751 | -3.9249 | 4.7 | -0.78498 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 200.2847 | 201 | 99.6441 | -0.35587 | 10.05 | -0.071174 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 197.3804 | 201 | 98.1992 | -1.8008 | 10.05 | -0.36016 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 157.865 | 164 | 96.2591 | -3.7409 | 8.2 | -0.74817 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 99.7534 | 103 | 96.848 | -3.152 | 5.15 | -0.63041 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 106.3456 | 103 | 103.2482 | 3.2482 | 5.15 | 0.64963 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 99.6605 | 98.6 | 101.0756 | 1.0756 | 4.93 | 0.21511 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 100.3331 | 98.6 | 101.7577 | 1.7577 | 4.93 | 0.35154 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 39.2153 | 39.8 | 98.5309 | -1.4691 | 2.77 | -0.21108 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 212.4185 | 201 | 105.6808 | 5.6808 | 10.05 | 1.1362 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 203.0279 | 201 | 101.0089 | 1.0089 | 10.05 | 0.20178 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 41.1389 | 39.8 | 103.3641 | 3.3641 | 2.77 | 0.48336 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 166.7015 | 164 | 101.6473 | 1.6473 | 8.2 | 0.32945 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 99.4485 | 94 | 105.7963 | 5.7963 | 4.7 | 1.1593 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 171.0355 | 164 | 104.2899 | 4.2899 | 8.2 | 0.85799 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 91.5478 | 94 | 97.3913 | -2.6087 | 4.7 | -0.52174 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 94.862 | 98.6 | 96.2089 | -3.7911 | 4.93 | -0.75822 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 105.9792 | 103 | 102.8924 | 2.8924 | 5.15 | 0.57849 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 97.2325 | 98.6 | 98.6131 | -1.3869 | 4.93 | -0.27738 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 104.3679 | 103 | 101.3281 | 1.3281 | 5.15 | 0.26561 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 49.8132 | 39.8 | 125.1588 | 25.1588 | 2.77 | 3.6149 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 197.9507 | 201 | 98.4829 | -1.5171 | 10.05 | -0.30341 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 197.9645 | 201 | 98.4898 | -1.5102 | 10.05 | -0.30204 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 274.3092 | 277 | 99.0286 | -0.97141 | 13.85 | -0.19428 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 150.8841 | 164 | 92.0025 | -7.9975 | 8.2 | -1.5995 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 255.3048 | 277 | 92.1678 | -7.8322 | 13.85 | -1.5664 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 157.1229 | 164 | 95.8066 | -4.1934 | 8.2 | -0.83867 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-11-08 |  | 36.8261 | 39.8 | 92.5279 | -7.4721 | 2.77 | -1.0736 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22312B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 103.7114 | 103 | 100.6907 | 0.69068 | 5.15 | 0.13814 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 507.6083 | 514 | 98.7565 | -1.2435 | 25.7 | -0.2487 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 42.1208 | 39.8 | 105.8312 | 5.8312 | 2.77 | 0.83783 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 106.8212 | 103 | 103.7099 | 3.7099 | 5.15 | 0.74198 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 44.0474 | 39.8 | 110.6719 | 10.6719 | 2.77 | 1.5334 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 164.9444 | 164 | 100.5759 | 0.57585 | 8.2 | 0.11517 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 575.827 | 514 | 112.0286 | 12.0286 | 25.7 | 2.4057 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 205.432 | 201 | 102.205 | 2.205 | 10.05 | 0.441 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 199.7665 | 201 | 99.3863 | -0.61368 | 10.05 | -0.12274 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 160.8947 | 164 | 98.1065 | -1.8935 | 8.2 | -0.3787 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 284.4216 | 277 | 102.6793 | 2.6793 | 13.85 | 0.53586 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 276.1285 | 277 | 99.6854 | -0.31462 | 13.85 | -0.062924 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 512.0426 | 514 | 99.6192 | -0.38082 | 25.7 | -0.076163 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 94.069 | 103 | 91.3291 | -8.6709 | 5.15 | -1.7342 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 484.7063 | 514 | 94.3008 | -5.6992 | 25.7 | -1.1398 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 42.3468 | 39.8 | 106.399 | 6.399 | 2.77 | 0.91942 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 206.5396 | 201 | 102.756 | 2.756 | 10.05 | 0.5512 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 104.672 | 103 | 101.6233 | 1.6233 | 5.15 | 0.32466 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 223.8219 | 201 | 111.3542 | 11.3542 | 10.05 | 2.2708 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 42.1594 | 39.8 | 105.9281 | 5.9281 | 2.77 | 0.85177 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 172.0892 | 164 | 104.9324 | 4.9324 | 8.2 | 0.98649 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 292.0488 | 277 | 105.4328 | 5.4328 | 13.85 | 1.0866 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 291.9971 | 277 | 105.4141 | 5.4141 | 13.85 | 1.0828 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 106.766 | 103 | 103.6563 | 3.6563 | 5.15 | 0.73126 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 163.8438 | 164 | 99.9048 | -0.095244 | 8.2 | -0.019049 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 516.4515 | 514 | 100.4769 | 0.47695 | 25.7 | 0.095389 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 103.9158 | 103 | 100.8891 | 0.88913 | 5.15 | 0.17783 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 518.5699 | 514 | 100.8891 | 0.88909 | 25.7 | 0.17782 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 38.7895 | 39.8 | 97.4611 | -2.5389 | 2.77 | -0.3648 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 206.9394 | 201 | 102.9549 | 2.9549 | 10.05 | 0.59099 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 41.0096 | 39.8 | 103.0392 | 3.0392 | 2.77 | 0.43668 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 168.0054 | 164 | 102.4423 | 2.4423 | 8.2 | 0.48846 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 283.9025 | 277 | 102.4919 | 2.4919 | 13.85 | 0.49838 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-08-08 |  | 164.3304 | 164 | 100.2015 | 0.20146 | 8.2 | 0.040293 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23219A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 277.7043 | 277 | 100.2543 | 0.25426 | 13.85 | 0.050852 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-09 |  | 201.5163 | 201 | 100.2569 | 0.25687 | 10.05 | 0.051373 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23219A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 523.0001 | 514 | 101.751 | 1.751 | 25.7 | 0.3502 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 106.4735 | 103 | 103.3723 | 3.3723 | 5.15 | 0.67447 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 208.8816 | 201 | 103.9212 | 3.9212 | 10.05 | 0.78424 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 207.7772 | 201 | 103.3717 | 3.3717 | 10.05 | 0.67435 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 532.6628 | 514 | 103.6309 | 3.6309 | 25.7 | 0.72618 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 106.11 | 103 | 103.0194 | 3.0194 | 5.15 | 0.60388 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 39.4102 | 39.8 | 99.0206 | -0.9794 | 2.77 | -0.14072 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 37.9549 | 39.8 | 95.3641 | -4.6359 | 2.77 | -0.6661 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 167.3466 | 164 | 102.0406 | 2.0406 | 8.2 | 0.40812 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 300.4188 | 277 | 108.4544 | 8.4544 | 13.85 | 1.6909 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 557.1487 | 514 | 108.3947 | 8.3947 | 25.7 | 1.6789 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 289.261 | 277 | 104.4264 | 4.4264 | 13.85 | 0.88527 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 166.7878 | 164 | 101.6999 | 1.6999 | 8.2 | 0.33998 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 108.1669 | 103 | 105.0164 | 5.0164 | 5.15 | 1.0033 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 107.5297 | 103 | 104.3978 | 4.3978 | 5.15 | 0.87955 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 535.1711 | 514 | 104.1189 | 4.1189 | 25.7 | 0.82378 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 26.8678 | 28.8 | 93.291 | -6.709 | 1.44 | -1.3418 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 29.2622 | 28.8 | 101.6049 | 1.6049 | 1.44 | 0.32097 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 284.1794 | 277 | 102.5918 | 2.5918 | 13.85 | 0.51837 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 166.0434 | 164 | 101.246 | 1.246 | 8.2 | 0.2492 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 418.1659 | 404 | 103.5064 | 3.5064 | 38 | 0.37279 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 427.9987 | 404 | 105.9403 | 5.9403 | 38 | 0.63154 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 165.8535 | 164 | 101.1302 | 1.1302 | 8.2 | 0.22604 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 551.4544 | 514 | 107.2868 | 7.2868 | 25.7 | 1.4574 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 294.4954 | 277 | 106.316 | 6.316 | 13.85 | 1.2632 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 107.7031 | 103 | 104.5661 | 4.5661 | 5.15 | 0.91322 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 530.1536 | 514 | 103.1427 | 3.1427 | 25.7 | 0.62854 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 104.29 | 103 | 101.2524 | 1.2524 | 5.15 | 0.25049 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 413.3606 | 404 | 102.317 | 2.317 | 38 | 0.24633 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 420.6096 | 404 | 104.1113 | 4.1113 | 38 | 0.43709 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 28.8674 | 28.8 | 100.234 | 0.23403 | 1.44 | 0.046806 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 28.8156 | 28.8 | 100.0542 | 0.054167 | 1.44 | 0.010833 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 285.1438 | 277 | 102.94 | 2.94 | 13.85 | 0.588 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 288.658 | 277 | 104.2087 | 4.2087 | 13.85 | 0.84173 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 169.5645 | 164 | 103.393 | 3.393 | 8.2 | 0.6786 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 168.9812 | 164 | 103.0373 | 3.0373 | 8.2 | 0.60746 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 29.5927 | 28.8 | 102.7524 | 2.7524 | 1.44 | 0.55049 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 100.7196 | 103 | 97.786 | -2.214 | 5.15 | -0.4428 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 521.33 | 514 | 101.4261 | 1.4261 | 25.7 | 0.28521 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 102.8919 | 103 | 99.895 | -0.10495 | 5.15 | -0.02099 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 568.6332 | 514 | 110.629 | 10.629 | 25.7 | 2.1258 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 432.9452 | 404 | 107.1647 | 7.1647 | 38 | 0.76172 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 28.7166 | 28.8 | 99.7104 | -0.28958 | 1.44 | -0.057917 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 425.9038 | 404 | 105.4217 | 5.4217 | 38 | 0.57642 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 165.2751 | 164 | 100.7775 | 0.7775 | 8.2 | 0.1555 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 282.3678 | 277 | 101.9378 | 1.9378 | 13.85 | 0.38757 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 282.115 | 277 | 101.8466 | 1.8466 | 13.85 | 0.36931 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 523.0366 | 514 | 101.7581 | 1.7581 | 25.7 | 0.35162 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 172.4271 | 164 | 105.1385 | 5.1385 | 8.2 | 1.0277 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Strontium, unfltd, ICP-MS, recov | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 102.9261 | 103 | 99.9283 | -0.071748 | 5.15 | -0.01435 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B