## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.7043 | 0.661 | 106.5507 | 6.5507 | 0.044 | 0.98409 |  | 3424 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-09 |  | 9.5107 | 9.52 | 99.9023 | -0.097689 | 0.704 | -0.01321 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 9.4953 | 9.52 | 99.7405 | -0.25945 | 0.704 | -0.035085 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.6934 | 0.661 | 104.9017 | 4.9017 | 0.044 | 0.73636 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 1.5471 | 1.44 | 107.4375 | 7.4375 | 0.072 | 1.4875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 8.4254 | 8.31 | 101.3887 | 1.3887 | 0.637 | 0.18116 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 1.5594 | 1.44 | 108.2917 | 8.2917 | 0.072 | 1.6583 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 8.6277 | 8.31 | 103.8231 | 3.8231 | 0.637 | 0.49874 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 2.6402 | 2.37 | 111.4008 | 11.4008 | 0.145 | 1.8634 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 2.6959 | 2.37 | 113.7511 | 13.7511 | 0.145 | 2.2476 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 1.7046 | 1.51 | 112.8874 | 12.8874 | 0.11 | 1.7691 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 1.7194 | 1.51 | 113.8675 | 13.8675 | 0.11 | 1.9036 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.7177 | 0.661 | 108.5779 | 8.5779 | 0.044 | 1.2886 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.7256 | 0.661 | 109.7731 | 9.7731 | 0.044 | 1.4682 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 10.279 | 9.52 | 107.9727 | 7.9727 | 0.704 | 1.0781 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 8.8848 | 8.31 | 106.917 | 6.917 | 0.637 | 0.90235 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 9.9374 | 9.52 | 104.3845 | 4.3845 | 0.704 | 0.5929 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 9.0487 | 8.31 | 108.8893 | 8.8893 | 0.637 | 1.1597 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 1.597 | 1.44 | 110.9028 | 10.9028 | 0.072 | 2.1806 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 1.6113 | 1.44 | 111.8958 | 11.8958 | 0.072 | 2.3792 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.703 | 1.51 | 112.7815 | 12.7815 | 0.11 | 1.7545 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 2.4501 | 2.37 | 103.3797 | 3.3797 | 0.145 | 0.55241 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 2.4529 | 2.37 | 103.4979 | 3.4979 | 0.145 | 0.57172 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 1.5874 | 1.51 | 105.1258 | 5.1258 | 0.11 | 0.70364 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 11.8785 | 9.52 | 124.7742 | 24.7742 | 0.704 | 3.3501 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.6845 | 0.661 | 103.5552 | 3.5552 | 0.044 | 0.53409 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.685 | 0.661 | 103.6309 | 3.6309 | 0.044 | 0.54545 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 8.6778 | 8.31 | 104.426 | 4.426 | 0.637 | 0.57739 | 0.03 | 3424 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 1.5246 | 1.44 | 105.875 | 5.875 | 0.072 | 1.175 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 1.5116 | 1.44 | 104.9722 | 4.9722 | 0.072 | 0.99444 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 9.8839 | 9.52 | 103.8225 | 3.8225 | 0.704 | 0.5169 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 1.5256 | 1.51 | 101.0331 | 1.0331 | 0.11 | 0.14182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 10.2643 | 9.52 | 107.8183 | 7.8183 | 0.704 | 1.0572 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.6335 | 0.661 | 95.8396 | -4.1604 | 0.044 | -0.625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.6208 | 0.661 | 93.9183 | -6.0817 | 0.044 | -0.91364 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 9.8216 | 9.52 | 103.1681 | 3.1681 | 0.704 | 0.42841 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 7.9237 | 8.31 | 95.3514 | -4.6486 | 0.637 | -0.60644 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 1.4034 | 1.44 | 97.4583 | -2.5417 | 0.072 | -0.50833 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 1.3954 | 1.44 | 96.9028 | -3.0972 | 0.072 | -0.61944 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 1.4884 | 1.51 | 98.5695 | -1.4305 | 0.11 | -0.19636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-21 |  | 8.168 | 8.31 | 98.2912 | -1.7088 | 0.637 | -0.22292 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20265B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 2.3835 | 2.37 | 100.5696 | 0.56962 | 0.145 | 0.093103 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 1.5727 | 1.51 | 104.1523 | 4.1523 | 0.11 | 0.57 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 2.4795 | 2.37 | 104.6203 | 4.6203 | 0.145 | 0.75517 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 9.4098 | 9.52 | 98.8424 | -1.1576 | 0.704 | -0.15653 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.6754 | 0.661 | 102.1785 | 2.1785 | 0.044 | 0.32727 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 9.9943 | 9.52 | 104.9821 | 4.9821 | 0.704 | 0.67372 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.6756 | 0.661 | 102.2088 | 2.2088 | 0.044 | 0.33182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 1.5097 | 1.44 | 104.8403 | 4.8403 | 0.072 | 0.96806 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 1.5106 | 1.44 | 104.9028 | 4.9028 | 0.072 | 0.98056 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 8.8625 | 8.31 | 106.6486 | 6.6486 | 0.637 | 0.86735 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 2.5243 | 2.37 | 106.5105 | 6.5105 | 0.145 | 1.0641 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2021-01-15 |  | 8.2372 | 8.31 | 99.1239 | -0.87605 | 0.637 | -0.11429 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21015A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 1.608 | 1.51 | 106.4901 | 6.4901 | 0.11 | 0.89091 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 2.4622 | 2.37 | 103.8903 | 3.8903 | 0.145 | 0.63586 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 1.8956 | 1.8 | 105.3111 | 5.3111 | 0.09 | 1.0622 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 1.923 | 1.68 | 114.4643 | 14.4643 | 0.141 | 1.7234 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 1.6035 | 1.51 | 106.1921 | 6.1921 | 0.11 | 0.85 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-04-20 |  | 1.6193 | 1.44 | 112.4514 | 12.4514 | 0.072 | 2.4903 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21110A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-04-20 |  | 2.0899 | 1.8 | 116.1056 | 16.1056 | 0.09 | 3.2211 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21110A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 |  | 9.0263 | 8.31 | 108.6197 | 8.6197 | 0.637 | 1.1245 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 2.6882 | 2.37 | 113.4262 | 13.4262 | 0.145 | 2.1945 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-04-21 |  | 1.8867 | 1.68 | 112.3036 | 12.3036 | 0.141 | 1.466 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21110A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-11 |  | 1.4449 | 1.51 | 95.6887 | -4.3113 | 0.11 | -0.59182 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 1.4378 | 1.51 | 95.2185 | -4.7815 | 0.11 | -0.65636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 2.202 | 2.37 | 92.9114 | -7.0886 | 0.145 | -1.1586 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-05-13 |  | 1.4291 | 1.44 | 99.2431 | -0.75694 | 0.072 | -0.15139 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21132B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 1.8266 | 1.8 | 101.4778 | 1.4778 | 0.09 | 0.29556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-05-14 |  | 9.0069 | 8.31 | 108.3863 | 8.3863 | 0.637 | 1.094 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21132B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 1.8454 | 1.8 | 102.5222 | 2.5222 | 0.09 | 0.50444 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 1.6608 | 1.68 | 98.8571 | -1.1429 | 0.141 | -0.13617 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 1.7267 | 1.68 | 102.7798 | 2.7798 | 0.141 | 0.33121 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 1.4806 | 1.44 | 102.8194 | 2.8194 | 0.072 | 0.56389 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 1.3376 | 1.44 | 92.8889 | -7.1111 | 0.072 | -1.4222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-06-29 |  | 8.0125 | 8.31 | 96.42 | -3.58 | 0.637 | -0.46703 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21180B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-30 |  | 7.3811 | 8.31 | 88.8219 | -11.1781 | 0.637 | -1.4582 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T229 | ICPMS21180B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-07-15 |  | 2.2484 | 2.37 | 94.8692 | -5.1308 | 0.145 | -0.83862 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21195A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-15 |  | 2.2078 | 2.37 | 93.1561 | -6.8439 | 0.145 | -1.1186 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21195A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 1.7913 | 1.68 | 106.625 | 6.625 | 0.141 | 0.78936 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-07-24 |  | 1.4455 | 1.51 | 95.7285 | -4.2715 | 0.11 | -0.58636 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-24 |  | 1.4479 | 1.51 | 95.8874 | -4.1126 | 0.11 | -0.56455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 1.708 | 1.68 | 101.6667 | 1.6667 | 0.141 | 0.19858 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-30 |  | 1.7386 | 1.8 | 96.5889 | -3.4111 | 0.09 | -0.68222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21207B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 1.8473 | 1.8 | 102.6278 | 2.6278 | 0.09 | 0.52556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 1.4039 | 1.44 | 97.4931 | -2.5069 | 0.072 | -0.50139 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 1.4025 | 1.44 | 97.3958 | -2.6042 | 0.072 | -0.52083 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 1.6087 | 1.51 | 106.5364 | 6.5364 | 0.11 | 0.89727 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-09-14 |  | 7.802 | 8.31 | 93.8869 | -6.1131 | 0.637 | -0.79749 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21252A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-14 |  | 7.7602 | 8.31 | 93.3839 | -6.6161 | 0.637 | -0.86311 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21252A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 2.5752 | 2.37 | 108.6582 | 8.6582 | 0.145 | 1.4152 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 1.5354 | 1.51 | 101.6821 | 1.6821 | 0.11 | 0.23091 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 2.5066 | 2.37 | 105.7637 | 5.7637 | 0.145 | 0.94207 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 1.9782 | 1.8 | 109.9 | 9.9 | 0.09 | 1.98 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 1.9043 | 1.8 | 105.7944 | 5.7944 | 0.09 | 1.1589 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 1.4631 | 1.44 | 101.6042 | 1.6042 | 0.072 | 0.32083 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-12-22 |  | 1.6923 | 1.68 | 100.7321 | 0.73214 | 0.141 | 0.087234 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21356A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-22 |  | 1.5132 | 1.6 | 94.575 | -5.425 | 0.08 | -1.085 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 1.5571 | 1.6 | 97.3187 | -2.6813 | 0.08 | -0.53625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 1.5681 | 1.63 | 96.2025 | -3.7975 | 0.119 | -0.52017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2022-01-14 |  | 1.6965 | 1.68 | 100.9821 | 0.98214 | 0.141 | 0.11702 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 1.6793 | 1.68 | 99.9583 | -0.041667 | 0.141 | -0.0049645 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-15 |  | 1.5224 | 1.63 | 93.3988 | -6.6012 | 0.119 | -0.9042 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22014B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 1.4502 | 1.44 | 100.7083 | 0.70833 | 0.072 | 0.14167 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-02-17 |  | 1.5076 | 1.51 | 99.8411 | -0.15894 | 0.11 | -0.021818 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22047B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-02-17 |  | 1.8473 | 1.68 | 109.9583 | 9.9583 | 0.141 | 1.1865 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22047B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 1.5416 | 1.6 | 96.35 | -3.65 | 0.08 | -0.73 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 1.4361 | 1.44 | 99.7292 | -0.27083 | 0.072 | -0.054167 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-03-02 |  | 1.5068 | 1.51 | 99.7881 | -0.21192 | 0.11 | -0.029091 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22060A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-03-02 |  | 1.7349 | 1.8 | 96.3833 | -3.6167 | 0.09 | -0.72333 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22060A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 1.5609 | 1.6 | 97.5562 | -2.4438 | 0.08 | -0.48875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 1.5326 | 1.51 | 101.4967 | 1.4967 | 0.11 | 0.20545 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 1.787 | 1.63 | 109.6319 | 9.6319 | 0.119 | 1.3193 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 1.4507 | 1.51 | 96.0728 | -3.9272 | 0.11 | -0.53909 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-04-13 |  | 1.7633 | 1.8 | 97.9611 | -2.0389 | 0.09 | -0.40778 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22097B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-06-07 |  | 1.5633 | 1.44 | 108.5625 | 8.5625 | 0.072 | 1.7125 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-06-22 |  | 1.5458 | 1.44 | 107.3472 | 7.3472 | 0.072 | 1.4694 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22173A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-06-24 |  | 1.4554 | 1.6 | 90.9625 | -9.0375 | 0.08 | -1.8075 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22175A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 1.6998 | 1.63 | 104.2822 | 4.2822 | 0.119 | 0.58655 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 |  | 1.6788 | 1.63 | 102.9939 | 2.9939 | 0.119 | 0.41008 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 1.5488 | 1.51 | 102.5695 | 2.5695 | 0.11 | 0.35273 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-19 |  | 1.5686 | 1.51 | 103.8808 | 3.8808 | 0.11 | 0.53273 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22199A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 1.9001 | 1.68 | 113.1012 | 13.1012 | 0.141 | 1.561 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 1.8456 | 1.8 | 102.5333 | 2.5333 | 0.09 | 0.50667 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 1.8295 | 1.8 | 101.6389 | 1.6389 | 0.09 | 0.32778 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 1.6815 | 1.68 | 100.0893 | 0.089286 | 0.141 | 0.010638 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-07-29 |  | 2.0658 | 1.8 | 114.7667 | 14.7667 | 0.09 | 2.9533 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-07-29 |  | 2.0534 | 1.8 | 114.0778 | 14.0778 | 0.09 | 2.8156 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-07-29 |  | 2.2471 | 1.68 | 133.756 | 33.756 | 0.141 | 4.022 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-07-29 |  | 2.2511 | 1.68 | 133.994 | 33.994 | 0.141 | 4.0504 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-07-29 |  | 1.6944 | 1.6 | 105.9 | 5.9 | 0.08 | 1.18 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-07-29 |  | 2.0267 | 1.63 | 124.3374 | 24.3374 | 0.119 | 3.3336 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22172A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.7049 | 1.6 | 106.5562 | 6.5562 | 0.08 | 1.3112 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.4712 | 1.44 | 102.1667 | 2.1667 | 0.072 | 0.43333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.6004 | 1.6 | 100.025 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.4132 | 1.44 | 98.1389 | -1.8611 | 0.072 | -0.37222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.4877 | 1.51 | 98.5232 | -1.4768 | 0.11 | -0.20273 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 1.7098 | 1.63 | 104.8957 | 4.8957 | 0.119 | 0.67059 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.5952 | 1.51 | 105.6424 | 5.6424 | 0.11 | 0.77455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.7409 | 1.63 | 106.8037 | 6.8037 | 0.119 | 0.93193 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 1.9316 | 1.68 | 114.9762 | 14.9762 | 0.141 | 1.7844 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 1.7872 | 1.8 | 99.2889 | -0.71111 | 0.09 | -0.14222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 1.7878 | 1.8 | 99.3222 | -0.67778 | 0.09 | -0.13556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 4.2045 | 3.94 | 106.7132 | 6.7132 | 0.2 | 1.3225 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.5536 | 1.6 | 97.1 | -2.9 | 0.08 | -0.58 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 3.8929 | 3.94 | 98.8046 | -1.1954 | 0.2 | -0.2355 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 1.6663 | 1.6 | 104.1437 | 4.1437 | 0.08 | 0.82875 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.8149 | 1.63 | 111.3436 | 11.3436 | 0.119 | 1.5538 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-11-16 |  | 1.8756 | 1.68 | 111.6429 | 11.6429 | 0.141 | 1.3872 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22320A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 7.8788 | 7.58 | 103.942 | 3.942 | 0.385 | 0.7761 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 1.873 | 1.68 | 111.4881 | 11.4881 | 0.141 | 1.3688 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.6637 | 1.63 | 102.0675 | 2.0675 | 0.119 | 0.28319 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 1.5977 | 1.68 | 95.1012 | -4.8988 | 0.141 | -0.58369 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.5248 | 1.6 | 95.3 | -4.7 | 0.08 | -0.94 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 7.1804 | 7.58 | 94.7282 | -5.2718 | 0.385 | -1.0379 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 1.8189 | 1.8 | 101.05 | 1.05 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.8314 | 1.8 | 101.7444 | 1.7444 | 0.09 | 0.34889 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.5673 | 1.6 | 97.9562 | -2.0438 | 0.08 | -0.40875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 3.9955 | 3.94 | 101.4086 | 1.4086 | 0.2 | 0.2775 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 3.877 | 3.94 | 98.401 | -1.599 | 0.2 | -0.315 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 7.6971 | 7.58 | 101.5449 | 1.5449 | 0.385 | 0.30416 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.5963 | 1.63 | 97.9325 | -2.0675 | 0.119 | -0.28319 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 7.6174 | 7.58 | 100.4934 | 0.4934 | 0.385 | 0.097143 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.7695 | 1.68 | 105.3274 | 5.3274 | 0.141 | 0.63475 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 1.8496 | 1.8 | 102.7556 | 2.7556 | 0.09 | 0.55111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.6852 | 1.63 | 103.3865 | 3.3865 | 0.119 | 0.46387 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 1.9219 | 1.8 | 106.7722 | 6.7722 | 0.09 | 1.3544 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 3.9756 | 3.94 | 100.9036 | 0.90355 | 0.2 | 0.178 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-05-05 |  | 1.497 | 1.6 | 93.5625 | -6.4375 | 0.08 | -1.2875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23125C
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.5153 | 1.6 | 94.7062 | -5.2937 | 0.08 | -1.0587 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-05-24 |  | 3.6484 | 3.94 | 92.599 | -7.401 | 0.2 | -1.458 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23144C
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-25 |  | 1.7754 | 1.68 | 105.6786 | 5.6786 | 0.141 | 0.6766 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23144C
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.7412 | 1.63 | 106.8221 | 6.8221 | 0.119 | 0.93445 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 7.5108 | 7.58 | 99.0871 | -0.91293 | 0.385 | -0.17974 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-10 |  | 7.2889 | 7.58 | 96.1596 | -3.8404 | 0.385 | -0.7561 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23160A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 1.7402 | 1.68 | 103.5833 | 3.5833 | 0.141 | 0.42695 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-16 |  | 1.566 | 1.63 | 96.0736 | -3.9264 | 0.119 | -0.53782 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23166A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.774 | 1.8 | 98.5556 | -1.4444 | 0.09 | -0.28889 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.763 | 1.68 | 104.9405 | 4.9405 | 0.141 | 0.58865 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.6043 | 1.6 | 100.2687 | 0.26875 | 0.08 | 0.05375 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 3.9376 | 3.94 | 99.9391 | -0.060914 | 0.2 | -0.012 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 1.8406 | 1.8 | 102.2556 | 2.2556 | 0.09 | 0.45111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-08-01 |  | 1.5859 | 1.6 | 99.1188 | -0.88125 | 0.08 | -0.17625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23213A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 4.1609 | 3.94 | 105.6066 | 5.6066 | 0.2 | 1.1045 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 7.5424 | 7.58 | 99.504 | -0.49604 | 0.385 | -0.097662 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.7038 | 1.63 | 104.5276 | 4.5276 | 0.119 | 0.62017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 1.8696 | 1.8 | 103.8667 | 3.8667 | 0.09 | 0.77333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 1.7576 | 1.8 | 97.6444 | -2.3556 | 0.09 | -0.47111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 7.386 | 7.58 | 97.4406 | -2.5594 | 0.385 | -0.5039 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.6305 | 1.63 | 100.0307 | 0.030675 | 0.119 | 0.0042017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 1.7287 | 1.68 | 102.8988 | 2.8988 | 0.141 | 0.34539 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 1.6861 | 1.68 | 100.3631 | 0.3631 | 0.141 | 0.043262 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.4556 | 1.6 | 90.975 | -9.025 | 0.08 | -1.805 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 3.8865 | 3.94 | 98.6421 | -1.3579 | 0.2 | -0.2675 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.4872 | 1.6 | 92.95 | -7.05 | 0.08 | -1.41 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 1.6162 | 1.63 | 99.1534 | -0.84663 | 0.119 | -0.11597 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 1.613 | 1.63 | 98.9571 | -1.0429 | 0.119 | -0.14286 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.6375 | 0.667 | 95.5772 | -4.4228 | 0.038 | -0.77632 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.7158 | 0.667 | 107.3163 | 7.3163 | 0.038 | 1.2842 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 7.5206 | 7.58 | 99.2164 | -0.78364 | 0.385 | -0.15429 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 4.2524 | 3.94 | 107.9289 | 7.9289 | 0.2 | 1.562 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.5507 | 1.6 | 96.9188 | -3.0813 | 0.08 | -0.61625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2024-01-30 |  | 3.8309 | 3.94 | 97.231 | -2.769 | 0.2 | -0.5455 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24025A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 2.4169 | 2.37 | 101.9789 | 1.9789 | 0.1185 | 0.39578 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 2.4713 | 2.37 | 104.2743 | 4.2743 | 0.1185 | 0.85485 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.5641 | 1.6 | 97.7562 | -2.2437 | 0.08 | -0.44875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 8.2371 | 7.58 | 108.6689 | 8.6689 | 0.385 | 1.7068 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 4.3082 | 3.94 | 109.3452 | 9.3452 | 0.2 | 1.841 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.8087 | 1.63 | 110.9632 | 10.9632 | 0.119 | 1.5017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2024-03-07 |  | 7.6834 | 7.58 | 101.3641 | 1.3641 | 0.385 | 0.26857 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.7468 | 1.63 | 107.1656 | 7.1656 | 0.119 | 0.98151 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-28 |  | 7.9925 | 7.58 | 105.442 | 5.442 | 0.385 | 1.0714 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24086B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 2.5398 | 2.37 | 107.1646 | 7.1646 | 0.1185 | 1.4329 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 2.4927 | 2.37 | 105.1772 | 5.1772 | 0.1185 | 1.0354 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.7019 | 0.667 | 105.2324 | 5.2324 | 0.038 | 0.91842 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.7103 | 0.667 | 106.4918 | 6.4918 | 0.038 | 1.1395 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 4.1207 | 3.94 | 104.5863 | 4.5863 | 0.2 | 0.9035 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 1.5404 | 1.6 | 96.275 | -3.725 | 0.08 | -0.745 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-08 |  | 3.6425 | 3.94 | 92.4492 | -7.5508 | 0.2 | -1.4875 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24129A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 1.5806 | 1.6 | 98.7875 | -1.2125 | 0.08 | -0.2425 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.6993 | 0.667 | 104.8426 | 4.8426 | 0.038 | 0.85 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 1.7028 | 1.63 | 104.4663 | 4.4663 | 0.119 | 0.61176 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 8.1141 | 7.58 | 107.0462 | 7.0462 | 0.385 | 1.3873 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 1.7687 | 1.63 | 108.5092 | 8.5092 | 0.119 | 1.1655 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 2.6426 | 2.37 | 111.5021 | 11.5021 | 0.1185 | 2.3004 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.7374 | 0.667 | 110.5547 | 10.5547 | 0.038 | 1.8526 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-08-12 |  | 8.092 | 7.58 | 106.7546 | 6.7546 | 0.385 | 1.3299 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24222A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 2.7539 | 2.37 | 116.1983 | 16.1983 | 0.1185 | 3.2397 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 1.5946 | 1.6 | 99.6625 | -0.3375 | 0.08 | -0.0675 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 4.0291 | 3.94 | 102.2614 | 2.2614 | 0.2 | 0.4455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 4.0111 | 3.94 | 101.8046 | 1.8046 | 0.2 | 0.3555 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 1.8089 | 1.6 | 113.0562 | 13.0562 | 0.08 | 2.6112 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 1.7851 | 1.63 | 109.5153 | 9.5153 | 0.119 | 1.3034 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B